## DX3000
2024년 제품 입출고 관리대장
| 300 | 제품 시리얼 번호 구성 | [5 empty] | 300
No | 모델명 | 브랜드 | 모델 | 용도 | 년도 (YY) | 날짜 (M) | 일련번호 | 제품시리얼 | 제조일 | 국내 /해외 | 출고일 | 출고국가 | 출고처명 |  | kv, mA | X-tube S/N | 발생부 SN | CTR BD SN: | CTR BD Ver | DLCD230119 | LCD BD Ver | Firmware GUI Ver. | Firmware GUI Ver. | Battery S/N | Battery S/N2 | CRADLE S/N | Rex2 Elite1.5/ Rex2 Premium | EXP | offset Heating | Color White / Black | 콘길이 | Packing List | 구성품 추가 내역 및 기타 | 기타내용
1 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | A | DEMO 1 | 35M24A DEMO 1 | 2024-01-10 | 해외 | 2024-01-12 | 스페인 | RadioMedica |  | 70KV,3mA | 3C01392 | D3GR230718034 | LCTR230421261 | Ver 3.3 | D3LB230613371 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN231020059 | BN231020060 | D910 23030349 |  | 6 |  | Black | 6000 컬리메이터 | 컬리메이터 적용 본체, 충전기 셋트, 가방, 리모콘,
2 | DX3000 | 3 | 4 | V | 24 | B | 0001 | 34V24B0001 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-03-11 | USA | Dexcowin Global |  | 65KV,1.7mA | 3B00283 | D3GR230509023 | LCTR230421005 | Ver 3.3 | D3LB230613144 | Ver2.0.2 | Ver 2.00 | Ver 2.00 | BN231221046 | BN231221047 | D910 23030355 |  | 1 |  | White | 20cm | 양손잡이 본체,3구어댑터및AC코드,쉴드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,배터리,CD,가방
3 | DX3000 | 3 | 4 | V | 24 | B | 0002 | 34V24B0002 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-03-11 | USA | Dexcowin Global |  | 65KV,1.7mA | 3B00181 | D3GR230509039 | LCTR230421034 | Ver 3.3 | D3LB230613108 | Ver2.0.2 | Ver 2.00 | Ver 2.00 | BN231221048 | BN231221049 | D910 23030356 |  | 2 |  | White | 20cm | 양손잡이 본체,3구어댑터및AC코드,쉴드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,배터리,CD,가방
4 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0003 | 34M24B0003 | 2024-02-01 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0136번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00437 | D3GR230509048 | LCTR230421047 | Ver 3.3 | D3LB230613107 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  | D910 23030296 |  | 1 |  | White | 20cm
5 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0004 | 34M24B0004 | 2024-02-01 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0137번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00273 | D3GR230509003 | LCTR230421046 | Ver 3.3 | D3LB230613140 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  | D910 23030301 |  |  |  | White | 20cm
6 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0005 | 34M24B0005 | 2024-02-01 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0138번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00440 | D3GR230509036 | LCTR230421050 | Ver 3.3 | D3LB230613139 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  | D910 23030357 |  | 1 |  | White | 20cm
7 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0006 | 34M24B0006 | 2024-02-01 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0139번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00233 | D3GR230509006 | LCTR230421049 | Ver 3.3 | D3LB230613150 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  | D910 23030359 |  | 3 |  | White | 20cm
8 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0007 | 34M24B0007 | 2024-02-01 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0140번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00438 | D3GR230509033 | LCTR230421011 | Ver 3.3 | D3LB230613103 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  | D910 23030404 |  |  |  | White | 20cm
9 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0008 | 34M24B0008 | 2024-02-01 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0141번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00481 | D3GR230509037 | LCTR230421022 | Ver 3.3 | D3LB230613116 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  | D910 23030341 |  | -1 |  | White | 20cm
10 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0009 | 34M24B0009 | 2024-02-01 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0142번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00325 | D3GR230509040 | LCTR230421037 | Ver 3.3 | D3LB230613115 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  | D910 23030369 |  |  |  | White | 20cm
11 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0010 | 34M24B0010 | 2024-02-13 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0143번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00228 | D3GR230509025 | LCTR230421051 | Ver 3.3 | D3LB230613104 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  | D910 23030353 |  |  |  | White | 20cm
12 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0011 | 34M24B0011 | 2024-02-13 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0144번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00224 | D3GR230509045 | LCTR230421028 | Ver 3.3 | D3LB230613105 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  | D910 23030334 |  |  |  | White | 20cm
13 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0012 | 34M24B0012 | 2024-02-13 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0145번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00220 | D3GR230509001 | LCTR230421010 | Ver 3.3 | D3LB230613111 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  | D910 23030367 |  |  |  | White | 20cm
14 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0013 | 34M24B0013 | 2024-02-13 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0146번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00414 | D3GR230509026 | LCTR230421040 | Ver 3.3 | D3LB230613112 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  | D910 23030363 |  |  |  | White | 20cm
15 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0014 | 34M24B0014 | 2024-02-13 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0147번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00448 | D3GR230509032 | LCTR230421007 | Ver 3.3 | D3LB230613125 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  | D910 23030370 |  |  |  | White | 20cm
16 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0015 | 34M24B0015 | 2024-02-13 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0148번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00303 | D3GR230509018 | LCTR230421054 | Ver 3.3 | D3LB230613187 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  | D910 23030361 |  |  |  | White | 20cm
17 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0016 | 34M24B0016 | 2024-02-13 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0149번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00321 | D3GR230509020 | LCTR230421036 | Ver 3.3 | D3LB230613188 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  | D910 23030358 |  | 1 |  | White | 20cm
18 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0017 | 34M24B0017 | 2024-02-13 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0150번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00494 | D3GR230509041 | LCTR230421012 | Ver 3.3 | D3LB230613109 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  | D910 23030344 |  |  |  | White | 20cm
19 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0018 | 34M24B0018 | 2024-02-13 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0151번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00166 | D3GR230509044 | LCTR230421035 | Ver 3.3 | D3LB230613110 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  | D910 23030365 |  |  |  | White | 20cm
20 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0019 | 34M24B0019 | 2024-02-13 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0152번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00304 | D3GR230509017 | LCTR230421006 | Ver 3.3 | D3LB230613194 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  | D910 23030354 |  | 1 |  | White | 20cm
21 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0020 | 34M24B0020 | 2024-02-13 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0153번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00492 | D3GR230509027 | LCTR230421027 | Ver 3.3 | D3LB230613193 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  | D910 23030362 |  |  |  | White | 20cm
22 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0021 | 34M24B0021 | 2024-02-13 | 해외 | 2024-12-02 | USA | Dexcowin Global |  | 65KV,1.7mA | 3B00218 | D3GR230509035 | LCTR230421029 | Ver 3.3 | D3LB230613189 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021106 | BN241021107 | D910 23030452 |  |  |  | White | 20cm | 양손잡이 본체,3구어댑터및AC코드,쉴드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,배터리,가방 | 2024.12월로 제조일자 변경해서 출하(출하성적서는 기존유지)
23 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0022 | 34M24B0022 | 2024-02-13 | 해외 | 2024-12-02 | USA | Dexcowin Global |  | 65KV,1.7mA | 3B00295 | D3GR230509005 | LCTR230421023 | Ver 3.3 | D3LB230613190 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021108 | BN241021109 | D910 23030429 |  |  |  | White | 20cm | 양손잡이 본체,3구어댑터및AC코드,쉴드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,배터리,가방 | 2024.12월로 제조일자 변경해서 출하(출하성적서는 기존유지)
24 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0023 | 34M24B0023 | 2024-02-13 | 해외 | 2024-12-02 | USA | Dexcowin Global |  | 65KV,1.7mA | 3B00426 | D3GR230509042 | LCTR230421043 | Ver 3.3 | D3LB230613126 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021110 | BN241021111 | D910 23030435 |  |  |  | White | 20cm | 양손잡이 본체,3구어댑터및AC코드,쉴드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,배터리,가방 | 2024.12월로 제조일자 변경해서 출하(출하성적서는 기존유지)
25 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0024 | 34M24B0024 | 2024-02-13 | 해외 | 2024-12-02 | USA | Dexcowin Global |  | 65KV,1.7mA | 3B00444 | D3GR230509046 | LCTR230421031 | Ver 3.3 | D3LB230613324 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021112 | BN241021113 | D910 23030450 |  | 1 |  | White | 20cm | 양손잡이 본체,3구어댑터및AC코드,쉴드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,배터리,가방 | 2024.12월로 제조일자 변경해서 출하(출하성적서는 기존유지)
26 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0025 | 34M24B0025 | 2024-02-13 | 해외 | 2024-12-02 | USA | Dexcowin Global |  | 65KV,1.7mA | 3B00327 | D3GR230509008 | LCTR230421041 | Ver 3.3 | D3LB230613192 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021114 | BN241021115 | D910 23030428 |  |  |  | White | 20cm | 양손잡이 본체,3구어댑터및AC코드,쉴드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,배터리,가방 | 2024.12월로 제조일자 변경해서 출하(출하성적서는 기존유지)
27 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0026 | 34M24B0026 | 2024-02-15 | 해외 | 2024-12-02 | USA | Dexcowin Global |  | 65KV,1.7mA | 3B00210 | D3GR230509050 | LCTR230421039 | Ver 3.3 | D3LB230613191 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021116 | BN241021117 | D910 23030368 |  |  |  | White | 20cm | 양손잡이 본체,3구어댑터및AC코드,쉴드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,배터리,가방 | 2024.12월로 제조일자 변경해서 출하(출하성적서는 기존유지)
28 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0027 | 34M24B0027 | 2024-02-15 | 해외 | 2024-12-02 | USA | Dexcowin Global |  | 65KV,1.7mA | 3B00285 | D3GR230509004 | LCTR230421009 | Ver 3.3 | D3LB230613195 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021118 | BN241021119 | D910 23030444 |  |  |  | White | 20cm | 양손잡이 본체,3구어댑터및AC코드,쉴드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,배터리,가방 | 2024.12월로 제조일자 변경해서 출하(출하성적서는 기존유지)
29 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0028 | 34M24B0028 | 2024-02-15 | 해외 | 2024-12-02 | USA | Dexcowin Global |  | 65KV,1.7mA | 3B00266 | D3GR230509011 | LCTR230421059 | Ver 3.3 | D3LB230613197 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021120 | BN241021121 | D910 23030366 |  |  |  | White | 20cm | 양손잡이 본체,3구어댑터및AC코드,쉴드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,배터리,가방 | 2024.12월로 제조일자 변경해서 출하(출하성적서는 기존유지)
30 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0029 | 34M24B0029 | 2024-02-15 | 해외 | 2024-12-02 | USA | Dexcowin Global |  | 65KV,1.7mA | 3B00305 | D3GR230509021 | LCTR230421033 | Ver 3.3 | D3LB230613198 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021122 | BN241021123 | D910 23030373 |  | 2 |  | White | 20cm | 양손잡이 본체,3구어댑터및AC코드,쉴드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,배터리,가방 | 2024.12월로 제조일자 변경해서 출하(출하성적서는 기존유지)
31 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0030 | 34M24B0030 | 2024-02-15 | 해외 | 2024-12-02 | USA | Dexcowin Global |  | 65KV,1.7mA | 3B00413 | D3GR230509034 | LCTR230421008 | Ver 3.3 | D3LB230613196 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021124 | BN241021125 | D910 23030442 |  |  |  | White | 20cm | 양손잡이 본체,3구어댑터및AC코드,쉴드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,배터리,가방 | 2024.12월로 제조일자 변경해서 출하(출하성적서는 기존유지)
32 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0031 | 34M24B0031 | 2024-02-20 | 해외 | 2025-02-17일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25B0051번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00272 | D3GR230509019 | LCTR230421060 | Ver 3.3 | D3LB230613182 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | 1 |  | Black | 20cm |  | 2024.월로 제조일자 변경해서 출하(출하성적서는 기존유지)
33 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0032 | 34M24B0032 | 2024-02-20 | 해외 | 2025-03-06일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25C0084번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00293 | D3GR230509014 | LCTR230421032 | Ver 3.3 | D3LB230613181 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | -1 |  | Black | 20cm
34 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0033 | 34M24B0033 | 2024-02-20 | 해외 | 2025-03-06일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25C0085번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00434 | D3GR230509043 | LCTR230421057 | Ver 3.3 | D3LB230613200 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | 2 |  | Black | 20cm
35 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0034 | 34M24B0034 | 2024-02-20 | 해외 | 2025-03-06일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25C0086번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00314 | D3GR230509009 | LCTR230421058 | Ver 3.3 | D3LB230613199 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | 1 |  | Black | 20cm
36 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0035 | 34M24B0035 | 2024-02-20 | 해외 | 2025-03-06일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25C0087번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00479 | D3GR230509028 | LCTR230421053 | Ver 3.3 | DLCD220519382 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | -1 |  | Black | 20cm
37 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0036 | 34M24B0036 | 2024-02-20 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0108번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00483 | D3GR230509038 | LCTR230421042 | Ver 3.3 | D3LB230613157 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | [6 empty] | Black | 20cm
38 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0037 | 34M24B0037 | 2024-02-20 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0109번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00227 | D3GR230509016 | LCTR230421025 | Ver 3.3 | D3LB230613158 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | 1 |  | Black | 20cm
39 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0038 | 34M24B0038 | 2024-02-20 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0110번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00486 | D3GR230509031 | LCTR230421052 | Ver 3.3 | DLCD220519334 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | -1 |  | Black | 20cm
40 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0039 | 34M24B0039 | 2024-02-21 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0111번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00259 | D3GR230509030 | LCTR230421038 | Ver 3.3 | D3LB230613183 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | 1 |  | Black | 20cm
41 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0040 | 34M24B0040 | 2024-02-21 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0112번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00270 | D3GR230509012 | LCTR230421030 | Ver 3.3 | D3LB230613184 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | [6 empty] | Black | 20cm
42 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0041 | 34M24B0041 | 2024-02-21 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0113번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00297 | D3GR230509002 | LCTR230421045 | Ver 3.3 | D3LB230613177 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | 1 |  | Black | 20cm
43 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0042 | 34M24B0042 | 2024-02-21 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0114번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00308 | D3GR230509022 | LCTR230421044 | Ver 3.3 | D3LB230613178 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | 1 |  | Black | 20cm
44 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0043 | 34M24B0043 | 2024-02-21 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0115번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00313 | D3GR230509007 | LCTR230421021 | Ver 3.3 | D3LB230613179 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | 2 |  | Black | 20cm
45 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0044 | 34M24B0044 | 2024-02-21 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0116번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00446 | D3GR230509047 | LCTR230421024 | Ver 3.3 | D3LB230613180 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | -1 |  | Black | 20cm
46 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0045 | 34M24B0045 | 2024-02-21 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0117번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 2E14451 | DX22070131 | XMA2202170582 | Ver 3.2.1 | D3LB230613145 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | 4 |  | Black | 20cm
47 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0046 | 34M24B0046 | 2024-02-21 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0118번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 2E14391 | DX22070119 | XMA2202170587 | Ver 3.2.1 | D3LB230613146 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | 4 |  | Black | 20cm
48 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0047 | 34M24B0047 | 2024-02-21 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0119번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00706 | D3GR230622004 | LCTR230421100 | Ver 3.3 | D3LB230613159 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | [6 empty] | Black | 20cm
49 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0048 | 34M24B0048 | 2024-02-21 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0120번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00931 | D3GR230622019 | LCTR230421299 | Ver 3.3 | D3LB230613160 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | -1 |  | Black | 20cm
50 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0049 | 34M24B0049 | 2024-02-21 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0121번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00952 | D3GR230622002 | LCTR230421004 | Ver 3.3 | D3LB230613155 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | -1 |  | Black | 20cm
51 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0050 | 34M24B0050 | 2024-02-21 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0122번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00668 | D3GR230622009 | LCTR230421086 | Ver 3.3 | D3LB230613156 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | 1 |  | Black | 20cm
52 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0051 | 34M24B0051 | 2024-02-21 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0123번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00984 | D3GR230622021 | LCTR230421089 | Ver 3.3 | D3LB230613163 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | [6 empty] | Black | 20cm
53 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0052 | 34M24B0052 | 2024-02-21 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0124번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00708 | D3GR230622013 | LCTR230421098 | Ver 3.3 | D3LB230613164 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | 1 |  | Black | 20cm
54 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0053 | 34M24B0053 | 2024-02-21 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0125번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00951 | D3GR230622024 | LCTR230421085 | Ver 3.3 | D3LB230613152 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | [6 empty] | Black | 20cm
55 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0054 | 34M24B0054 | 2024-02-21 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0126번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00914 | D3GR230622018 | LCTR230421300 | Ver 3.3 | D3LB230613153 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | -1 |  | Black | 20cm
56 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0055 | 34M24B0055 | 2024-02-21 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0127번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00702 | D3GR230622020 | LCTR230421014 | Ver 3.3 | D3LB230613154 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | -1 |  | Black | 20cm
57 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0056 | 34M24B0056 | 2024-02-21 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0128번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00994 | D3GR230622003 | LCTR230421068 | Ver 3.3 | D3LB230613185 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | [6 empty] | Black | 20cm
58 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0057 | 34M24B0057 | 2024-02-21 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0129번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00791 | D3GR230622023 | LCTR230421083 | Ver 3.3 | D3LB230613186 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | [6 empty] | Black | 20cm
59 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0058 | 34M24B0058 | 2024-02-22 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0130번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B17202 | D3GR230622001 | LCTR230421079 | Ver 3.3 | D3LB230613175 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | [6 empty] | Black | 20cm
60 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0059 | 34M24B0059 | 2024-02-22 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0131번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00886 | D3GR230622050 | LCTR230421002 | Ver 3.3 | D3LB230613161 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | -2 |  | Black | 20cm
61 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0060 | 34M24B0060 | 2024-02-22 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0132번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 2M17904 | DX230331015 | LCTR230421069 | Ver 3.3 | D3LB230613162 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | -1 |  | Black | 20cm
62 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0061 | 34M24B0061 | 2024-02-22 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0133번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 2M18115 | DX230314016 | LCTR230421026 | Ver 3.3 | D3LB230613167 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | -1 |  | Black | 20cm
63 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0062 | 34M24B0062 | 2024-02-22 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0134번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 2M17892 | DX230331024 | LCTR230421116 | Ver 3.3 | D3LB230613168 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | 1 |  | Black | 20cm
64 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | B | 0063 | 34M24B0063 | 2024-02-22 | 해외 | 2025-04-01일 24년 시리얼번호 폐기하고 34M25D0135번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 65KV,1.7mA | 3B00929 | D3GR230622005 | LCTR230421065 | Ver 3.3 | D3LB230613176 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | 1 |  | Black | 20cm
65 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0064 | 32M24C0064 | 2024-03-04 | 해외 | 2024-03-19 | 이란 | Saeed |  | 60KV, 2mA | 3B00970 | D3GR230629011 | DCTR230324151 | Ver2.3.1 | DLCD230119035 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221021 |  | D910 23030453 |  | -1 |  | White | 10cm | 본체(X켑,20cm콘 분리해서 보냄),충전기set,배터리,CD,저가박스
66 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0065 | 32M24C0065 | 2024-03-04 | 해외 | 2024-03-19 | 이란 | Saeed |  | 60KV, 2mA | 3C01784 | D3GR230629020 | DCTR230324135 | Ver2.3.1 | D3LB230613220 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221022 |  | D910 23030032 |  | -1 |  | White | 10cm | 본체(X켑,20cm콘 분리해서 보냄),충전기set,배터리,CD,저가박스
67 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0066 | 32M24C0066 | 2024-03-04 | 해외 | 2024-03-19 | 이란 | Saeed |  | 60KV, 2mA | 3C01386 | D3GR230629034 | DCTR221007260 | Ver2.3.1 | D3LB230613274 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221023 |  | D910 22080433 |  |  |  | White | 10cm | 본체(X켑,20cm콘 분리해서 보냄),충전기set,배터리,CD,저가박스
68 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0067 | 32M24C0067 | 2024-03-04 | 해외 | 2024-03-19 | 이란 | Saeed |  | 60KV, 2mA | 3C01324 | D3GR230629035 | DCTR230324167 | Ver2.3.1 | D3LB230613273 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221024 |  | D910 23030449 |  | -1 |  | White | 10cm | 본체(X켑,20cm콘 분리해서 보냄),충전기set,배터리,CD,저가박스
69 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0068 | 32M24C0068 | 2024-03-04 | 해외 | 2024-03-19 | 이란 | Saeed |  | 60KV, 2mA | 3B00612 | D3GR230629006 | DCTR230324141 | Ver2.3.1 | D3LB230613286 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221025 |  | D910 23030432 |  | 1 |  | White | 10cm | 본체(X켑,20cm콘 분리해서 보냄),충전기set,배터리,CD,저가박스
70 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0069 | 32M24C0069 | 2024-03-04 | 해외 | 2024-03-19 | 이란 | Saeed |  | 60KV, 2mA | 3C01036 | D3GR230629046 | DCTR230324150 | Ver2.3.1 | D3LB230613285 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221026 |  | D910 23030468 |  |  |  | White | 10cm | 본체(X켑,20cm콘 분리해서 보냄),충전기set,배터리,CD,저가박스
71 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0070 | 32M24C0070 | 2024-03-04 | 해외 | 2024-03-19 | 이란 | Saeed |  | 60KV, 2mA | 3C01397 | D3GR230629015 | DCTR230324110 | Ver2.3.1 | D3LB230613203 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221027 |  | D910 23030372 |  | 1 |  | White | 10cm | 본체(X켑,20cm콘 분리해서 보냄),충전기set,배터리,CD,저가박스
72 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0071 | 32M24C0071 | 2024-03-04 | 해외 | 2024-03-19 | 이란 | Saeed |  | 60KV, 2mA | 3C01460 | D3GR230629036 | DCTR230324170 | Ver2.3.1 | D3LB230613204 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221028 |  | D910 23030465 |  |  |  | White | 10cm | 본체(X켑,20cm콘 분리해서 보냄),충전기set,배터리,CD,저가박스
73 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0072 | 32M24C0072 | 2024-03-04 | 해외 | 2024-03-19 | 이란 | Saeed |  | 60KV, 2mA | 3C01550 | D3GR230629003 | DCTR230324106 | Ver2.3.1 | D3LB230613244 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221029 |  | D910 23030451 |  |  |  | Black | 10cm | 본체(X켑,20cm콘 분리해서 보냄),충전기set,배터리,CD,저가박스
74 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0073 | 32M24C0073 | 2024-03-04 | 해외 | 2024-03-19 | 이란 | Saeed |  | 60KV, 2mA | 3B00655 | D3GR230629016 | DCTR230324165 | Ver2.3.1 | D3LB230613243 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221030 |  | D910 23030473 |  | 2 |  | Black | 10cm | 본체(X켑,20cm콘 분리해서 보냄),충전기set,배터리,CD,저가박스
75 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0074 | 32M24C0074 | 2024-03-04 | 해외 | 2024-03-19 | 이란 | Saeed |  | 60KV, 2mA | 3C01299 | D3GR230629009 | DCTR230324152 | Ver2.3.1 | D3LB230613277 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221031 |  | D910 23030474 |  | 1 |  | Black | 10cm | 본체(X켑,20cm콘 분리해서 보냄),충전기set,배터리,CD,저가박스
76 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0075 | 32M24C0075 | 2024-03-04 | 해외 | 2024-03-19 | 이란 | Saeed |  | 60KV, 2mA | 3C01195 | D3GR230629029 | DCTR230324143 | Ver2.3.1 | D3LB230613278 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221032 |  | D910 23030464 |  | -1 |  | Black | 10cm | 본체(X켑,20cm콘 분리해서 보냄),충전기set,배터리,CD,저가박스
77 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0076 | 32M24C0076 | 2024-03-04 | 해외 | 2024-03-19 | 이란 | Saeed |  | 60KV, 2mA | 3C01328 | D3GR230629023 | DCTR230324115 | Ver2.3.1 | D3LB230613297 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221033 |  | D910 23030466 |  | 1 |  | Black | 10cm | 본체(X켑,20cm콘 분리해서 보냄),충전기set,배터리,CD,저가박스
78 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0077 | 32M24C0077 | 2024-03-04 | 해외 | 2024-03-19 | 이란 | Saeed |  | 60KV, 2mA | 3C01187 | D3GR230629044 | DCTR230324111 | Ver2.3.1 | D3LB230613298 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221034 |  | D910 23030431 |  |  |  | Black | 10cm | 본체(X켑,20cm콘 분리해서 보냄),충전기set,배터리,CD,저가박스, | 실드65∮ 6개
79 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0078 | 32M24C0078 | 2024-03-13 | 해외 | 2024-03-15 | 캐나다 | Safari Dental |  | 60KV, 2mA | 2K17232 | DX230117005 | DCTR221007324 | Ver2.3.1 | SLCD141217045 | Ver1.1 | Ver 1.00 | Ver1.194 | BN231221050 | BN231221051 | D910 23030002 |  | 5 |  | White | 20cm | 알루미늄 필터 없는 본체,충전기세트(3구110V),SD로고 크래들,리모콘,SD 로고 펌웨어,방사구1.4T,제품씨리얼라벨1개,로고 없는 가방, 12T 실드 | 실드65∮ 3개추가,스탠드 3개 출고
80 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0079 | 32M24C0079 | 2024-03-13 | 해외 | 2024-03-15 | 캐나다 | Safari Dental |  | 60KV, 2mA | 2K17272 | DX230117004 | DCTR221007323 | Ver2.3.1 | SLCD141217051 | Ver1.1 | Ver 1.00 | Ver1.194 | BN231221052 | BN231221053 | D910 23030052 |  | 5 |  | White | 20cm | 알루미늄 필터 없는 본체,충전기세트(3구110V),SD로고 크래들,리모콘,SD 로고 펌웨어,방사구1.4T,제품씨리얼라벨1개,로고 없는 가방, 12T 실드
81 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0080 | 32M24C0080 | 2024-03-13 | 해외 | 2024-03-15 | 캐나다 | Safari Dental |  | 60KV, 2mA | 3D02750 | D3GR231206008 | DCTR230324008 | Ver2.3.1 | SLCD141217046 | Ver1.1 | Ver 1.00 | Ver1.194 | BN231221054 | BN231221055 | D910 23030067 |  |  |  | White | 20cm | 알루미늄 필터 없는 본체,충전기세트(3구110V),SD로고 크래들,리모콘,SD 로고 펌웨어,방사구1.4T,제품씨리얼라벨1개,로고 없는 가방, 12T 실드
82 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0081 | 32M24C0081 | 2024-03-21 | 해외 | 2024-03-22 | 우루과이 | Melmont S.A. |  | 60KV, 2mA | 3B00616 | D3GR230517009 | DCTR221007294 | Ver2.3.1 | D3BL230613398 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221125 |  | D910 23030285 |  | 3 |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트,배터리,저가 박스
83 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0082 | 32M24C0082 | 2024-03-21 | 해외 | 2024-03-22 | 우루과이 | Melmont S.A. |  | 60KV, 2mA | 3B00428 | D3GR230510042 | DCTR221007443 | Ver2.3.1 | D3LB230613347 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221126 |  | D910 23030201 |  | 4 |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트,배터리,저가 박스
84 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0083 | 32M24C0083 | 2024-03-21 | 해외 | 2024-03-22 | 우루과이 | Melmont S.A. |  | 60KV, 2mA | 3B01065 | D3GR230517038 | DCTR221007431 | Ver2.3.1 | D3LB230613396 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221127 |  | D910 23030279 |  | 4 |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트,배터리,저가 박스
85 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0084 | 32M24C0084 | 2024-03-21 | 해외 | 2024-03-22 | 우루과이 | Melmont S.A. |  | 60KV, 2mA | 3B01074 | D3GR230517044 | DCTR221007465 | Ver2.3.1 | D3LB230613170 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221128 |  | D910 23030284 |  | 1 |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트,배터리,저가 박스
86 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | C | 0085 | 32M24C0085 | 2024-03-21 | 해외 | 2024-03-22 | 우루과이 | Melmont S.A. |  | 60KV, 2mA | 3B01069 | D3GR230517045 | DCTR221007296 | Ver2.3.1 | D3LB230613354 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221129 |  | D910 23030286 |  | 3 |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트,배터리,저가 박스
87 | DX3000 | 3 | 2 | V | 24 | C | 0086 | 32V24C0086 | 2024-03-21 | 해외 | 2024-03-22 | USA | ImageWorks Veterinary, LLC. |  | 60KV, 2mA | 3B00545 | D3GR230517011 | DCTR221007402 | Ver2.3.1 | D3LB230613299 | Ver2.0.2 | Ver 2.00 | Ver2.00 | BN231221130 | BN231221131 | D910 23030270 |  | 3 |  | Black | 10cm | 본체(양손잡이 로고X)본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,CD,가방
88 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | D | 0087 | 32M24D0087 | 2024-04-12 | 해외 | 2024-04-15 | 푸에르토 리코 | Streamhealth Group LLC |  | 60KV, 2mA | 3B00271 | D3GR230510004 | DCTR221007415 | Ver2.3.1 | D3LB230613348 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221167 | BN231221168 | D910 23030440 |  | 2 |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트(미국용),배터리,저가 박스
89 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | D | 0088 | 32M24D0088 | 2024-04-12 | 해외 | 2024-04-15 | 푸에르토 리코 | Streamhealth Group LLC |  | 60KV, 2mA | 3B00320 | D3GR230510024 | DCTR221007264 | Ver2.3.1 | D3LB230613375 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221169 | BN231221170 | D910 23030439 |  | 1 |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트(미국용),배터리,저가 박스
90 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | D | 0089 | 32M24D0089 | 2024-04-12 | 해외 | 2024-04-15 | 페루 | Cideas S.R.L |  | 60KV, 2mA | 3C01169 | D3GR230629028 | DCTR230324145 | Ver2.3.1 | D3TB240409001 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221171 | BN231221172 | D910 23030214 | 2813C00746 |  |  | White | 10cm | 본체(TFT LCD보드 사용),충전기셋트,배터리,실드, CD, 저가 박스, Rex2 Elite1.5-5EA | CTR BD 수정
91 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | D | 0090 | 32M24D0090 | 2024-04-12 | 해외 | 2024-04-15 | 페루 | Cideas S.R.L |  | 60KV, 2mA | 3C01348 | D3GR230629014 | DCTR230324102 | Ver2.3.1 | D3TB240409002 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221173 | BN231221174 | D910 23030281 | 2813C00747 | -2 |  | White | 10cm | 본체(TFT LCD보드 사용),충전기셋트,배터리,실드, CD, 저가 박스 | CTR BD 수정
92 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | D | 0091 | 32M24D0091 | 2024-04-12 | 해외 | 2024-04-15 | 페루 | Cideas S.R.L |  | 60KV, 2mA | 3B00635 | D3GR230629021 | DCTR230324137 | Ver2.3.1 | D3TB240409003 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221175 | BN231221176 | D910 23030280 | 2813C00748 | -2 |  | White | 10cm | 본체(TFT LCD보드 사용),충전기셋트,배터리,실드, CD, 저가 박스 | CTR BD 수정
93 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | D | 0092 | 32M24D0092 | 2024-04-12 | 해외 | 2024-04-15 | 페루 | Cideas S.R.L |  | 60KV, 2mA | 3C01447 | D3GR230629025 | DCTR230324142 | Ver2.3.1 | D3TB240409004 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221177 | BN231221178 | D910 23030271 | 2813C00749 | -4 |  | White | 10cm | 본체(TFT LCD보드 사용),충전기셋트,배터리,실드, CD, 저가 박스 | CTR BD 수정
94 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | D | 0093 | 32M24D0093 | 2024-04-12 | 해외 | 2024-04-15 | 페루 | Cideas S.R.L |  | 60KV, 2mA | 3B00598 | D3GR230629001 | DCTR230324103 | Ver2.3.1 | D3TB240409005 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221179 | BN231221180 | D910 23030266 | 2813C00750 | -4 |  | White | 10cm | 본체(TFT LCD보드 사용),충전기셋트,배터리,실드, CD, 저가 박스 | CTR BD 수정
95 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | D | 0094 | 35M24D0094 | 2024-04-22 | 해외 | 2024-04-22 | 스페인 | RadioMedica |  | 70KV,3mA | 3B00594 | D3GR230622295 | LCTR230421020 | Ver3.3 | D3LB230613295 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN231221183 | BN231221184 | D910 23030224 |  | 7 |  | Black | 6000 컬리메이터 | 컬리메이터 적용 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 가방,
96 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | D | 0095 | 35M24D0095 | 2024-04-22 | 해외 | 2024-04-23 | 스페인 | RadioMedica |  | 70KV,3mA | 2A12124 | D3GR240328002 | LCTR230421351 | Ver3.3 | D3LB230613296 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN240325001 | BN240325002 | D910 23030234 |  | 6 |  | Black | 6000 컬리메이터 | 컬리메이터 적용 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 가방, | LCD BD 1개 추가분: D3LB230613287
97 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | D | 0096 | 35M24D0096 | 2024-04-22 | 해외 | 2024-04-23 | 스페인 | RadioMedica |  | 70KV,3mA | 2F14999 | D3GR240328003 | LCTR230421349 | Ver3.3 | D3LB230613224 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN240325003 | BN240325004 | D910 23030217 |  | 5 |  | Black | 6000 컬리메이터 | 컬리메이터 적용 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 가방,
98 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | D | 0097 | 32M24D0097 | 2024-04-29 | 해외 | 2024-04-30 | 페루 | Cideas S.R.L |  | 60KV, 2mA | 3C01312 | D3GR240629041 | DCTR230324174 | Ver2.3.1 | D3TB240409007 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN240325045 | BN240325046 | D910 23030208 | 2813C00751 | -5 |  | White | 10cm | 본체(TFT LCD보드 사용),충전기셋트,배터리,실드, CD, 저가 박스 | CTR BD 수정
99 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | D | 0098 | 32M24D0098 | 2024-04-29 | 해외 | 2024-04-30 | 페루 | Cideas S.R.L |  | 60KV, 2mA | 3C01273 | D3GR240629030 | DCTR230324172 | Ver2.3.1 | D3TB240409008 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN240325047 | BN240325048 | D910 23030291 | 2813C00752 | -1 |  | White | 10cm | 본체(TFT LCD보드 사용),충전기셋트,배터리,실드, CD, 저가 박스 | CTR BD 수정
100 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | D | 0099 | 32M24D0099 | 2024-04-29 | 해외 | 2024-04-30 | 페루 | Cideas S.R.L |  | 60KV, 2mA | 3C01208 | D3GR240629042 | DCTR230324144 | Ver2.3.1 | D3TB240409006 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN240325049 | BN240325050 | D910 23030268 | 2813C00753 | -1 |  | White | 10cm | 본체(TFT LCD보드 사용),충전기셋트,배터리,실드, CD, 저가 박스 | CTR BD 수정
101 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | E | 0100 | 32M24E0100 | 2024-05-03 | 해외 | 2024-05-07 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01355 | D3GR230629008 | DCTR230324105 | Ver2.3.1 | D3LB230613329 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN240325052 | BN240325053 | D910 23030278 |  | -1 |  | White | 15cm | 양손잡이 본체,충전기 셋트(110V),배터리,가방,가방끈
102 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | E | 0101 | 32M24E0101 | 2024-05-03 | 해외 | 2024-05-07 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01454 | D3GR230629048 | DCTR230324148 | Ver2.3.1 | D3LB230613330 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN240325054 | BN240325055 | D910 23030292 |  | -1 |  | White | 15cm | 양손잡이 본체,충전기 셋트(110V),배터리,가방,가방끈
103 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | E | 0102 | 32M24E0102 | 2024-05-03 | 해외 | 2024-05-07 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01305 | D3GR230629002 | DCTR230324149 | Ver2.3.1 | D3LB230613319 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN240325056 | BN240325057 | D910 23030283 |  | 1 |  | White | 15cm | 양손잡이 본체,충전기 셋트(110V),배터리,가방,가방끈
104 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | E | 0103 | 32M24E0103 | 2024-05-03 | 해외 | 2024-05-07 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01549 | D3GR230629024 | DCTR230324113 | Ver2.3.1 | D3LB230613320 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN240325058 | BN240325059 | D910 23030288 |  |  |  | White | 15cm | 양손잡이 본체,충전기 셋트(110V),배터리,가방,가방끈
105 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | E | 0104 | 32M24E0104 | 2024-05-03 | 해외 | 2024-05-07 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01231 | D3GR230629039 | DCTR230324140 | Ver2.3.1 | D3LB230613359 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN240325060 | BN240325061 | D910 23030293 |  |  |  | White | 15cm | 양손잡이 본체,충전기 셋트(110V),배터리,가방,가방끈
106 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | E | 0105 | 32M24E0105 | 2024-05-03 | 해외 | 2024-05-07 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01263 | D3GR230629040 | DCTR221007259 | Ver2.3.1 | D3LB230613360 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN240325062 | BN240325063 | D910 23030290 |  | 3 |  | White | 15cm | 양손잡이 본체,충전기 셋트(110V),배터리,가방,가방끈
107 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | E | 0106 | 32M24E0106 | 2024-05-03 | 해외 | 2024-05-07 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01236 | D3GR230629017 | DCTR230324108 | Ver2.3.1 | D3LB230613357 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN240325064 | BN240325065 | D910 23030269 |  |  |  | White | 15cm | 양손잡이 본체,충전기 셋트(110V),배터리,가방,가방끈
108 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | E | 0107 | 32M24E0107 | 2024-05-03 | 해외 | 2024-05-07 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01527 | D3GR230629045 | DCTR230324138 | Ver2.3.1 | D3LB230613358 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN240325066 | BN240325067 | D910 23030275 |  |  |  | White | 15cm | 양손잡이 본체,충전기 셋트(110V),배터리,가방,가방끈
109 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | F | 0108 | 32M24F0108 | 2024-06-05 | 해외 | 2024-06-12 | 캐나다 | Safari Dental |  | 60KV, 2mA | 3D02921 | D3GR231206030 | DCTR230324005 | Ver 2.31 | SLCD141217049 | Ver1.1 | Ver 1.00 | Ver1.194 | BN240325183 | BN240325184 | D910 23030273 |  |  |  | White | 20cm | 알루미늄 필터 없는 본체,충전기세트(3구110V),SD로고 크래들,리모콘,SD 로고 펌웨어,방사구1.4T,제품씨리얼라벨1개,로고 없는 가방, 12T 실드
110 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | F | 0109 | 32M24F0109 | 2024-06-05 | 해외 | 2024-06-12 | 캐나다 | Safari Dental |  | 60KV, 2mA | 3D02658 | D3GR231206047 | DCTR230324010 | Ver 2.31 | SLCD141217020 | Ver1.1 | Ver 1.00 | Ver1.194 | BN240325185 | BN240325186 | D910 23030277 |  |  |  | White | 20cm | 알루미늄 필터 없는 본체,충전기세트(3구110V),SD로고 크래들,리모콘,SD 로고 펌웨어,방사구1.4T,제품씨리얼라벨1개,로고 없는 가방, 12T 실드
111 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | G | 0110 | 35M24G0110 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-07-22 | 인도 | Analyticals Medical technologies Pvt Ltd |  | 70kv,3mA | 3B00862 | D3GR240613002 | D3CTR240625001 | Ver3.1.1 | D3TB240409021 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver2.04 | BN240719001 | BN240719002 | D910 23010290 |  | -7 | -10 | Black | A6 컬러메타 | 본체(A6 컬러메타에 코쿤 에이밍 적용), TFT LCD적용, 충전기 셋트(220V),배터리 2개,가방 | 일지는 60KV, 2mA으로 기록
112 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | G | 0111 | 35M24G0111 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-07-22 | 인도 | Analyticals Medical technologies Pvt Ltd |  | 70kv,3mA | 3C01814 | D3GR240613004 | D3CTR240625002 | Ver3.1.1 | D3TB240409022 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver2.04 | BN240719003 | BN240719004 | D910 23030250 |  | -2 | -5 | Black | A6 컬러메타 | 본체(A6 컬러메타에 코쿤 에이밍 적용), TFT LCD적용, 충전기 셋트(220V),배터리 2개,가방 | 일지는 60KV, 2mA으로 기록
113 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | G | 0112 | 35M24G0112 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-07-22 | 인도 | Analyticals Medical technologies Pvt Ltd |  | 70kv,3mA | 3D02918 | D3GR240613001 | D3CTR240625003 | Ver3.1.1 | D3TB240409023 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver2.04 | BN240719005 | BN240719006 | D910 23030168 |  | -2 | -5 | Black | A6 컬러메타 | 본체(A6 컬러메타에 코쿤 에이밍 적용), TFT LCD적용, 충전기 셋트(220V),배터리 2개,가방 | 일지는 60KV, 2mA으로 기록
114 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | G | 0113 | 35M24G0113 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-07-22 | 인도 | Analyticals Medical technologies Pvt Ltd |  | 70kv,3mA | 2M18050 | D3GR240530001 | D3CTR240625004 | Ver3.1.1 | D3TB240409024 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver2.04 | BN240719007 | BN240719008 | D910 23030219 |  | -2 | -10 | Black | A6 컬러메타 | 본체(A6 컬러메타에 코쿤 에이밍 적용), TFT LCD적용, 충전기 셋트(220V),배터리 2개,가방 | 일지는 60KV, 2mA으로 기록
115 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | G | 0114 | 35M24G0114 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-07-22 | 인도 | Analyticals Medical technologies Pvt Ltd |  | 70kv,3mA | 3C02548 | D3GR240613003 | D3CTR240625006 | Ver3.1.1 | D3TB240409014 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver2.04 | BN240719009 | BN240719010 | D910 23030244 |  | 1 | -5 | Black | A6 컬러메타 | 본체(A6 컬러메타에 코쿤 에이밍 적용), TFT LCD적용, 충전기 셋트(220V),배터리 2개,가방 | 일지는 60KV, 2mA으로 기록
116 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | G | 0115 | 35M24G0115 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-07-22 | 인도 | Analyticals Medical technologies Pvt Ltd |  | 70kv,3mA | 3H06171 | D3GR240711001 | D3CTR240625013 | Ver3.1.1 | D3TB240409027 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver2.04 | BN240719011 | BN240719012 | D910 23030235 |  | -14 | -5 | Black | A6 컬러메타 | 본체(A6 컬러메타에 코쿤 에이밍 적용), TFT LCD적용, 충전기 셋트(220V),배터리 2개,가방 | 일지는 60KV, 2mA으로 기록
117 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | G | 0116 | 35M24G0116 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-07-22 | 인도 | Analyticals Medical technologies Pvt Ltd |  | 70kv,3mA | 2M18022 | D3GR240530005 | D3CTR240625008 | Ver3.1.1 | D3TB240409028 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver2.04 | BN240719013 | BN240719014 | D910 23030233 |  | -4 | -3 | Black | A6 컬러메타 | 본체(A6 컬러메타에 코쿤 에이밍 적용), TFT LCD적용, 충전기 셋트(220V),배터리 2개,가방 | 일지는 60KV, 2mA으로 기록
118 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | G | 0117 | 35M24G0117 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-07-22 | 인도 | Analyticals Medical technologies Pvt Ltd |  | 70kv,3mA | 3B00645 | D3GR240530002 | D3CTR240625009 | Ver3.1.1 | D3TB240409029 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver2.04 | BN240719015 | BN240719016 | D910 23030238 |  | -2 | -5 | Black | A6 컬러메타 | 본체(A6 컬러메타에 코쿤 에이밍 적용), TFT LCD적용, 충전기 셋트(220V),배터리 2개,가방 | 일지는 60KV, 2mA으로 기록
119 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | G | 0118 | 35M24G0118 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-07-22 | 인도 | Analyticals Medical technologies Pvt Ltd |  | 70kv,3mA | 3J06647 | D3GR240711002 | D3CTR240625012 | Ver3.1.1 | D3TB240409030 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver2.04 | BN240719017 | BN240719018 | D910 23030223 |  | -15 | -3 | Black | A6 컬러메타 | 본체(A6 컬러메타에 코쿤 에이밍 적용), TFT LCD적용, 충전기 셋트(220V),배터리 2개,가방 | 일지는 60KV, 2mA으로 기록
120 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | G | 0119 | 35M24G0119 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-07-22 | 인도 | Analyticals Medical technologies Pvt Ltd |  | 70kv,3mA | 3J06741 | D3GR240711003 | D3CTR240625010 | Ver3.1.1 | D3TB240409013 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver2.04 | BN240719019 | BN240719020 | D910 23030246 |  | -13 |  | Black | A6 컬러메타 | 본체(A6 컬러메타에 코쿤 에이밍 적용), TFT LCD적용, 충전기 셋트(220V),배터리 2개,가방 | 일지는 60KV, 2mA으로 기록
121 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0120 | 32M24G0120 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-11-25 | 베트남 | TKG SERVICES TRADING JOINT STOCK COMPANY |  | 60KV, 2mA | 3C01424 | D3GR230630046 | DCTR230324014 | Ver 2.3.1 | D3LB230613362 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021162 | BN241021163 | D910 23030242 |  |  |  | White | 10cm | 본체,충전기 셋트,배터리,CD,센서 대제품(Rex2 Elite : 2813900425) | CE제품 라벨 교체
122 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0121 | 32M24G0121 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-11-25 | 베트남 | TKG SERVICES TRADING JOINT STOCK COMPANY |  | 60KV, 2mA | 3C01428 | D3GR230630047 | DCTR230324188 | Ver 2.3.1 | D3LB230613308 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021164 | BN241021165 | D910 23030258 |  | 1 | 1 | White | 10cm | 본체,충전기 셋트,배터리,CD | CE제품 라벨 교체
123 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0122 | 32M24G0122 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-09-27 | 필리핀 | Vanessa Nakayama |  | 60KV, 2mA | 3C01410 | D3GR230630041 | DCTR230324177 | Ver 2.3.1 | D3LB230613307 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN240821195 | BN240821196 | D910 23030276 |  | 1 |  | White | 10cm | 본체,충전기 셋트,배터리,퀵가이드,리모콘,쉴드,가방 | 핸드캐리로 들고 감.
124 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0123 | 32M24G0123 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-10-08 | 인도네시아 | Dentalities |  | 60KV, 2mA | 3C01573 | D3GR230630039 | DCTR230324189 | Ver 2.3.1 | D3LB230613473 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN240925038 | BN240925039 | D910 23030248 |  | 2 |  | White | 10cm | 양손잡이 본체,충전기 셋트,배터리,쉴드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방,
125 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0124 | 32M24G0124 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-11-22 | 스페인 | Radiomedica |  | 60KV, 2mA | 3C01582 | D3GR230630034 | DCTR230324153 | Ver 2.3.1 | D3LB230613474 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021166 | BN241021167 | D910 23030256 |  | -1 |  | Black | 20cm | 본체(사각 알루미늄 필트 ),충전기 셋트,배터리,리모콘,쉴드,퀵가이드,가방 | 기본 LCD에 에이밍 없는 사각 알루미늄 필트 컬러메타만 적용
126 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0125 | 32M24G0125 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01576 | D3GR230630035 | DCTR230324155 | Ver 2.3.1 | D3LB230613428 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021172 | BN241111002 | D910 23030237 |  | 2 |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가 | 충전기 세트 5 ea 추가
127 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0126 | 32M24G0126 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01374 | D3GR230630028 | DCTR230324012 | Ver 2.3.1 | D3LB230613427 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021173 | BN241111003 | D910 23030287 |  |  |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
128 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0127 | 32M24G0127 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01570 | D3GR230630040 | DCTR230324180 | Ver 2.3.1 | D3LB230613412 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021174 | BN241111004 | D910 23030222 |  | 2 |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
129 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0128 | 32M24G0128 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01567 | D3GR230630033 | DCTR230324055 | Ver 2.3.1 | D3LB230613439 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021175 | BN241111005 | D910 23030324 |  |  |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
130 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0129 | 32M24G0129 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01367 | D3GR230630027 | DCTR230324126 | Ver 2.3.1 | D3LB230613411 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021176 | BN241111006 | D910 23030218 |  | -2 |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
131 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0130 | 32M24G0130 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01483 | D3GR230630020 | DCTR230324181 | Ver 2.3.1 | D3LB230613361 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021177 | BN241111007 | D910 23030272 |  | 1 |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
132 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0131 | 32M24G0131 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01188 | D3GR230630023 | DCTR230324056 | Ver 2.3.1 | D3LB230613440 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021178 | BN241111008 | D910 23030220 |  |  |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
133 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0132 | 32M24G0132 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01278 | D3GR230630009 | DCTR230324123 | Ver 2.3.1 | D3LB230613492 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021179 | BN241111009 | D910 23030245 |  | 1 |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
134 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0133 | 32M24G0133 | 2024-07-18 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01537 | D3GR230630008 | DCTR230324058 | Ver 2.3.1 | D3LB230613491 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021180 | BN241111010 | D910 23030221 |  | 1 |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
135 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0134 | 32M24G0134 | 2024-07-18 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01457 | D3GR230630016 | DCTR230324183 | Ver 2.3.1 | D3LB230613493 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021181 | BN241111011 | D910 23030216 |  | -1 |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
136 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0135 | 32M24G0135 | 2024-07-18 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01414 | D3GR230630026 | DCTR230324127 | Ver 2.3.1 | D3LB230613498 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021182 | BN241111012 | D910 23030225 |  | -1 |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
137 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0136 | 32M24G0136 | 2024-07-18 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01585 | D3GR230630001 | DCTR230324191 | Ver 2.3.1 | D3LB230613471 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021183 | BN241111013 | D910 23030329 |  |  |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
138 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0137 | 32M24G0137 | 2024-07-18 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01441 | D3GR230630014 | DCTR230324190 | Ver 2.3.1 | D3LB230613494 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021184 | BN241111014 | D910 23030316 |  |  |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
139 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0138 | 32M24G0138 | 2024-07-18 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01467 | D3GR230630021 | DCTR230324054 | Ver 2.3.1 | D3LB230613472 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021185 | BN241111015 | D910 23030253 |  |  |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
140 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0139 | 32M24G0139 | 2024-07-25 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C00796 | D3GR230630022 | DCTR230324192 | Ver 2.3.1 | D3LB230613480 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021186 | BN241111016 | D910 23030065 |  | 1 |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
141 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0140 | 32M24G0140 | 2024-07-25 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01257 | D3GR230629050 | DCTR230324104 | Ver 2.3.1 | D3LB230613312 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021187 | BN241111017 | D910 23030063 |  | -1 |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
142 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0141 | 32M24G0141 | 2024-07-25 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01276 | D3GR230629018 | DCTR230324107 | Ver 2.3.1 | D3LB230613316 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021188 | BN241111018 | D910 23030014 |  | -1 |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
143 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0142 | 32M24G0142 | 2024-07-25 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01449 | D3GR230629032 | DCTR230324169 | Ver 2.3.1 | D3LB230613343 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021189 | BN241111019 | D910 23030073 |  |  |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
144 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0143 | 32M24G0143 | 2024-07-25 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01794 | D3GR230629010 | DCTR230324139 | Ver 2.3.1 | D3LB230613341 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021190 | BN241111020 | D910 23030011 |  |  |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
145 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0144 | 32M24G0144 | 2024-07-25 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01241 | D3GR230629031 | DCTR230324114 | Ver 2.3.1 | D3LB230613344 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021191 | BN241111021 | D910 23030152 |  |  |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
146 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0145 | 32M24G0145 | 2024-07-25 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01563 | D3GR230629047 | DCTR230324176 | Ver 2.3.1 | D3LB230613342 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021192 | BN241111022 | D910 23030058 |  | -1 |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
147 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0146 | 32M24G0146 | 2024-07-25 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01209 | D3GR230629049 | DCTR230324116 | Ver 2.3.1 | D3LB230613345 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021193 | BN241111023 | D910 23030138 |  | 1 |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
148 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0147 | 32M24G0147 | 2024-07-25 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01331 | D3GR230629013 | DCTR230324173 | Ver 2.3.1 | D3LB230613331 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021194 | BN241111024 | D910 23030145 |  | -1 |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
149 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0148 | 32M24G0148 | 2024-07-25 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01262 | D3GR230629004 | DCTR230324146 | Ver 2.3.1 | D3LB230613332 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021195 | BN241111025 | D910 23030327 |  |  |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
150 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0149 | 32M24G0149 | 2024-07-25 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01426 | D3GR230630037 | DCTR230324128 | Ver 2.3.1 | D3LB230613305 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021196 | BN241111026 | D910 23030315 |  | 2 |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
151 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0150 | 32M24G0150 | 2024-07-25 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01399 | D3GR230630042 | DCTR230324120 | Ver 2.3.1 | D3LB230613317 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021197 | BN241111027 | D910 23030231 |  | -1 |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
152 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0151 | 32M24G0151 | 2024-07-25 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01445 | D3GR230630036 | DCTR230324053 | Ver 2.3.1 | D3LB230613306 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021198 | BN241111028 | D910 23030019 |  |  |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
153 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0152 | 32M24G0152 | 2024-07-25 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01418 | D3GR230630031 | DCTR230324013 | Ver 2.3.1 | D3LB230613318 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021199 | BN241111029 | D910 23030049 |  | -1 |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
154 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0153 | 32M24G0153 | 2024-07-25 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01553 | D3GR230630038 | DCTR230324124 | Ver 2.3.1 | D3LB230613389 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241021200 | BN241111030 | D910 23030149 |  |  |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
155 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0154 | 32M24G0154 | 2024-07-25 | 해외 | 2024-12-06 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01590 | D3GR230630045 | DCTR230324121 | Ver 2.3.1 | D3LB230613390 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111001 | BN241111031 | D910 23030159 |  | -1 |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스,배터리 1개추가
156 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0155 | 32M24G0155 | 2024-07-25 | 해외 | 2025-01-16 | 인도네시아 | Dentalities |  | 60KV, 2mA | 3C01175 | D3GR230630018 | DCTR230324184 | Ver 2.3.1 | D3LB230613476 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111147 | BN241111148 | D910 23050134 |  | 1 |  | White | 10cm | 양손잡이 본체,충전기 셋트,배터리,쉴드,리모콘,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방,
157 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0156 | 32M24G0156 | 2024-07-25 | 해외 | 2025-02-20 | 볼리비아 | Arbott Ltda. |  | 60KV, 2mA | 3C01419 | D3GR230704032 | DCTR230324237 | Ver 2.3.1 | D3LB230613448 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241223062 | BN241223063 | D910 23050024 |  |  |  | White | 10cm | 본체,충전기 셋트,배터리,퀵가이드,가방
158 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0157 | 32M24G0157 | 2024-07-25 | 해외 | 2025-02-20 | 볼리비아 | Arbott Ltda. |  | 60KV, 2mA | 3C01384 | D3GR230704024 | DCTR230324218 | Ver 2.3.1 | D3LB230613457 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241223064 | BN241223065 | D910 230500027 |  | -1 |  | White | 10cm | 본체,충전기 셋트,배터리,퀵가이드,가방
159 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0158 | 32M24G0158 | 2024-07-25 | 해외 | 2025-02-20 | 볼리비아 | Arbott Ltda. |  | 60KV, 2mA | 3C01471 | D3GR230704030 | DCTR230324212 | Ver 2.3.1 | D3LB230613458 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241223066 | BN241223067 | D910 23050098 |  | 1 |  | White | 10cm | 본체,충전기 셋트,배터리,퀵가이드,가방
160 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0159 | 32M24G0159 | 2024-07-25 | 해외 | 2025-02-20 | 볼리비아 | Arbott Ltda. |  | 60KV, 2mA | 3C01336 | D3GR230704033 | DCTR230324205 | Ver 2.3.1 | D3LB230613500 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241223068 | BN241223069 | D910 23050112 |  | -1 |  | White | 10cm | 본체,충전기 셋트,배터리,퀵가이드,가방
161 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0160 | 32M24G0160 | 2024-07-25 | 해외 | 2025-02-07 | 칠레(우루과이) | Dental Pro |  | 60KV, 2mA | 3C01314 | D3GR230704028 | DCTR230324216 | Ver 2.3.1 | D3LB230613499 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241223070 | BN241223071 | D910 23050004 |  | -1 |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트,배터리,저가 박스 | 우루과이 스팩과 동일하게 셋팅되어 출고 됨
162 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0161 | 32M24G0161 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-02-07 | 칠레(우루과이) | Dental Pro |  | 60KV, 2mA | 3C01296 | D3GR230704049 | DCTR230324047 | Ver 2.3.1 | D3LB230613464 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241223072 | BN241223073 | D910 23050064 |  |  |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트,배터리,저가 박스 | 우루과이 스팩과 동일하게 셋팅되어 출고 됨
163 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0162 | 32M24G0162 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-02-28 | 우루과이 | Melmont S.A. |  | 60KV, 2mA | 3C01588 | D3GR230704034 | DCTR230324239 | Ver 2.3.1 | D3LB230613466 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220004 |  | D910 23030409 |  |  |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트,배터리,저가 박스
164 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0163 | 32M24G0163 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-02-28 | 우루과이 | Melmont S.A. |  | 60KV, 2mA | 3C01307 | D3GR230704044 | DCTR230324214 | Ver 2.3.1 | D3LB230613463 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220005 |  | D910 23050033 |  |  |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트,배터리,저가 박스
165 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0164 | 32M24G0164 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-02-28 | 우루과이 | Melmont S.A. |  | 60KV, 2mA | 3C01429 | D3GR230704046 | DCTR230324219 | Ver 2.3.1 | D3LB230613465 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220006 |  | D910 23050006 |  |  |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트,배터리,저가 박스
166 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0165 | 32M24G0165 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-02-28 | 우루과이 | Melmont S.A. |  | 60KV, 2mA | 3C01551 | D3GR230704050 | DCTR230324298 | Ver 2.3.1 | D3LB230613490 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220007 |  | D910 23050023 |  | -2 |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트,배터리,저가 박스
167 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0166 | 32M24G0166 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-02-28 | 우루과이 | Melmont S.A. |  | 60KV, 2mA | 3C01580 | D3GR230704039 | DCTR230324157 | Ver 2.3.1 | D3LB230613489 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220008 |  | D910 23050013 |  | -1 |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트,배터리,저가 박스
168 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0167 | 32M24G0167 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-02-28 | 우루과이 | Melmont S.A. |  | 60KV, 2mA | 3C01777 | D3GR230704042 | DCTR230324049 | Ver 2.3.1 | D3LB230613487 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220009 |  | D910 23050129 |  | -1 |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트,배터리,저가 박스,쉴드 1개 추가
169 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0168 | 32M24G0168 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01574 | D3GR230704045 | DCTR230324158 | Ver 2.3.1 | D3LB230613488 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220031 |  | D910 23050001 |  |  |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
170 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0169 | 32M24G0169 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01350 | D3GR230704036 | DCTR230324297 | Ver 2.3.1 | D3LB230613456 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220032 |  | D910 23050018 |  | -1 |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
171 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0170 | 32M24G0170 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01403 | D3GR230704037 | DCTR230324229 | Ver 2.3.1 | D3LB230613461 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220033 |  | D910 23050010 |  |  |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
172 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0171 | 32M24G0171 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01317 | D3GR230704048 | DCTR230324204 | Ver 2.3.1 | D3LB230613455 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220034 |  | D910 23050002 |  |  |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
173 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0172 | 32M24G0172 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01298 | D3GR230704043 | DCTR230324300 | Ver 2.3.1 | D3LB230613425 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220035 |  | D910 23050029 |  |  |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
174 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0173 | 32M24G0173 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01475 | D3GR230704025 | DCTR230324206 | Ver 2.3.1 | D3LB230613426 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220036 |  | D910 23050020 |  | 1 |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
175 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0174 | 32M24G0174 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01279 | D3GR230704038 | DCTR230324051 | Ver 2.3.1 | D3LB230613497 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220037 |  | D910 23050025 |  |  |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
176 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0175 | 32M24G0175 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01383 | D3GR230704026 | DCTR230324209 | Ver 2.3.1 | D3LB230613462 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220038 |  | D910 23050019 |  | -1 |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
177 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0176 | 32M24G0176 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01455 | D3GR230704018 | DCTR230324225 | Ver 2.3.1 | D3LB230613467 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220039 |  | D910 23050003 |  |  |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
178 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0177 | 32M24G0177 | 2024-07-26 | 해외 | 2024-12-11 | 인도네시아 | Dentalities |  | 60KV, 2mA | 3C01404 | D3GR230704002 | DCTR230324227 | Ver 2.3.1 | D3LB230613468 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111058/059 | BN241111060 | D910 23030125 |  |  |  | White | 10cm | 양손잡이 본체,충전기 셋트,배터리,쉴드,넥스트랩(포켓),CD,가방, 배터리 1개 추가
179 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0178 | 32M24G0178 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01380 | D3GR230704021 | DCTR230324242 | Ver 2.3.1 | D3LB230613430 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220040 |  | D910 23030491 |  | 1 |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
180 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0179 | 32M24G0179 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01476 | D3GR230704017 | DCTR230324217 | Ver 2.3.1 | D3LB230613429 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220041 |  | D910 23030155 |  |  |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
181 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0180 | 32M24G0180 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01456 | D3GR230704041 | DCTR230324223 | Ver 2.3.1 | D3LB230613449 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220042 |  | D910 23030475 |  |  |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
182 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0181 | 32M24G0181 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01782 | D3GR230704011 | DCTR230324201 | Ver 2.3.1 | D3LB230613460 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220043 |  | D910 23030455 |  | -3 |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
183 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0182 | 32M24G0182 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01389 | D3GR230704001 | DCTR230324238 | Ver 2.3.1 | D3LB230613442 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220044 |  | D910 23030003 |  | 1 |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
184 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0183 | 32M24G0183 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01375 | D3GR230704016 | DCTR230324210 | Ver 2.3.1 | D3LB230613441 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220045 |  | D910 23030123 |  | -1 |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
185 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0184 | 32M24G0184 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01391 | D3GR230704008 | DCTR230324203 | Ver 2.3.1 | D3LB230613445 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220046 |  | D910 23030023 |  | -1 |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
186 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0185 | 32M24G0185 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01446 | D3GR230704019 | DCTR230324240 | Ver 2.3.1 | D3LB230613446 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220047 |  | D910 23030015 |  |  |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
187 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0186 | 32M24G0186 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01415 | D3GR230704004 | DCTR230324213 | Ver 2.3.1 | D3LB230613419 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220048 |  | D910 23030009 |  |  |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
188 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | G | 0187 | 32M24G0187 | 2024-07-26 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01430 | D3GR230704014 | DCTR230324230 | Ver 2.3.1 | D3LB230613420 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220049 |  | D910 23030072 |  |  |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
189 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | H | 0188 | 35M24H0188 | 2024-08-01 | 해외 | 2024-08-02 | 스페인 | RadioMedica |  | 60KV, 2mA | 3J06593 | D3GR240724001 | D3CT240625021 | Ver3.1.1 | D3TB240409016 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver2.04 | BN240719067 | BN240719068 | D910 23030202 |  | -10 | Heating+50 | Black | 6000 컬리메이터 | 컬리메이터 적용 본체(TFT LCD), 충전기 셋트, 리모콘, 가방,
190 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | H | 0189 | 35M24H0189 | 2024-08-01 | 해외 | 2024-08-02 | 스페인 | RadioMedica |  | 70KV,3mA | 3J06812 | D3GR240711004 | D3CT240625011 | Ver3.1.1 | D3TB240409015 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver2.04 | BN240719069 | BN240719070 | D910 23030307 |  | -13 | Heating-3 | Black | 6000 컬리메이터 | 컬리메이터 적용 본체(TFT LCD), 충전기 셋트, 리모콘, 가방,
191 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0190 | 32M24H0190 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01437 | D3GR230704023 | DCTR230324208 | Ver 2.3.1 | D3LB230613416 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220050 |  | D910 23030321 |  |  |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
192 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0191 | 32M24H0191 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01420 | D3GR230704010 | DCTR230324207 | Ver 2.3.1 | D3LB230613414 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220051 |  | D910 23030029 |  | 2 |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
193 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0192 | 32M24H0192 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01417 | D3GR230704020 | DCTR230324211 | Ver 2.3.1 | D3LB230613415 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220052 |  | D910 23030128 |  |  |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
194 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0193 | 32M24H0193 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01425 | D3GR230704006 | DCTR230324048 | Ver 2.3.1 | D3LB230613413 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220053 |  | D910 23030325 |  | -1 |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
195 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0194 | 32M24H0194 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01400 | D3GR230704005 | DCTR230324202 | Ver 2.3.1 | D3LB230613402 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220054 |  | D910 23030127 |  | 1 |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
196 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0195 | 32M24H0195 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01795 | D3GR230704047 | DCTR230324220 | Ver 2.3.1 | D3LB230613443 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220055 |  | D910 23030064 |  | -1 |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
197 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0196 | 32M24H0196 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01406 | D3GR230704013 | DCTR230324228 | Ver 2.3.1 | D3LB230613444 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220056 |  | D910 23030020 |  | -1 |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
198 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0197 | 32M24H0197 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01481 | D3GR230704015 | DCTR230324224 | Ver 2.3.1 | D3LB230613405 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220057 |  | D910 23030323 |  | 1 |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
199 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0198 | 32M24H0198 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01398 | D3GR230704009 | DCTR230324241 | Ver 2.3.1 | D3LB230613406 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220058 |  | D910 23030013 |  | 2 |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
200 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0199 | 32M24H0199 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01409 | D3GR230704022 | DCTR230324215 | Ver 2.3.1 | D3LB230613459 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220059 |  | D910 23030074 |  | -1 |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
201 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0200 | 32M24H0200 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-28 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01427 | D3GR230704012 | DCTR230324222 | Ver 2.3.1 | D3LB230613401 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220060 |  | D910 23030010 |  |  |  | Black | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리1대(기기 내부에 넣어서 포장),저가박스
202 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0201 | 32M24H0201 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-19일 24년 시리얼번호 폐기하고 31M25C0088번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 60KV, 2mA | 3C02305 | D3GR230926048 | DCTR230324095 | Ver 2.3.1 | D3LB230613435 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  |  |  | -2 |  | White | 10cm
203 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0202 | 32M24H0202 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-28 | 사우디 | Layan Medical |  | 60KV, 2mA | 3C02099 | D3GR230926001 | DCTR230324017 | Ver 2.3.1 | D3LB230613436 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220064 | BN250220073 | D910 23030122 |  |  |  | White | 10cm | 본체,충전기 셋트(영국용),배터리,CD,저가박스
204 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0203 | 32M24H0203 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-28 | 사우디 | Layan Medical |  | 60KV, 2mA | 3C02073 | D3GR230926016 | DCTR230324196 | Ver 2.3.1 | D3LB230613432 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220074 | BN250220075 | D910 23030050 |  |  |  | White | 10cm | 본체,충전기 셋트(영국용),배터리,CD,저가박스
205 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0204 | 32M24H0204 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-28 | 사우디 | Layan Medical |  | 60KV, 2mA | 3C02128 | D3GR230926027 | DCTR230324271 | Ver 2.3.1 | D3LB230613431 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220076 | BN250220077 | D910 23030030 |  | -1 |  | White | 10cm | 본체,충전기 셋트(영국용),배터리,CD,저가박스
206 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0205 | 32M24H0205 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-28 | 사우디 | Layan Medical |  | 60KV, 2mA | 3C02530 | D3GR230926040 | DCTR230324098 | Ver 2.3.1 | D3LB230613422 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220078 | BN250220079 | D910 23030332 |  |  |  | White | 10cm | 본체,충전기 셋트(영국용),배터리,CD,저가박스
207 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0206 | 32M24H0206 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-28 | 사우디 | Layan Medical |  | 60KV, 2mA | 3C02310 | D3GR230926020 | DCTR230324197 | Ver 2.3.1 | D3LB230613421 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220080 | BN250220081 | D910 23030140 |  | 1 |  | White | 10cm | 본체,충전기 셋트(영국용),배터리,CD,저가박스
208 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0207 | 32M24H0207 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-28 | 사우디 | Layan Medical |  | 60KV, 2mA | 3C02112 | D3GR230926017 | DCTR230324270 | Ver 2.3.1 | D3LB230613438 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220082 | BN250220083 | D910 23030021 |  |  |  | White | 10cm | 본체,충전기 셋트(영국용),배터리,CD,저가박스
209 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0208 | 32M24H0208 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-28 | 사우디 | Layan Medical |  | 60KV, 2mA | 3C02113 | D3GR230926034 | DCTR230324199 | Ver 2.3.1 | D3LB230613437 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220084 | BN250220085 | D910 23030024 |  | -2 |  | White | 10cm | 본체,충전기 셋트(영국용),배터리,CD,저가박스
210 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0209 | 32M24H0209 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-28 | 사우디 | Layan Medical |  | 60KV, 2mA | 3C02091 | D3GR230926022 | DCTR230324099 | Ver 2.3.1 | D3LB230613453 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220086 | BN250220087 | D910 23030008 |  |  |  | White | 10cm | 본체,충전기 셋트(영국용),배터리,CD,저가박스
211 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0210 | 32M24H0210 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-28 | 사우디 | Layan Medical |  | 60KV, 2mA | 3C02120 | D3GR230926044 | DCTR230324096 | Ver 2.3.1 | D3LB230613454 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220088 | BN250220089 | D910 23030243 |  |  |  | White | 10cm | 본체,충전기 셋트(영국용),배터리,CD,저가박스
212 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0211 | 32M24H0211 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-03-28 | 사우디 | Layan Medical |  | 60KV, 2mA | 3C02125 | D3GR230926028 | DCTR230324263 | Ver 2.3.1 | D3LB230613404 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250220090 | BN250220091 | D910 23030249 |  |  |  | White | 10cm | 본체,충전기 셋트(영국용),배터리,CD,저가박스
213 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0212 | 32M24H0212 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-05-07 | 태국 | Dental Siam |  | 60KV, 2mA | 3C02095 | D3GR230926006 | DCTR230324020 | Ver 2.3.1 | D3LB230613403 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250403017 | BN250403021 | D910 23030232 |  |  |  | White | 20cm | 본체, 충전기 셋트, 배터리,쉴드,퀵가이드,가방
214 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0213 | 32M24H0213 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-05-02일 사출 깨져 있어서 24년 시리얼번호 폐기하고 32M25E0247번 시리얼 번호 변경 |  |  |  | 60KV, 2mA | 3C02111 | D3GR230926018 | DCTR230324018 | Ver 2.3.1 | D3LB230613417 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | [6 empty] | White | 10cm
215 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0214 | 32M24H0214 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-04-30 | 인도네시아 | Yunex |  | 60KV, 2mA | 3C02309 | D3GR230926007 | DCTR230324019 | Ver 2.3.1 | D3LB230613418 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 |  |  | D910 23030180 |  | -2 |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, CD, 저가박스 | 배터리 없이 ㈜나나써비스로 발송
216 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0215 | 32M24H0215 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-05-23 | 베트남 | TKG SERVICES TRADING JOINT STOCK COMPANY |  | 60KV, 2mA | 3C02087 | D3GR230926019 | DCTR230324267 | Ver 2.3.1 | D3LB230613408 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250403124/125 | BN250403126~135 | D910 23030240 |  | -1 |  | White | 10cm | 본체,충전기 셋트,배터리,퀵가이드,저가박스 | 배터리10개 추가
217 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0216 | 32M24H0216 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-06-04 | 헝가리 | Dentalmode |  | 60KV, 2mA | 3C02115 | D3GR230926015 | DCTR230324100 | Ver 2.3.1 | D3LB230613407 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250403089/090 | BN250403091/092 | D910 23030333 |  | 1 |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 배터리,쉴드,퀵가이드,가방 | 배터리2개 추가
218 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0217 | 32M24H0217 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-06-09 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C02502 | D3GR230926008 | DCTR230324021 | Ver 2.3.1 | D3LB230613410 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250403097 | BN250403098 | D910 23030305 |  | 1 |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리 1개, 저가박스, 배터리 1개씩 추가 | 2025 - 04월로 출고일자로해서 나감
219 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0218 | 32M24H0218 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-06-09 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C02289 | D3GR230926025 | DCTR230324261 | Ver 2.3.1 | D3LB230613409 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250403136 | BN250403137 | D910 23030308 |  |  |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리 1개, 저가박스, 배터리 1개씩 추가 | 2025 - 04월로 출고일자로해서 나감
220 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0219 | 32M24H0219 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-06-09 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C02321 | D3GR230926033 | DCTR230324268 | Ver 2.3.1 | D3LB230613452 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250403138 | BN250403139 | D910 23030252 |  |  |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리 1개, 저가박스, 배터리 1개씩 추가 | 2025 - 04월로 출고일자로해서 나감
221 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | H | 0220 | 32M24H0220 | 2024-08-05 | 해외 | 2025-06-09 | 러시아 | IP Tsizina S. A |  | 60KV, 2mA | 3C01401 | D3GR230704007 | DCTR230324050 | Ver 2.3.1 | D3LB230613451 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN250403140 | BN250520001 | D910 23030254 |  |  |  | White | 10cm | 본체, 충전기 셋트, 리모콘, 배터리 1개, 저가박스, 배터리 1개씩 추가 | 2025 - 04월로 출고일자로해서 나감
222 | DX3000 | 3 | 2 | V | 24 | H | 0221 | 32V24H0221 | 2024-08-06 | 해외 | 2024-08-07 | USA | ImageWorks Veterinary, LLC. | 동물용 | 60KV, 2mA | 3B00916 | D3GR230517004 | DCTR230324001 | Ver 2.3.1 | D3LB230613240 | Ver2.0.2 | Ver 2.00 | Ver 2.00 | BN240719082 | BN240719083 | D910 23030071 |  | EXP-2 |  | Black | 10cm | 양손잡이(로고X) 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,가방(로고X)
223 | DX3000 | 3 | 2 | V | 24 | H | 0222 | 32V24H0222 | 2024-08-06 | 해외 | 2024-08-07 | USA | ImageWorks Veterinary, LLC. | 동물용 | 60KV, 2mA | 3B01192 | D3GR230517027 | DCTR221007456 | Ver 2.3.1 | D3LB230613276 | Ver2.0.2 | Ver 2.00 | Ver 2.00 | BN240719084 | BN240719085 | D910 23030129 |  | EXP+3 |  | Black | 10cm | 양손잡이(로고X) 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,가방(로고X)
224 | DX3000 | 3 | 2 | V | 24 | H | 0223 | 32V24H0223 | 2024-08-06 | 해외 | 2024-08-07 | USA | ImageWorks Veterinary, LLC. | 동물용 | 60KV, 2mA | 3C01378 | D3GR230629005 | DCTR230324136 | Ver 2.3.1 | D3LB230613234 | Ver2.0.2 | Ver 2.00 | Ver 2.00 | BN240719086 | BN240719087 | D910 23030066 |  |  |  | Black | 10cm | 양손잡이(로고X) 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,가방(로고X)
225 | DX3000 | 3 | 2 | V | 24 | H | 0224 | 32V24H0224 | 2024-08-06 | 해외 | 2024-08-07 | USA | ImageWorks Veterinary, LLC. | 동물용 | 60KV, 2mA | 3C01230 | D3GR230629033 | DCTR230324118 | Ver 2.3.1 | D3LB230613209 | Ver2.0.2 | Ver 2.00 | Ver 2.00 | BN240719088 | BN240719089 | D910 23030059 |  |  |  | Black | 10cm | 양손잡이(로고X) 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,가방(로고X)
226 | DX3000 | 3 | 2 | V | 24 | H | 0225 | 32V24H0225 | 2024-08-28 | 해외 | 2024-08-29 | USA | Dexcowin Global(ImageWorks) | 동물용 | 60KV, 2mA | 3B00626 | D3GR230517012 | DCTR221007252 | Ver 2.3.1 | D3LB230613275 | Ver2.0.2 | Ver 2.00 | Ver 2.00 | BN240821022 | BN240821023 | D910 23010015 |  | EXP+2 |  | Black | 10cm | 양손잡이(로고X) 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,가방(로고X)
227 | DX3000 | 3 | 2 | V | 24 | H | 0226 | 32V24H0226 | 2024-08-28 | 해외 | 2024-08-29 | USA | Dexcowin Global(ImageWorks) | 동물용 | 60KV, 2mA | 3C01370 | D3GR230629007 | DCTR230324175 | Ver 2.3.1 | D3LB230613258 | Ver2.0.2 | Ver 2.00 | Ver 2.00 | BN240821024 | BN240821025 | D910 23010002 |  |  |  | Black | 10cm | 양손잡이(로고X) 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,가방(로고X)
228 | DX3000 | 3 | 2 | V | 24 | H | 0227 | 32V24H0227 | 2024-08-28 | 해외 | 2024-08-29 | USA | Dexcowin Global(ImageWorks) | 동물용 | 60KV, 2mA | 3C01548 | D3GR230629012 | DCTR230324168 | Ver 2.3.1 | D3LB230613270 | Ver2.0.2 | Ver 2.00 | Ver 2.00 | BN240821026 | BN240821027 | D910 23010007 |  | EXP+1 |  | Black | 10cm | 양손잡이(로고X) 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,가방(로고X)
229 | DX3000 | 3 | 2 | V | 24 | H | 0228 | 32V24H0228 | 2024-08-28 | 해외 | 2024-08-29 | USA | Dexcowin Global(ImageWorks) | 동물용 | 60KV, 2mA | 3C01143 | D3GR230629027 | DCTR230324171 | Ver 2.3.1 | D3LB230613269 | Ver2.0.2 | Ver 2.00 | Ver 2.00 | BN240821028 | BN240821029 | D910 23030497 |  | EXP+1 |  | Black | 10cm | 양손잡이(로고X) 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,가방(로고X)
230 | DX3000 | 3 | 2 | V | 24 | H | 0229 | 32V24H0229 | 2024-08-28 | 해외 | 2024-08-29 | USA | Dexcowin Global(ImageWorks) | 동물용 | 60KV, 2mA | 3B01106 | D3GR230517037 | DCTR221007409 | Ver 2.3.1 | D3LB230613300 | Ver2.0.2 | Ver 2.00 | Ver 2.00 | BN240821030 | BN240821031 | D910 23030460 |  | EXP+3 |  | Black | 10cm | 양손잡이(로고X) 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,가방(로고X)
231 | DX3000 | 3 | 2 | V | 24 | H | 0230 | 32V24H0230 | 2024-08-28 | 해외 | 2024-08-29 | USA | Dexcowin Global(ImageWorks) | 동물용 | 60KV, 2mA | 3B00941 | D3GR230517019 | DCTR221007467 | Ver 2.3.1 | D3LB230613229 | Ver2.0.2 | Ver 2.00 | Ver 2.00 | BN240821032 | BN240821033 | D910 23030456 |  | EXP+4 |  | Black | 10cm | 양손잡이(로고X) 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,가방(로고X)
232 | DX3000 | 3 | 2 | V | 24 | H | 0231 | 32V24H0231 | 2024-08-28 | 해외 | 2024-08-29 | USA | Dexcowin Global(ImageWorks) | 동물용 | 60KV, 2mA | 3C01271 | D3GR230629043 | DCTR230324112 | Ver 2.3.1 | D3LB230613233 | Ver2.0.2 | Ver 2.00 | Ver 2.00 | BN240821034 | BN240821035 | D910 23030488 |  | EXP+2 |  | Black | 10cm | 양손잡이(로고X) 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,가방(로고X)
233 | DX3000 | 3 | 2 | V | 24 | H | 0232 | 32V24H0232 | 2024-08-28 | 해외 | 2024-08-29 | USA | Dexcowin Global(ImageWorks) | 동물용 | 60KV, 2mA | 3B01104 | D3GR230517048 | DCTR221007410 | Ver 2.3.1 | D3LB230613239 | Ver2.0.2 | Ver 2.00 | Ver 2.00 | BN240821036 | BN240821037 | D910 23030463 |  | EXP+4 |  | Black | 10cm | 양손잡이(로고X) 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,가방(로고X)
234 | DX3000 | 3 | 2 | V | 24 | H | 0233 | 32V24H0233 | 2024-08-28 | 해외 | 2024-08-29 | USA | Dexcowin Global(ImageWorks) | 동물용 | 60KV, 2mA | 3B00520 | D3GR230517001 | DCTR221007433 | Ver 2.3.1 | D3LB230613271 | Ver2.0.2 | Ver 2.00 | Ver 2.00 | BN240821038 | BN240821039 | D910 23030476 |  | EXP+4 |  | Black | 10cm | 양손잡이(로고X) 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,가방(로고X)
235 | DX3000 | 3 | 2 | V | 24 | H | 0234 | 32V24H0234 | 2024-08-28 | 해외 | 2024-08-29 | USA | Dexcowin Global(ImageWorks) | 동물용 | 60KV, 2mA | 3B00607 | D3GR230517016 | DCTR221007250 | Ver 2.3.1 | D3LB230613230 | Ver2.0.2 | Ver 2.00 | Ver 2.00 | BN240821040 | BN240821041 | D910 23030500 |  | EXP+2 |  | Black | 10cm | 양손잡이(로고X) 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,가방(로고X)
236 | DX3000 | 3 | 4 | V | 24 | H | 0235 | 34V24H0235 | 2024-08-29 | 해외 | 2024-08-29 | USA | Dexcowin Global | 동물용 | 65KV,1.7mA | 3C02032 | D3GR230718048 | LCTR230421204 | Ver 3.3 | D3LB230613323 | Ver2.0.2 | Ver 2.00 | Ver 2.00 | BN240821061 | BN240821062 | D910 23030156 |  | EXP-3 |  | White | 10cm | 양손잡이 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,가방
237 | DX3000 | 3 | 4 | V | 24 | H | 0236 | 34V24H0236 | 2024-08-29 | 해외 | 2024-08-29 | USA | Dexcowin Global | 동물용 | 65KV,1.7mA | 3C01798 | D3GR230718037 | LCTR230421194 | Ver 3.3 | DLCD220819391 | Ver2.0.2 | Ver 2.00 | Ver 2.00 | BN240821057 | BN240821058 | D910 23030381 |  | EXP-1 |  | White | 10cm | 양손잡이 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,가방
238 | DX3000 | 3 | 4 | V | 24 | H | 0237 | 34V24H0237 | 2024-08-29 | 해외 | 2024-08-29 | USA | Dexcowin Global | 동물용 | 65KV,1.7mA | 3C01649 | D3GR230718028 | LCTR230421264 | Ver 3.3 | D3LB230613284 | Ver2.0.2 | Ver 2.00 | Ver 2.00 | BN240821059 | BN240821060 | D910 23030148 |  |  |  | White | 10cm | 양손잡이 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,가방
239 | DX3000 | 3 | 4 | V | 24 | H | 0238 | 34V24H0238 | 2024-08-29 | 해외 | 2024-08-29 | USA | Dexcowin Global | 동물용 | 65KV,1.7mA | 3C01781 | D3GR230718062 | LCTR230421125 | Ver 3.3 | DLCD220819390 | Ver2.0.2 | Ver 2.00 | Ver 2.00 | BN240821063 | BN240821064 | D910 23010003 |  | EXP-1 |  | White | 10cm | 양손잡이 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,가방
240 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | I | 0239 | 32M24I0239 | 2024-09-27 | 해외 | 2024-09-30 | 스페인 | RadioMedica |  | 60KV, 2mA | 3J06589 | D3GR240806016 | D3CT240625035 | Ver 3.1.1 | D3TB240409097 | Ver3.0.1 | Ver 2.04 | Ver 2.04 | BN240925016 | BN240925017 | D910 23030462 |  | -11 | 80 | Black | 6000 컬리메이터 | 컬리메이터 적용 본체(TFT LCD), 충전기 셋트, 리모콘, 가방, | Black 롱콘 사각 아크릴 적용 사출 세트 1 SET
241 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | I | 0240 | 32M24I0240 | 2024-09-27 | 해외 | 2024-09-30 | 스페인 | RadioMedica |  | 60KV, 2mA | 3J06227 | D3GR240724002 | D3CT240625020 | Ver 3.1.1 | D3TB240409098 | Ver3.0.1 | Ver 2.04 | Ver 2.04 | BN240925018 | BN240925019 | D910 23030380 |  | -13 | 70 | Black | 6000 컬리메이터 | 컬리메이터 적용 본체(TFT LCD), 충전기 셋트, 리모콘, 가방,
242 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | I | 0241 | 32M24I0241 | 2024-09-27 | 해외 | 2024-09-30 | 푸에르토 리코 | Streamhealth Group LLC |  | 60KV, 2mA | 3B00817 | D3GR230517028 | DCTR221007279 | Ver 2.3.1 | D3LB230613134 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN240821197~198 | BN240925011~013 | D910 23030493 |  | 3 |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트(미국용),배터리,저가 박스
243 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | I | 0242 | 32M24I0242 | 2024-09-27 | 해외 | 2024-09-30 | 푸에르토 리코 | Streamhealth Group LLC |  | 60KV, 2mA | 3B01078 | D3GR230517039 | DCTR221007293 | Ver 2.3.1 | D3LB230613353 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN240821199~200 | BN240925014~015 | D910 23010010 |  | 2 |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트(미국용),배터리,저가 박스
244 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | I | 0243 | 32M24I0243 | 2024-09-27 | 해외 | 2024-09-30 | 푸에르토 리코 | Streamhealth Group LLC |  | 60KV, 2mA | 3B00606 | D3GR230517049 | DCTR221007407 | Ver 2.3.1 | D3LB230613397 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN240925007 | BN240925008 | D910 23010009 |  | 5 |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트(미국용),배터리,저가 박스
245 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | I | 0244 | 32M24I0244 | 2024-09-27 | 해외 | 2024-09-30 | 푸에르토 리코 | Streamhealth Group LLC |  | 60KV, 2mA | 3B00636 | D3GR230517013 | DCTR221007237 | Ver 2.3.1 | D3LB230613393 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN240925009 | BN240925010 | D910 23030492 |  | 3 |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트(미국용),배터리,저가 박스
246 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | J | 0245 | 34M24J0245 | 2024-10-04 | 해외 | 2024-10-07 | USA | Dexcowin Global |  | 65KV,1.7mA | 3C01762 | D3GR230718044 | LCTR230421275 | Ver 3.3 | D3LB230613372 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN240925022 | BN240925023 | D910 23010001 | S152OHCCB22-65920 |  |  | White | 20cm | 양손잡이 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,제품 보증서,가방,Rex2 Premium #1.5-5ea | Rex2 Premium #1.5-5ea
247 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | J | 0246 | 34M24J0246 | 2024-10-04 | 해외 | 2024-10-07 | USA | Dexcowin Global |  | 65KV,1.7mA | 3C02002 | D3GR230718038 | LCTR230421292 | Ver 3.3 | D3LB230613356 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN240925024 | BN240925025 | D910 23030467 | S152OHCCB22-65921 |  |  | White | 20cm | 양손잡이 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,제품 보증서,가방
248 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | J | 0247 | 34M24J0247 | 2024-10-04 | 해외 | 2024-10-07 | USA | Dexcowin Global |  | 65KV,1.7mA | 3C02062 | D3GR230718043 | LCTR230421272 | Ver 3.3 | DLCD220819393 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN240925026 | BN240925027 | D910 23030472 | S152OHCCB22-65922 |  |  | White | 20cm | 양손잡이 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,제품 보증서,가방
249 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | J | 0248 | 34M24J0248 | 2024-10-04 | 해외 | 2024-10-07 | USA | Dexcowin Global |  | 65KV,1.7mA | 3C01986 | D3GR230718014 | LCTR230421288 | Ver 3.3 | D3LB230613266 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN240925028 | BN240925029 | D910 23030379 | S152OHCCB22-65923 | -1 |  | White | 20cm | 양손잡이 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,제품 보증서,가방
250 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | J | 0249 | 34M24J0249 | 2024-10-04 | 해외 | 2024-10-07 | USA | Dexcowin Global |  | 65KV,1.7mA | 3C02065 | D3GR230718027 | LCTR230421293 | Ver 3.3 | D3LB230613279 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN240925030 | BN240925031 | D910 23030461 | S152OHCCB22-65924 | -1 |  | White | 20cm | 양손잡이 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,제품 보증서,가방
251 | DX3000 | 3 | 4 | M | 24 | J | 0250 | 34M24J0250 | 2024-10-04 | 해외 | 2024-10-07 | USA | Dexcowin Global |  | 65KV,1.7mA | 3C01739 | D3GR230718035 | LCTR230421295 | Ver 3.3 | D3LB230613280 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN240925032 | BN240925033 | D910 23030459 |  | 1 |  | White | 20cm | 양손잡이 본체,미국용 충전기셋트, 실드,넥스트랩 (포켓),배터리,퀵 가이드,제품 보증서,가방
252 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | J | 0251 | 32M24J0251 | 2024-10-29 | 해외 | 2024-10-29 | 캐나다 | Safari Dental |  | 60KV, 2mA | 3D02804 | D3GR231206014 | DCTR230324007 | Ver 2.3.1 | SLCD141217050 | Ver1.1 | Ver 1.00 | Ver 1.194 | BN241021059/60 | BN241021063~066 | D910 23030499 |  |  |  | White | 20cm | 알루미늄 필터 없는 본체,충전기세트(3구110V),SD로고 크래들,리모콘,SD 로고 펌웨어,방사구1.4T,제품씨리얼라벨1개,로고 없는 가방, 12T 실드, | 배터리 4개 추가
253 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | J | 0252 | 32M24J0252 | 2024-10-29 | 해외 | 2024-10-29 | 캐나다 | Safari Dental |  | 60KV, 2mA | 2H15780 | D3GR240110029 | DCTR230324231 | Ver 2.3.1 | SLCD141217083 | Ver1.1 | Ver 1.00 | Ver 1.194 | BN241021061 | BN241021062 | D910 23030477 |  |  |  | White | 20cm | 알루미늄 필터 없는 본체,충전기세트(3구110V),SD로고 크래들,리모콘,SD 로고 펌웨어,방사구1.4T,제품씨리얼라벨1개,로고 없는 가방, 12T 실드
254 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | J | 0253 | 32M24J0253 | 2024-10-31 | 해외 | 2024-10-31 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C02318 | D3GR 230926014 | DCTR 230324269 | Ver2.3.1 | D3LB 230613469 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN241021068 | BN241021069 | D910 23050201 |  |  |  | White | 15cm | 양손잡이 본체,충전기 셋트(110V),배터리,가방,가방끈
255 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | J | 0254 | 32M24J0254 | 2024-10-31 | 해외 | 2024-10-31 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C02105 | D3GR 230926021 | DCTR 230324272 | Ver2.3.1 | DLCD200228490 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN241021070 | BN241021071 | D910 23050148 |  |  |  | White | 15cm | 양손잡이 본체,충전기 셋트(110V),배터리,가방,가방끈
256 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | J | 0255 | 32M24J0255 | 2024-10-31 | 해외 | 2024-10-31 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C02312 | D3GR 230926023 | DCTR 230324200 | Ver2.3.1 | D3LB 230613223 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN241021072 | BN241021073 | D910 23050156 |  | 1 |  | White | 15cm | 양손잡이 본체,충전기 셋트(110V),배터리,가방,가방끈
257 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | J | 0256 | 32M24J0256 | 2024-10-31 | 해외 | 2024-10-31 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C02096 | D3GR 230926011 | DCTR 230324198 | Ver2.3.1 | D3LB 230613434 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN241021074 | BN241021075 | D910 23050202 |  | 1 |  | White | 15cm | 양손잡이 본체,충전기 셋트(110V),배터리,가방,가방끈
258 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | J | 0257 | 32M24J0257 | 2024-10-31 | 해외 | 2024-10-31 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C02124 | D3GR 230926029 | DCTR 230324022 | Ver2.3.1 | D3LB 230613470 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN241021076 | BN241021077 | D910 23050140 |  |  |  | White | 15cm | 양손잡이 본체,충전기 셋트(110V),배터리,가방,가방끈
259 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | J | 0258 | 32M24J0258 | 2024-10-31 | 해외 | 2024-10-31 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C02071 | D3GR 230926003 | DCTR 230324262 | Ver2.3.1 | D3LB 230613288 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN241021078 | BN241021079 | D910 23050222 |  | -3 |  | White | 15cm | 양손잡이 본체,충전기 셋트(110V),배터리,가방,가방끈
260 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | J | 0259 | 32M24J0259 | 2024-10-31 | 해외 | 2024-10-31 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C02322 | D3GR 230926009 | DCTR 230324097 | Ver2.3.1 | D3LB 230613424 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN241021080 | BN241021081 | D910 23050161 |  |  |  | White | 15cm | 양손잡이 본체,충전기 셋트(110V),배터리,가방,가방끈
261 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | J | 0260 | 32M24J0260 | 2024-10-31 | 해외 | 2024-10-31 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C02303 | D3GR 230926032 | DCTR 230324266 | Ver2.3.1 | D3LB 230613377 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN241021082 | BN241021083 | D910 23050143 |  | -1 |  | White | 15cm | 양손잡이 본체,충전기 셋트(110V),배터리,가방,가방끈
262 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | K | 0261 | 32M24K0261 | 2024-11-06 | 해외 | 2024-11-07 | 우루과이 | Melmont S.A. |  | 60KV, 2mA | 3B01101 | D3GR 230517040 | DCTR 221007455 | Ver2.3.1 | D3LB 230613169 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN241021087 |  | D910 23050166 |  | 1 |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트,배터리,저가 박스,쉴드 2개 추가
263 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | K | 0262 | 32M24K0262 | 2024-11-06 | 해외 | 2024-11-07 | 우루과이 | Melmont S.A. |  | 60KV, 2mA | 3B01051 | D3GR 230517042 | DCTR 221007406 | Ver2.3.1 | D3LB 230613388 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN241021088 |  | D910 23050224 |  |  |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트,배터리,저가 박스
264 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | K | 0263 | 32M24K0263 | 2024-11-06 | 해외 | 2024-11-07 | 우루과이 | Melmont S.A. |  | 60KV, 2mA | 3B01057 | D3GR 230517033 | DCTR 221007249 | Ver2.3.1 | D3LB 230613387 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN241021089 |  | D910 23050177 |  | 3 |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트,배터리,저가 박스
265 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | K | 0264 | 32M24K0264 | 2024-11-06 | 해외 | 2024-11-07 | 우루과이 | Melmont S.A. |  | 60KV, 2mA | 3B00587 | D3GR 230517014 | DCTR 221007434 | Ver2.3.1 | D3LB 230613395 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN241021090 |  | D910 23050191 |  | 1 |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트,배터리,저가 박스
266 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | K | 0265 | 32M24K0265 | 2024-11-06 | 해외 | 2024-11-07 | 우루과이 | Melmont S.A. |  | 60KV, 2mA | 3B00704 | D3GR 230517018 | DCTR 221007408 | Ver2.3.1 | D3LB 230613133 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN241021091 |  | D910 23050193 |  | 1 |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트,배터리,저가 박스
267 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | K | 0266 | 32M24K0266 | 2024-11-06 | 해외 | 2024-11-07 | 우루과이 | Melmont S.A. |  | 60KV, 2mA | 3C02283 | D3GR 230926005 | DCTR 230324264 | Ver2.3.1 | D3LB 230613450 | Ver2.0.2 | Ver 1.00 | Ver1.00 | BN241021092 |  | D910 23050146 |  | -1 |  | Black | 10cm | 본체(IRI X-RAY로고,네임플레이트 전용),충전기셋트,배터리,저가 박스
268 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | K | 0267 | 32M24K0267 | 2024-11-15 | 해외 | 2024-11-20 | 스웨덴 | HK Dental AB |  | 60KV, 2mA | 3J06194 | D3GR 240806007 | D3CT240625023 | Ver3.1.1 | D3TB240409088 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver2.04 | BN241021151 | BN241021152 | D910 23050196 |  | -8 | 60 | White | 20cm | TFT LCD본체,충전기 셋트(3구220V),배터리,리모콘 ,퀵가이드,가방 | TFT LCD에 에이밍 없는 사각 알루미늄 필트 컬러메타만 적용
269 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | K | 0268 | 35M24K0268 | 2024-11-19 | 해외 | 2024-11-19 | 스페인 | RadioMedica |  | 70KV,3mA | 3J06307 | D3GR 240910007 | D3CT240625136 | Ver3.1.1 | D3TB240409070 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver2.04 | BN241021153 | BN241021154 | D910 23050169 |  |  |  | Black | 6000 컬리메이터 | 컬리메이터 적용 본체(TFT LCD), 충전기 셋트, 리모콘, 가방, | 새로 만든 신규 에이밍 체결( 0.5T알루미늄 필트를 은경 뒤쪽에 같이 체결함. (방사구1.2T+은경 뒤쪽 필트0..5T)
270 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | K | 0269 | 35M24K0269 | 2024-11-19 | 해외 | 2024-11-19 | 스페인 | RadioMedica |  | 70KV,3mA | 3J06378 | D3GR 240910009 | D3CT240625135 | Ver3.1.1 | D3TB240409081 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver2.04 | BN241021155 | BN241021156 | D910 23050171 |  |  |  | Black | 6000 컬리메이터 | 컬리메이터 적용 본체(TFT LCD), 충전기 셋트, 리모콘, 가방, | 새로 만든 신규 에이밍 체결( 0.5T알루미늄 필트를 은경 뒤쪽에 같이 체결함. (방사구1.2T+은경 뒤쪽 필트0..5T)
271 | DX3000 | 3 | 5 | V | 24 | K | 0270 | 35V24K0270 | 2024-11-19 | 해외 | 2024-11-19 | 스페인 | RadioMedica | 동물용 | 70KV,3mA | 3J06317 | D3GR 240910008 | D3CT240625016 | Ver3.1.1 | D3TB240409086 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver2.04 | BN241021157 | BN241021158 | D910 23050226 |  |  |  | Black | 6000 컬리메이터 | 컬리메이터 적용 본체(TFT LCD), 충전기 셋트, 리모콘, 가방, | 새로 만든 신규 에이밍 체결( 0.5T알루미늄 필트를 은경 뒤쪽에 같이 체결함. (방사구1.2T+은경 뒤쪽 필트0..5T)
272 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | K | 0271 | 32M24K0271 | 2024-11-22 | 해외 | 2024-12-03 | 캐나다 | Safari Dental |  | 60KV, 2mA | 3E03293 | D3GR 240109001 | DCTR230324233 | Ver2.3.1 | SLCD141217018 | Ver1.1 | Ver 1.00 | Ver1.194 | BN241021168 | BN241021169 | D910 23050164 |  |  |  | White | 20cm | 알루미늄 필터 없는 본체,충전기세트(미국용),SD로고 크래들,리모콘,SD 로고 펌웨어,방사구1.4T,제품씨리얼라벨1개,로고 없는 가방, 12T 실드 | 신규 DX3000 덴탈용 스탠드 풀세트 1 set
273 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | K | 0272 | 32M24K0272 | 2024-11-22 | 해외 | 2024-12-03 | 캐나다 | Safari Dental |  | 60KV, 2mA | 3C01199 | D3GR 230629037 | DCTR230324080 | Ver2.3.1 | SLCD141217030 | Ver1.1 | Ver 1.00 | Ver1.194 | BN241021171 | BN241021172 | D910 23050173 |  |  |  | White | 20cm | 알루미늄 필터 없는 본체,충전기세트(미국용),SD로고 크래들,리모콘,SD 로고 펌웨어,방사구1.4T,제품씨리얼라벨1개,로고 없는 가방, 12T 실드
274 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | L | 0273 | 35M24L0273 | 2024-12-11 | 해외 | 2024-12-12 | 스페인 | RadioMedica |  | 70KV,3mA | 3J06202 | D3GR240806020 | D3CT240625025 | Ver 3.1.1 | D3TB240409096 | Ver3.0.1 | 67 | Ver 2.04 | BN241111061 | BN241111062 | D910 23050174 |  | -12 | Heating-7 | Black | 6000 컬리메이터 | 컬리메이터 적용 본체(TFT LCD), 충전기 셋트, 리모콘, 가방, | 새로 만든 신규 에이밍 체결( 0.5T알루미늄 필트를 은경 뒤쪽에 같이 체결함. (방사구1.2T+은경 뒤쪽 필트0..5T)
275 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | L | 0274 | 35M24L0274 | 2024-12-11 | 해외 | 2024-12-12 | 스페인 | RadioMedica |  | 70KV,3mA | 3J06216 | D3GR240806017 | D3CT240625028 | Ver 3.1.1 | D3TB240409069 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111063 | BN241111064 | D910 23050225 |  | -11 | Heating-8 | Black | 6000 컬리메이터 | 컬리메이터 적용 본체(TFT LCD), 충전기 셋트, 리모콘, 가방, | 새로 만든 신규 에이밍 체결( 0.5T알루미늄 필트를 은경 뒤쪽에 같이 체결함. (방사구1.2T+은경 뒤쪽 필트0..5T)
276 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0275 | 32M24L0275 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3J06863 | D3GR240716005 | D3CT240625127 | Ver 3.1.1 | D3TB240409090 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111036 |  | D910 23030119 |  | -13 | 68 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
277 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0276 | 32M24L0276 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3H06077 | D3GR240716001 | D3CT240625109 | Ver 3.1.1 | D3TB240409033 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111037 |  | D910 23030153 |  | -12 | 73 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
278 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0277 | 32M24L0277 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3J06936 | D3GR240716020 | D3CT240625075 | Ver 3.1.1 | D3TB240409087 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111038 |  | D910 23030007 |  | -11 | 60 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
279 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0278 | 32M24L0278 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3H06155 | D3GR240716016 | D3CT240625108 | Ver 3.1.1 | D3TB240409034 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111039 |  | D910 23030130 |  | -12 | 67 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
280 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0279 | 32M24L0279 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3J06480 | D3GR240716012 | D3CT240625074 | Ver 3.1.1 | D3TB240409091 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111040 |  | D910 23030137 |  | -12 | 65 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
281 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0280 | 32M24L0280 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3J06686 | D3GR240716002 | D3CT240625081 | Ver 3.1.1 | D3TB240409074 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111041 |  | D910 23030135 |  | -14 | 75 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
282 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0281 | 32M24L0281 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3J06886 | D3GR240716014 | D3CT240625078 | Ver 3.1.1 | D3TB240409092 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111042 |  | D910 23030142 |  | -10 | 75 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
283 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0282 | 32M24L0282 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3J06920 | D3GR240716019 | D3CT240625076 | Ver 3.1.1 | D3TB240409072 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111043 |  | D910 23030147 |  | -9 | 70 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
284 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0283 | 32M24L0283 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3J06755 | D3GR240716013 | D3CT240625079 | Ver 3.1.1 | D3TB240409079 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111044 |  | D910 23030294 |  | -12 | 70 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
285 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0284 | 32M24L0284 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3J06822 | D3GR240716015 | D3CT240625080 | Ver 3.1.1 | D3TB240409071 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111045 |  | D910 23030239 |  | -11 | 66 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
286 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0285 | 32M24L0285 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3J06872 | D3GR240716009 | D3CT240625073 | Ver 3.1.1 | D3TB240409049 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111046 |  | D910 23030131 |  | -13 | 71 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
287 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0286 | 32M24L0286 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3J06783 | D3GR240716003 | D3CT240625070 | Ver 3.1.1 | D3TB240409043 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111047 |  | D910 23030306 |  | -13 | 66 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
288 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0287 | 32M24L0287 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3J06773 | D3GR240716008 | D3CT240625107 | Ver 3.1.1 | D3TB240409050 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111048 |  | D910 23030121 |  | -11 | 75 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
289 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0288 | 32M24L0288 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3H06086 | D3GR240716006 | D3CT240625106 | Ver 3.1.1 | D3TB240409044 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111049 |  | D910 23030018 |  | -9 | 72 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
290 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0289 | 32M24L0289 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3H06092 | D3GR240716011 | D3CT240625126 | Ver 3.1.1 | D3TB240409080 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111050 |  | D910 23030120 |  | -12 | 71 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
291 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0290 | 32M24L0290 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3J06864 | D3GR240716010 | D3CT240625072 | Ver 3.1.1 | D3TB240409073 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111051 |  | D910 23030241 |  | -11 | 70 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
292 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0291 | 32M24L0291 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3J06209 | D3GR240806005 | D3CT240625027 | Ver 3.1.1 | D3TB240409042 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111052 |  | D910 23030136 |  | -11 | 76 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
293 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0292 | 32M24L0292 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3J06193 | D3GR240724004 | D3CT240625019 | Ver 3.1.1 | D3TB240409063 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111053 |  | D910 23030139 |  | -9 | 72 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
294 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0293 | 32M24L0293 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3J06199 | D3GR240806004 | D3CT240625026 | Ver 3.1.1 | D3TB240409064 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111054 |  | D910 23030124 |  | -12 | 70 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
295 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0294 | 32M24L0294 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3J06196 | D3GR240806014 | D3CT240625032 | Ver 3.1.1 | D3TB240409048 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111055 |  | D910 23030154 |  | -12 | 66 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
296 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0295 | 32M24L0295 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3J06915 | D3GR240716004 | D3CT240625071 | Ver 3.1.1 | D3TB240409041 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111056 |  | D910 23030490 |  | -10 | 73 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
297 | DX3000 | 3 | 2 | M | 24 | L | 0296 | 32M24L0296 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-18 | 우즈베키스탄 | FORTEK Ltd. |  | 60KV, 2mA | 3J06233 | D3GR240806011 | D3CT240625037 | Ver 3.1.1 | D3TB240409047 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111057 |  | D910 23030146 |  | -10 | 76 | White | 10cm | TFT LCD본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스(CD,제품 라벨과 제품박스에 우림라이온스 주소 라벨로 붙여써 출고됨.) | 방사구 필트1.2T적용됨
298 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | L | 0297 | 35M24L0297 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-17 | 스페인 | RadioMedica |  | 70KV,3mA | 3J06679 | D3GR240905004 | D3CT240625147 | Ver 3.1.1 | D3TB240409075 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111065 | BN241111066 | D910 23050188 |  | -9 | Heating-9 | Black | 6000 컬리메이터 | 컬리메이터 적용 본체(TFT LCD), 충전기 셋트, 리모콘, 가방, | 새로 만든 신규 에이밍 체결( 0.5T알루미늄 필트를 은경 뒤쪽에 같이 체결함. (방사구1.2T+은경 뒤쪽 필트0..5T)
299 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | L | 0298 | 35M24L0298 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-17 | 스페인 | RadioMedica |  | 70KV,3mA | 3J04705 | D3GR240806006 | D3CT240625029 | Ver 3.1.1 | D3TB240409089 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111067 | BN241111068 | D910 23050187 |  | -14 | Heating-4 | Black | 6000 컬리메이터 | 컬리메이터 적용 본체(TFT LCD), 충전기 셋트, 리모콘, 가방, | 새로 만든 신규 에이밍 체결( 0.5T알루미늄 필트를 은경 뒤쪽에 같이 체결함. (방사구1.2T+은경 뒤쪽 필트0..5T)
300 | DX3000 | 3 | 5 | M | 24 | L | 0299 | 35M24L0299 | 2024-12-16 | 해외 | 2024-12-17 | 스페인 | RadioMedica |  | 70KV,3mA | 3J06088 | D3GR240806013 | D3CT240625036 | Ver 3.1.1 | D3TB240409076 | Ver3.0.1 | Ver 1.00 | Ver 1.00 | BN241111069 | BN241111070 | D910 23050176 |  | -10 | Heating-8 | Black | 6000 컬리메이터 | 컬리메이터 적용 본체(TFT LCD), 충전기 셋트, 리모콘, 가방, | 새로 만든 신규 에이밍 체결( 0.5T알루미늄 필트를 은경 뒤쪽에 같이 체결함. (방사구1.2T+은경 뒤쪽 필트0..5T)
Note on C3: DX3000 : 3 ADX4000W : 4 ADX6000시리즈 : 6 COCOON : 7
Note on D3: 60KV, 1.0mA : 1 60KV, 2.0mA : 2 65KV, 1.0mA : 3 65KV, 1.7mA : 4 70KV, 3.0mA : 5 (에이밍라이트 A6 컬러메타 적용)
Note on E3: Dental, Medical : M Veterinary : V
Note on G3: 1월 : A, 7월 : G 2월 : B, 8월 : H 3월 : C, 9월 : I 4월 : D, 10월 : J 5월 : E, 11월 : K 6월 : F, 12월 : L
Note on I98: 좌상 : 40.1 LUX 좌하 : 38.0 LUX 우하 : 38.6 LUX 우상 : 42.0 LUX 십자선 : 25.9 LUX
Note on I99: 좌상 : 41.5 LUX 좌하 : 39.8 LUX 우하 : 39.0 LUX 우상 : 42.2 LUX 십자선 : 24.3 LUX
Note on I100: 좌상 : 39.8 LUX 좌하 : 36.0 LUX 우하 : 37.4 LUX 우상 : 42.3 LUX 십자선 : 28.0 LUX

## ADX4000W
2024년 제품 입출고 관리대장
| 45 | 제품 시리얼 번호 구성 | [5 empty] | 45
No | 모델명 | 브랜드 | 모델 | 용도 | 년도 (YY) | 날짜 (M) | 일련번호 | 제품시리얼 | 제조일 | 국내 /해외 | 출고일 | 출고국가 | 출고처명 | 비고 | kv, mA | X-Tube S/N | 발생부S/N | CTR BD SN: | CTR BD Ver | Carrier S/N | Carrier BD Ver | Module S/N | WLCD BD SN | LCD BD Ver | GUI Ver. | Battery S/N | Battery S/N | EV71JU215A-C-00B1 EV71JU213A-C-00B1 Rex2 | OS License S/N | CRADLE S/N | Wireless Lan Card | EXP | 콘길이 | Packing List | 구성품 추가 내역
1 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | A | 0001 | 41M24A0001 | 2024-01-08 | 해외 | 2024-01-12 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C02003 | D4GR230713030 | WCTR210618081 | Ver3.4 | XMA2108110041 | Ver1.3 | NCDXD0113 | WLCD190725166 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020025 | BN231020026 | SN 708338 | X22-61860 02219-125-712-797 | D910 23030295 | ELECOM | 5 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
2 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | A | 0002 | 41M24A0002 | 2024-01-08 | 해외 | 2024-01-12 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01758 | D4GR230713021 | WCTR210618095 | Ver3.4 | XMA2108110030 | Ver1.3 | NCDXD0209 | WLCD210319030 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020027 | BN231020028 | SN 708339 | X22-61860 02219-125-712-798 | D910 23030350 | ELECOM | 3 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
3 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | A | 0003 | 41M24A0003 | 2024-01-08 | 해외 | 2024-01-12 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01770 | D4GR230713035 | WCTR210618079 | Ver3.4 | XMA2108110089 | Ver1.3 | NCDXD0238 | WLCD210319022 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020029 | BN231020030 | SN 708340 | X22-61860 02219-125-712-799 | D910 23030336 | ELECOM | 4 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
4 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | A | 0004 | 41M24A0004 | 2024-01-08 | 해외 | 2024-01-12 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01683 | D4GR230713033 | WCTR210618084 | Ver3.4 | XMA2108110012 | Ver1.3 | NCDXD0027 | WLCD210319052 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020031 | BN231020032 | SN 708341 | X20-88075 02219-007-634-911 | D910 23030311 | ELECOM | 2 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
5 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | A | 0005 | 41M24A0005 | 2024-01-08 | 해외 | 2024-01-12 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01016 | D4GR230713001 | WCTR210618075 | Ver3.4 | XMA2108110095 | Ver1.3 | NCDXD0126 | WLCD210319035 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020033 | BN231020034 | SN 708337 | X20-88075 02219-007-634-912 | D910 23030408 | ELECOM | 6 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
6 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | A | 0006 | 41M24A0006 | 2024-01-08 | 해외 | 2024-01-12 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01133 | D4GR230713011 | WCTR210618053 | Ver3.4 | XMA2108110008 | Ver1.3 | NCDXD0119 | WLCD170512047 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020035 | BN231020036 | SN 672158 | X20-88075 02219-007-634-913 | D910 23030410 | ELECOM | 6 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서2.0,가방,가방끈
7 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | A | 0007 | 41M24A0007 | 2024-01-08 | 해외 | 2024-01-12 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01713 | D4GR230713029 | WCTR210618066 | Ver3.4 | XMA2108110031 | Ver1.3 | NCDXD0249 | WLCD210319026 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020037 | BN231020038 | SN 672159 | X20-88075 02219-007-634-914 | D910 23030417 | ELECOM | 3 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서2.0,가방,가방끈
8 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | A | 0008 | 41M24A0008 | 2024-01-08 | 해외 | 2024-01-12 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01183 | D4GR230713012 | WCTR210618076 | Ver3.4 | XMA2108110092 | Ver1.3 | NCDXD0136 | WLCD210319031 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020039 | BN231020040 | SN 672160 | X20-88075 02219-007-634-915 | D910 23030337 | ELECOM | 4 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서2.0,가방,가방끈
9 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | A | 0009 | 41M24A0009 | 2024-01-08 | 해외 | 2024-01-12 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01749 | D4GR230713032 | WCTR210618085 | Ver3.4 | XMA2108110084 | Ver1.3 | NCDXD0132 | WLCD210319032 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020041 | BN231020042 | SN 672161 | X20-88075 02219-007-634-921 | D910 23030298 | ELECOM | 4 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서2.0,가방,가방끈
10 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | A | 0010 | 41M24A0010 | 2024-01-08 | 해외 | 2024-01-12 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C02013 | D4GR230713025 | WCTR210618062 | Ver3.4 | XMA2108110069 | Ver1.3 | NCDXD0199 | WLCD180319123 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020043 | BN231020044 | SN 672163 | X20-88075 02219-007-634-922 | D910 23030300 | ELECOM | 5 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서2.0,가방,가방끈
11 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | A | 0011 | 41M24A0011 | 2024-01-08 | 해외 | 2024-01-12 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01730 | D4GR230713028 | WCTR210618086 | Ver3.4 | XMA2108110015 | Ver1.3 | NCDXD0127 | WLCD180319176 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020061 | BN231020062 | SN 672178 | X20-88075 02219-007-634-926 | D910 22080321 | ELECOM | 4 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서2.0,가방,가방끈
12 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | A | 0012 | 41M24A0012 | 2024-01-08 | 해외 | 2024-01-12 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01193 | D4GR230713008 | WCTR210618099 | Ver3.4 | XMA2108110003 | Ver1.3 | NCDXD0030 | WLCD180319195 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020063 | BN231020064 | SN 672179 | X20-88075 02219-007-634-927 | D910 23030309 | ELECOM | 5 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서2.0,가방,가방끈
13 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | A | 0013 | 41M24A0013 | 2024-01-08 | 해외 | 2024-01-12 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01783 | D4GR230713031 | WCTR210618265 | Ver3.4 | XMA2108110074 | Ver1.3 | NCDXD0133 | WLCD170512018 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020065 | BN231020066 | SN 672180 | X20-88075 02219-007-634-923 | D910 23030414 | ELECOM |  | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서2.0,가방,가방끈
14 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | A | 0014 | 41M24A0014 | 2024-01-08 | 해외 | 2024-01-12 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01411 | D4GR230713009 | WCTR210618069 | Ver3.4 | XMA2108110007 | Ver1.3 | NCDXD0050 | WLCD210319036 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020067 | BN231020068 | SN 672181 | X20-88075 02219-007-634-924 | D910 23030422 | ELECOM | 4 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서2.0,가방,가방끈
15 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | A | 0015 | 41M24A0015 | 2024-01-08 | 해외 | 2024-01-12 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01748 | D4GR230713036 | WCTR210618082 | Ver3.4 | XMA2108110049 | Ver1.3 | NCDXD0154 | WLCD180319124 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020069 | BN231020070 | SN 672182/SN708342 | X20-88075 02219-007-634-925 | D910 23030339 | ELECOM | 4 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서2.0,가방,가방끈 | 센서1.0 1개추가, DX3000 LCD보드1개 추가(DLCD230613130)
16 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | B | 0017 | 41M24B0017 | 2024-02-22 | 해외 | 2024-02-27 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01150 | D4GR230713013 | WCTR210618050 | Ver3.4 | XMA2108110096 | Ver1.3 | NCDXD0025 | WLCD180319136 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020141 | BN231020142 | SN 708328 | X20-88075 02219-007-634-929 | D910 23030433 | ELECOM | 4 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
17 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | B | 0018 | 41M24B0018 | 2024-02-22 | 해외 | 2024-02-27 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01716 | D4GR230713037 | WCTR210618080 | Ver3.4 | XMA2108110050 | Ver1.3 | NCDXD0022 | WLCD180319126 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020143 | BN231020144 | SN709670 | X20-88075 02219-007-634-930 | D910 23030446 | ELECOM | 4 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
18 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | B | 0019 | 41M24B0019 | 2024-02-22 | 해외 | 2024-02-27 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01740 | D4GR230713019 | WCTR210618049 | Ver3.4 | XMA2108110083 | Ver1.3 | NCDXD0029 | WLCD210319020 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020145 | BN231020146 | SN709671 | X22-61860 02219-125-693-866 | D910 23030437 | ELECOM | 5 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
19 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | B | 0020 | 41M24B0020 | 2024-02-22 | 해외 | 2024-02-27 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C00601 | D4GR230713014 | WCTR210618061 | Ver3.4 | XMA2108110020 | Ver1.3 | NCDXD0171 | WLCD190725089 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020147 | BN231020148 | SN709672 | X22-61860 02219-125-693-867 | D910 23030430 | ELECOM | 3 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
20 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | B | 0021 | 41M24B0021 | 2024-02-22 | 해외 | 2024-02-27 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01607 | D4GR230713040 | WCTR210618054 | Ver3.4 | XMA2108110011 | Ver1.3 | NCDXD0013 | WLCD210319023 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020149 | BN231020150 | SN709673 | X22-61860 02219-125-693-868 | D910 23030441 | ELECOM | 4 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
21 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | B | 0022 | 41M24B0022 | 2024-02-22 | 해외 | 2024-02-27 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01774 | D4GR230713024 | WCTR210618083 | Ver3.4 | XMA2108110051 | Ver1.3 | NCDXD0028 | WLCD190725104 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020151 | BN231020152 | SN709674 | X22-61860 02219-125-693-869 | D910 23030445 | ELECOM | 6 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
22 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | B | 0023 | 41M24B0023 | 2024-02-22 | 해외 | 2024-02-27 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01200 | D4GR230713007 | WCTR210618070 | Ver3.4 | XMA2108110029 | Ver1.3 | NCDXD0225 | WLCD180319052 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020153 | BN231020154 | SN709675 | X22-61860 02219-125-693-870 | D910 23030448 | ELECOM | 4 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
23 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | B | 0024 | 41M24B0024 | 2024-02-22 | 해외 | 2024-02-27 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01763 | D4GR230713017 | WCTR210618065 | Ver3.4 | XMA2108110036 | Ver1.3 | NCDXD0150 | WLCD210319066 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020155 | BN231020156 | SN672169 | X22-61860 02219-125-693-871 | D910 23030438 | ELECOM | 3 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서2.0,가방,가방끈
24 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | B | 0025 | 41M24B0025 | 2024-02-22 | 해외 | 2024-02-27 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01736 | D4GR230713020 | WCTR210618096 | Ver3.4 | XMA2108110061 | Ver1.3 | NCDXD0033 | WLCD210319053 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020157 | BN231020158 | SN672171 | X22-61860 02219-125-693-872 | D910 23030447 | ELECOM | 4 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서2.0,가방,가방끈
25 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | B | 0026 | 41M24B0026 | 2024-02-22 | 해외 | 2024-02-27 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01723 | D4GR230713018 | WCTR210618100 | Ver3.4 | XMA2108110002 | Ver1.3 | NCDXD0034 | WLCD190725137 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN231020159 | BN231020160 | SN672188 | X22-61860 02219-125-693-873 | D910 23030443 | ELECOM | 6 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서2.0,가방,가방끈
26 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | G | 0027 | 41M24G0027 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-07-18 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01538 | D4GR230713015 | WCTR210618003 | Ver3.4 | XMA2106300049 | Ver1.3 | NCDXD0181 | WLCD210319057 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN240620169 | BN240620170 | SN709676 | X22-61860 02219-125-693-874 | D910 23030282 | ELECOM | 9 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
27 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | G | 0028 | 41M24G0028 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-07-18 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01013 | D4GR230713003 | WCTR210618098 | Ver3.4 | XMA2106300040 | Ver1.3 | NCDXD0114 | WLCD210319083 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN240620171 | BN240620172 | SN709677 | X22-61860 02219-125-693-875 | D910 23030263 | ELECOM | 6 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
28 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | G | 0029 | 41M24G0029 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-07-18 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3E03908 | D4GR231214050 | WCTR210618043 | Ver3.4 | XMA2106300100 | Ver1.3 | NCDXD0148 | WLCD210319067 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN240620173 | BN240620174 | SN709678 | X22-61860 02219-125-712-340 | D910 23030257 | ELECOM | 1 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
29 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | G | 0030 | 41M24G0030 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-07-18 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3E03891 | D4GR231214030 | WCTR210618002 | Ver3.4 | XMA2106300018 | Ver1.3 | NCDXD0060 | WLCD210319034 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN240620175 | BN240620176 | SN709679 | X22-61860 02219-125-712-341 | D910 23030251 | ELECOM | 3 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
30 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | G | 0031 | 41M24G0031 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-07-18 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3E02147 | D4GR231214026 | WCTR210618013 | Ver3.4 | XMA2106300032 | Ver1.3 | NCDXD0100 | WLCD210319028 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN240620177 | BN240620178 | SN709680 | X22-61860 02219-125-712-342 | D910 23030265 | ELECOM | 3 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
31 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | G | 0032 | 41M24G0032 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-07-18 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3E03556 | D4GR231214041 | WCTR210618276 | Ver3.4 | XMA2106300070 | Ver1.3 | NCDXD0056 | WLCD210319088 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN240620179 | BN240620180 | SN709681 | X22-61860 02219-125-712-347 | D910 23030259 | ELECOM | 4 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
32 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | G | 0033 | 41M24G0033 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-07-18 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3E03213 | D4GR231214037 | WCTR210618007 | Ver3.4 | XMA2106300098 | Ver1.3 | NCDXD0151 | WLCD210319037 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN240620181 | BN240620182 | SN709697 | X22-61860 02219-125-712-343 | D910 23030230 | ELECOM | 2 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
33 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | G | 0034 | 41M24G0034 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-07-18 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01132 | D4GR230713006 | WCTR210618090 | Ver3.4 | XMA2106300020 | Ver1.3 | NCDXD0246 | WLCD210319054 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN240620183 | BN240620184 | SN672189 | X22-61860 02219-125-712-344 | D910 23030215 | ELECOM | 4 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서2.0,가방,가방끈
34 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | G | 0035 | 41M24G0035 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-07-18 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01658 | D4GR230713023 | WCTR210618004 | Ver3.4 | XMA2108110033 | Ver1.3 | NCDXD0031 | WLCD210319084 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN240620185 | BN240620186 | SN672190 | X22-61860 02219-125-712-345 | D910 23030247 | ELECOM | 5 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서2.0,가방,가방끈
35 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | G | 0036 | 41M24G0036 | 2024-07-17 | 해외 | 2024-07-18 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3C01731 | D4GR230713016 | WCTR210618074 | Ver3.4 | XMA2106300094 | Ver1.3 | NCDXD0130 | WLCD210319080 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN240620187 | BN240620189 | SN672191 | X22-61860 02219-125-712-346 | D910 23030261 | ELECOM | 4 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서2.0,가방,가방끈
36 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | J | 0037 | 41M24J0037 | 2024-10-08 | 해외 | 2024-10-10 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3E03228 | D4GR231214020 | WCTR210618072 | Ver3.4 | XMA2106300053 | Ver1.3 | NCDXD0280 | WLCD210319027 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN240925040 | BN240925041 | SN709698 | X22-61860 02219-125-712-348 | D910 23030115 | ELECOM | 3 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
37 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | J | 0038 | 41M24J0038 | 2024-10-08 | 해외 | 2024-10-10 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3E03587 | D4GR231214023 | WCTR210618299 | Ver3.4 | XMA2106300051 | Ver1.3 | NCDXD0192 | WLCD210319060 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN240925042 | BN240925043 | SN709699 | X22-61860 02219-125-712-349 | D910 23030134 | ELECOM | 2 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
38 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | J | 0039 | 41M24J0039 | 2024-10-08 | 해외 | 2024-10-10 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3E03498 | D4GR231214019 | WCTR210618016 | Ver3.4 | XMA2106300031 | Ver1.3 | NCDXD0290 | WLCD190725021 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN240925044 | BN240925045 | SN709700 | X22-61860 02219-125-712-360 | D910 23030150 | ELECOM | 3 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
39 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | J | 0040 | 41M24J0040 | 2024-10-08 | 해외 | 2024-10-10 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3E03203 | D4GR231214032 | WCTR210618055 | Ver3.4 | XMA2106300048 | Ver1.3 | NCDXD0149 | WLCD210319085 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN240925046 | BN240925047 | SN709701 | X22-61860 02219-125-712-361 | D910 23030144 | ELECOM | 4 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
40 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | J | 0041 | 41M24J0041 | 2024-10-08 | 해외 | 2024-10-10 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3E03303 | D4GR231214017 | WCTR210618046 | Ver3.4 | XMA2106300063 | Ver1.3 | NCDXD0086 | WLCD190725095 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN240925048 | BN240925049 | SN709702 | X22-61860 02219-125-712-362 | D910 23030118 | ELECOM | 3 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
41 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | J | 0042 | 41M24J0042 | 2024-10-08 | 해외 | 2024-10-10 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3E03223 | D4GR231214042 | WCTR210618056 | Ver3.4 | XMA2108110010 | Ver1.3 | NCDXD0118 | WLCD210319075 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN240925050 | BN240925051 | SN709703 | X22-61860 02219-125-712-363 | D910 23030157 | ELECOM | 4 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서1.0,가방,가방끈
42 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | J | 0043 | 41M24J0043 | 2024-10-08 | 해외 | 2024-10-10 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3E03557 | D4GR231214009 | WCTR210618071 | Ver3.4 | XMA2106300042 | Ver1.3 | NCDXD0155 | WLCD210319041 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN240925052 | BN240925053 | SN672192 | X22-61860 02219-125-712-364 | D910 23030143 | ELECOM |  | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서2.0,가방,가방끈,쉴드 10EA
43 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | J | 0044 | 41M24J0044 | 2024-10-08 | 해외 | 2024-10-29 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3E03238 | D4GR231214015 | WCTR210618058 | Ver3.4 | XMA2106300034 | Ver1.3 | NCDXD0124 | WLCD210319049 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN240925054 | BN240925055 | SN674947 | X22-61860 02219-125-712-365 | D910 23030141 | ELECOM | 4 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서2.0,가방,가방끈 | EV71JU213A-C-00B1(#2) 8개 추가
44 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | J | 0045 | 41M24J0045 | 2024-10-08 | 해외 | 2024-10-29 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3E03489 | D4GR231214016 | WCTR210618026 | Ver3.4 | XMA2106300082 | Ver1.3 | NCDXD0247 | WLCD210319076 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN240925056 | BN240925057 | SN674954 | X22-61860 02219-125-712-366 | D910 23030158 | ELECOM | 4 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서2.0,가방,가방끈
45 | ADX4000W | 4 | 1 | M | 24 | J | 0046 | 41M24J0046 | 2024-10-08 | 해외 | 2024-10-29 | 일본 | Dexcowin Japan |  | 60KV, 2mA | 3E03579 | D4GR231214004 | WCTR210618093 | Ver3.4 | XMA2106300059 | Ver1.3 | NCDXD0139 | WLCD210319038 | Ver2.0 | Ver200.128 | BN240925058 | BN240925059 | SN674955 | X22-61860 02219-125-712-367 | D910 23010006 | ELECOM | 4 | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,센서2.0,가방,가방끈
Note on C3: DX3000 : 3 ADX4000W : 4 ADX6000시리즈 : 6 COCOON : 7 SOLO : 8
Note on D3: 60KV, 2.0mA : 1 65KV, 1.7mA : 2
Note on E3: Dental, Medical : M Veterinary : V
Note on G3: 1월 : A, 7월 : G 2월 : B, 8월 : H 3월 : C, 9월 : I 4월 : D, 10월 : J 5월 : E, 11월 : K 6월 : F, 12월 : L

## ADX6000시리즈
2024년 제품 입출고 관리대장
| 72 | 제품 시리얼 번호 구성 | [5 empty] | 72
No | 모델명 | 브랜드 | 모델 | 용도 | 년도 (YY) | 날짜 (M) | 일련번호 | 제품시리얼 | 제조일 | 국내 /해외 | 출고일 | 출고국가 | 출고처명 | kv, mA | X-Tube S/N | 발생부S/N | CTR BD SN: | CTR BD Ver | Moduie S/N | 케리어 S/N | LCD BD SN: | LCD BD Ver | 펌웨어 Ver. | GUI Ver. | 펌웨어 Ver | GUI Ver. | Battery S/N | Battery S/N2 | CRADLE S/N | Colimator | Packing List | offset KV | 신규 보드 KV 100 | 신규 보드 KV 90 | 신규 보드 KV 80 | 신규 보드 KV 70 | 신규 보드 KV 60 | 신규 보드 KV 50 | 신규 보드 KV 40 | offset MA | offset MS | offset Heating | 센서 SN | AllMyT Stand | 기타내용
1 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | B | 0001 | 6FM24B0001 | 2024-02-15 | 해외 | 2024-02-20 | 카자흐스탄 | Medivide | 80kv,5mA | 8F98055 | XG20042417 | SCTR210325062 | 1.1.1 | 124167 |  | K97202A07371 | 1 |  |  | 1.3.5 | 3.0.5-B | BAI 200410110 | BAI 200410112 | ADX22090037 | CM22D029 | 본체(6홀 브라켓), 21v충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘, 배터리2EA, 가방,실드(하단뚫림), 스탠드1SET,가방,CD,스킨가드(고정) | kv+2 | [7 empty] | ma+0.3 | ms+1 |  |  | 스텐드1SET 출고
2 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | B | 0002 | 6FM24B0002 | 2024-02-23 | 해외 | 2024-03-04 | 미얀마 | Zeya & Associates Co., Ltd | 80kv,5mA | 8F98075 | XG20040731 | SCTR200413057 | 1.1.1 | 103891 |  | N864072000XY | 1 |  |  | ADX6000S_240227 | X | BAI 200410114 | BAI 200410115 | ADX22090038 | CM230221007 | 본체(6홀 브라켓), 21v충전기및크래들 셋트(220V,C type), 리모콘, 배터리2EA, 가방,실드(하단뚫림), 가방,CD,스킨가드(고정), 디텍터 3세트, 노트북 3세트 | 3 | [8 empty] | ms-1 |  | A711240B8
3 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | B | 0003 | 6FM24B0003 | 2024-02-23 | 해외 | 2024-03-04 | 미얀마 | Zeya & Associates Co., Ltd | 80kv,5mA | 8F98100 | XG20042120 | SCTR210325032 | 1.1.1 | 117588 |  | N87W072001TR | 1 |  |  | ADX6000S_240227 | X | BAI 200410116 | BAI 200410117 | ADX22090039 | CM230228001 | 본체(6홀 브라켓), 21v충전기및크래들 셋트(220V,C type), 리모콘, 배터리2EA, 가방,실드(하단뚫림), 가방,CD,스킨가드(고정) | [11 empty] | A711240B9 |  | 디텍터 3세트(픽젠), 노트북 3세트 출고
4 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | B | 0004 | 6FM24B0004 | 2024-02-23 | 해외 | 2024-03-04 | 미얀마 | Zeya & Associates Co., Ltd | 80kv,5mA | 8F98023 | XG20042412 | SCTR210325043 | 1.1.1 | 122340 |  | N87W072000DN | 1 |  |  | ADX6000S_240227 | X | BAI 200410118 | BAI 200410120 | ADX22090040 | CM230221010 | 본체(6홀 브라켓), 21v충전기및크래들 셋트(220V,C type), 리모콘, 배터리2EA, 가방,실드(하단뚫림), 가방,CD,스킨가드(고정) | 3 | [8 empty] | ms-1 |  | A711241B0
5 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | B | 0005 | 6FM24B0005 | 2024-02-27 | 해외 | 2024-03-04 | 인도 | Analyticals Medical Technologies Pvt Ltd | 70~90kv,1~6mA | 2E01864 | XG22082419 | SCTR221014019 | 1.1.1 | 151404 |  | K97202A00871 | 1 |  |  |  |  | BAI 230901001 | BAI 230901002 | ADX623080001 | CM21122807 | 본체(6홀 브라켓), 25V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘, 배터리2EA, 가방, 가방 | [13 empty] | DX3000 배터리 10개 추가 분:BN231221001~010 출고
6 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | B | 0006 | 6FM24B0006 | 2024-02-27 | 해외 | 2024-03-04 | 인도 | Analyticals Medical Technologies Pvt Ltd | 70~90kv,1~6mA | 8E97882 | XG22082414 | SCTR221014007 | 1.1.1 | 151648 |  | K97202A00340 | 1 |  |  |  |  | BAI 230901003 | BAI 230901004 | ADX623080002 | CM22J001 | 본체(6홀 브라켓), 25V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘, 배터리2EA, 가방, 가방 | [13 empty] | 10대 모두 펌웨어 수정하여 CTR 보드 쪽에 방열판 붙착해서 출고 됨
7 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | B | 0007 | 6FM24B0007 | 2024-02-27 | 해외 | 2024-03-04 | 인도 | Analyticals Medical Technologies Pvt Ltd | 70~90kv,1~6mA | 8D97759 | XG22082417 | SCTR221014021 | 1.1.1 | 151565 |  | K97202A01485 | 1 |  |  |  |  | BAI 230901005 | BAI 230901006 | ADX623080003 | BX2301130001 | 본체(6홀 브라켓), 25V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘, 배터리2EA, 가방, 가방
8 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | B | 0008 | 6FM24B0008 | 2024-02-27 | 해외 | 2024-03-04 | 인도 | Analyticals Medical Technologies Pvt Ltd | 70~90kv,1~6mA | 8F98057 | XG22082409 | SCTR221014013 | 1.1.1 | 151595 |  | K97202A07678 | 1 |  |  |  |  | BAI 230901007 | BAI 230901008 | ADX623080004 | CM22J020 | 본체(6홀 브라켓), 25V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘, 배터리2EA, 가방, 가방
9 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | B | 0009 | 6FM24B0009 | 2024-02-27 | 해외 | 2024-03-04 | 인도 | Analyticals Medical Technologies Pvt Ltd | 70~90kv,1~6mA | 8E97937 | XG22081944 | SCTR221014016 | 1.1.1 | 151567 |  | K97202A00321 | 1 |  |  |  |  | BAI 230901009 | BAI 230901010 | ADX623080005 | CM230228006 | 본체(6홀 브라켓), 25V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘, 배터리2EA, 가방, 가방
10 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | B | 0010 | 6FM24B0010 | 2024-02-27 | 해외 | 2024-03-04 | 인도 | Analyticals Medical Technologies Pvt Ltd | 70~90kv,1~6mA | 8E97920 | XG22082420 | SCTR221014014 | 1.1.1 | 151407 |  | K97202A00904 | 1 |  |  |  |  | BAI 230901011 | BAI 230901012 | ADX623080006 | CM230228008 | 본체(6홀 브라켓), 25V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘, 배터리2EA, 가방, 가방
11 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | B | 0011 | 6FM24B0011 | 2024-02-27 | 해외 | 2024-03-04 | 인도 | Analyticals Medical Technologies Pvt Ltd | 70~90kv,1~6mA | 8E97876 | XG22082410 | SCTR221014022 | 1.1.1 | 151454 |  | K97202A01258 | 1 |  |  |  |  | BAI 230901013 | BAI 230901014 | ADX623080007 | CM21122819 | 본체(6홀 브라켓), 25V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘, 배터리2EA, 가방, 가방
12 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | B | 0012 | 6FM24B0012 | 2024-02-27 | 해외 | 2024-03-04 | 인도 | Analyticals Medical Technologies Pvt Ltd | 70~90kv,1~6mA | 8E97957 | XG22082416 | SCTR221014015 | 1.1.1 | 151406 |  | K97202A00337 | 1 |  |  |  |  | BAI 230901015 | BAI 230901016 | ADX623080008 | CM21122304 | 본체(6홀 브라켓), 25V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘, 배터리2EA, 가방, 가방
13 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | B | 0013 | 6FM24B0013 | 2024-02-27 | 해외 | 2024-03-04 | 인도 | Analyticals Medical Technologies Pvt Ltd | 70~90kv,1~6mA | 8E97945 | XG22082418 | SCTR221014003 | 1.1.1 | 151463 |  | K97202A00521 | 1 |  |  |  |  | BAI 230901017 | BAI 230901018 | ADX623080009 | CM230228007 | 본체(6홀 브라켓), 25V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘, 배터리2EA, 가방, 가방
14 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | B | 0014 | 6FM24B0014 | 2024-02-27 | 해외 | 2024-03-04 | 인도 | Analyticals Medical Technologies Pvt Ltd | 70~90kv,1~6mA | 8E97916 | XG22090714 | SCTR221014027 | 1.1.1 | 151459 |  | K97202A06369 | 1 |  |  |  |  | BAI 230301019 | BAI 230301020 | ADX623080010 | CM22J009 | 본체(6홀 브라켓), 25V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘, 배터리2EA, 가방, 가방
15 | ADX6000S | 6 | S | M | 24 | C | 0015 | 6SM24C0015 | 2024-03-20 | 해외 | 2024-03-21 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8D97727 | XG20041416 | SCTR200413006 | 1.1.1 | 124317 |  | N87W0720008C | 1 |  |  |  |  | BAI 200410147 | BAI 200410149 | ADX22090046 | C240315005 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | [13 empty] | 컬러메타LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
16 | ADX6000S | 6 | S | M | 24 | C | 0016 | 6SM24C0016 | 2024-03-20 | 해외 | 2024-03-21 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8D97792 | XG22090741 | SCTR210325050 | 1.1.1 | 103956 |  | N87W072000M7 | 1 |  |  |  |  | BAI 200410170 | BAI 200410171 | ADX22090047 | C240315004 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | [13 empty] | 컬러메타LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
17 | ADX6000S | 6 | S | M | 24 | C | 0017 | 6SM24C0017 | 2024-03-20 | 해외 | 2024-03-21 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8D97741 | XG20041414 | SCTR200203016 | 1.1.1 | 103890 |  | N87W072000M4 | 1 |  |  |  |  | BAI 200410173 | BAI 200410176 | ADX22090048 | C240315001 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | [13 empty] | 컬러메타LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
18 | ADX6000S | 6 | S | M | 24 | D | 0018 | 6SM24D0018 | 2024-04-11 | 해외 | 2024-04-12 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8E97956 | XG22081929 | SCTR200203032 | 1.1.1 | 124322 |  | N87V0720016D | 1 |  |  |  |  | BAI 240411001 | BAI 240411002 | ADX22090051 | C240409105 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | [13 empty] | 컬러메타LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
19 | ADX6000S | 6 | S | M | 24 | D | 0019 | 6SM24D0019 | 2024-04-11 | 해외 | 2024-04-12 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8D97929 | XG22081914 | SCTR200413051 | 1.1.1 | 124325 |  | N87W072001UH | 1 |  |  |  |  | BAI 240411003 | BAI 240411004 | ADX22090045 | C240409102 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | [13 empty] | 컬러메타LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
20 | ADX6000S | 6 | S | M | 24 | D | 0020 | 6SM24D0020 | 2024-04-11 | 해외 | 2024-04-12 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8D97774 | XG22090751 | SCTR221014035 | 1.1.1 | 117557 |  | N89W072000Q0 | 1 |  |  |  |  | BAI 240411005 | BAI 240411006 | ADX22090053 | C240409123 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | [13 empty] | 컬러메타LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
21 | ADX6000S | 6 | S | M | 24 | D | 0021 | 6SM24D0021 | 2024-04-11 | 해외 | 2024-04-12 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8D97677 | XG20040751 | SCTR221014096 | 1.1.1 | 117563 |  | N89W072001H6 | 1 |  |  |  |  | BAI 240411007 | BAI 240411008 | ADX22090052 | C240409104 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | [13 empty] | 컬러메타LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
22 | ADX6000S | 6 | S | M | 24 | D | 0022 | 6SM24D0022 | 2024-04-11 | 해외 | 2024-04-12 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8F98086 | XG22082403 | SCTR210325004 | 1.1.1 | 103885 |  | N8640720011D | 1 |  |  |  |  | BAI 240411009 | BAI 240411010 | ADX624040001 | C240409117 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | [13 empty] | 컬러메타LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
23 | ADX6000S | 6 | S | M | 24 | D | 0023 | 6SM24D0023 | 2024-04-11 | 해외 | 2024-04-12 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8D97846 | XG22090753 | SCTR221014008 | 1.1.1 | 117584 |  | N722072001CR | 1 |  |  |  |  | BAI 240411011 | BAI 240411012 | ADX624040002 | C240409120 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | [13 empty] | 컬러메타LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
24 | ADX6000S | 6 | S | M | 24 | D | 0024 | 6SM24D0024 | 2024-04-11 | 해외 | 2024-04-12 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8F98097 | XG20040729 | SCTR200413046 | 1.1.1 | 117544 |  | N87W07200131 | 1 |  |  |  |  | BAI 240411013 | BAI 240411014 | ADX624040003 | C240409111 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | [13 empty] | 컬러메타LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
25 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0025 | 6FM24D0025 | 2024-04-22 | 국내 | 2024-05-02 | 한국_인화메디칼 | 연세온가족소아청소년과의원 | 80kv,5mA | 2E01854 | XG22090723 | SCTR221014023 | 1.1.1 | 151581 |  | K97202A06338 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416026 | BAC 240416027 | ADX624040005 | C240417017 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘,스킨가드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드,스탠드1set | 1 | [12 empty] | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용
26 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0026 | 6FM24D0026 | 2024-04-22 | 해외 | 2024-06-05 | 한국_나우메디컬 | 장성병원 | 80kv,5mA | 8D97747 | XG22090729 | SCTR221014033 | 1.1.1 | 151473 |  | K97202A06363 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAI 240411017 | BAI 240411018 | ADX624040006 | C240416005 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘,스킨가드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드, 체스트 & 베드 스탠드 | 1 | [11 empty] | STA140127128 | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용
27 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0027 | 6FM24D0027 | 2024-04-22 | 해외 | 2024-06-11 | 인도네시아 | PT. Permana Putra Mandiri | 80kv,5mA | 8E97924 | XG22081939 | SCTR221014099 | 1.1.1 | 151639 |  | K97202A06466 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAI 240411019 | BAI 240411020 | ADX624040007 | C240416016 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘,스킨가드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드, 풋스위치 | 2 | [12 empty] | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용
28 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0028 | 6FM24D0028 | 2024-04-22 | 해외 | 2024-06-25 | 우크라이나 | HLR | 80kv,5mA | 8E97869 | XG22081936 | SCTR200413020 | 1.1.1 | 151637 |  | N87V072001X5 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAI 240411021 | BAI 240411022 | ADX624040008 | C240516006 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘,스킨가드,실드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드, 스탠드2set, 픽젠디텍터 3set | 1 | [11 empty] | STA140127124 | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용
29 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0029 | 6FM24D0029 | 2024-04-22 | 해외 | 2024-06-25 | 우크라이나 | HLR | 80kv,5mA | 8E97896 | XG22081910 | SCTR210625117 | 1.1.1 | 151644 |  | K97202A07575 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAI 240411023 | BAI 240411024 | ADX624040009 | C240416023 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘,스킨가드,실드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드 | [12 empty] | STA140127149 | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용
30 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0030 | 6FM24D0030 | 2024-04-22 | 해외 | 2024-06-25 | 우크라이나 | HLR | 80kv,5mA | 8F98073 | XG20040712 | A6CB240223008 | 1.1.1 | 151397 |  | K97202A00331 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAI 240411025 | BAI 240411026 | ADX624040010 | C240416026 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘,스킨가드,실드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드 | -1 | [10 empty] | A712247F4 |  | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용
31 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0031 | 6FM24D0031 | 2024-04-23 | 해외 | 2024-06-25 | 우크라이나 | HLR | 80kv,5mA | 8E97931 | XG22090740 | A6CB240223006 | 1.1.1 | 151394 |  | N87W072000JN | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAI 240411027 | BAI 240411028 | ADX624040011 | C240416019 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘,스킨가드,실드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드 | [11 empty] | A712247F5 |  | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용
32 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0032 | 6FM24D0032 | 2024-04-23 | 해외 | 2024-06-25 | 우크라이나 | HLR | 80kv,5mA | 8E97885 | XG22081938 | A6CB240223001 | 1.1.1 | 151461 |  | K97202401331 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAI 240411029 | BAI 240411030 | ADX624040012 | C240416014 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘,스킨가드,실드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드 | [11 empty] | A712247F6 |  | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용
33 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0033 | 6FM24D0033 | 2024-04-23 | 해외 | 2024-07-11 | 인도네시아 | PT. Permana Putra Mandiri | 80kv,5mA | 8E97875 | XG22081943 | SCTR210325068 | 1.1.1 | 151411 |  | K97202A06560 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAI 240411031 | BAI 240411032 | ADX624040013 | C240416017 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘,스킨가드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드 | 2 | [12 empty] | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용
34 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0034 | 6FM24D0034 | 2024-04-23 | 해외 | 2024-07-10 | 쿠웨이트 | Diversity Tech | 80kv,5mA | 8D97649 | XG18071917 | A5CTR180605020 | 1.1 | 151642 |  | K97202A00876 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAI 240411033/034 | BAC 240416036 | ADX624040014 | C240416004 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘,스킨가드, 배터리3EA, 가방, 퀵가이드 | -3 | [8 empty] | ms-1 |  |  |  | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용
35 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0035 | 6FM24D0035 | 2024-04-23 | 해외 | 2024-07-23 | 이탈리아 | Assing S.p.A | 80kv,5mA | 8D97793 | XG22090731 | A6CB240223010 | 1.1.1 | 151456 |  | K97202A07529 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAI 240411035 | BAI 240411036 | ADX624040015 | C240416015 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘,쉴드,스킨가드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드,AllMyT Stand 1 대 | [9 empty] | ms+1 |  |  | STA140127054 | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용
36 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0036 | 6FM24D0036 | 2024-04-23 | 국내 | 2024-08-13 | 한국 | 디알텍 | 80kv,5mA | 8D97829 | XG22090707 | SCTR221014036 | 1.1.1 | 151476 |  | K97202A06368 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAI 240411037 | BAI 240411038 | ADX624040016 | C240416013 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘,스킨가드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드,스탠드5set | 2 | [7 empty] | ma+0.2 | ms+1 |  |  |  | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용
37 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0037 | 6FM24D0037 | 2024-04-24 | 국내 | 2024-08-13 | 한국 | 디알텍 | 80kv,5mA | 8F98068 | XG22082402 | SCTR200413053 | 1.1.1 | 151577 |  | K97202A00520 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAI 240411039 | BAI 240411040 | ADX624040017 | C240416001 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘,스킨가드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드 | 1 | [12 empty] | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용
38 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0038 | 6FM24D0038 | 2024-04-24 | 국내 | 2024-08-13 | 한국 | 디알텍 | 80kv,5mA | 8E97890 | XG22081948 | SCTR200413039 | 1.1.1 | 151587 |  | K97202A01472 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAI 240411041 | BAI 240411042 | ADX624040018 | C240416007 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘,스킨가드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드 | [9 empty] | ms-1 |  |  |  | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용
39 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0039 | 6FM24D0039 | 2024-04-24 | 국내 | 2024-08-13 | 한국 | 디알텍 | 80kv,5mA | 8E97907 | XG22090739 | SCTR221014037 | 1.1.1 | 151583 |  | K97202A06317 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAI 240411043 | BAI 240411044 | ADX624040019 | C240416008 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘,스킨가드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드 | [8 empty] | ma+0.1 |  |  |  |  | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용
40 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0040 | 6FM24D0040 | 2024-04-24 | 국내 | 2024-08-13 | 한국 | 디알텍 | 80kv,5mA | 8E97942 | XG22090702 | SCTR221014026 | 1.1.1 | 151401 |  | K97202A07581 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAI 240411045 | BAI 240411046 | ADX624040020 | C240416011 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘,스킨가드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드 | [9 empty] | ms+1 |  |  |  | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용
41 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0041 | 6FM24D0041 | 2024-04-24 | 해외 | 2024-09-30 | 카자흐스탄 | Medivide | 80kv,5mA | 8D97798 | XG22090715 | A6CB240223004 | 1.1.1 | 151575 |  | K97202A00347 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAI 240411047 | BAI 240411048 | ADX624040021 | C240416010 | 본체(6홀 브라켓), 21v충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘, 배터리2EA, 가방,실드(하단뚫림), 가방,스킨가드(고정),퀵 가이드, 스탠드1SET | 1 | [11 empty] | 정형외과용 스탠드1SET | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용. 방열판 부착함
42 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0042 | 6FM24D0042 | 2024-04-24 | 해외 | 2024-09-30 | 카자흐스탄 | Medivide | 80kv,5mA | 8E97946 | XG22082411 | SCTR200413034 | 1.1.1 | 151638 |  | K97202A07600 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAI 240411049 | BAI 240411050 | ADX624040022 | C240416002 | 본체(6홀 브라켓), 21v충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘, 배터리2EA, 가방,실드(하단뚫림), 가방,스킨가드(고정),퀵 가이드, 스탠드1SET | [9 empty] | ms-1 |  |  | AllMyT stand 1SET ARM140512194 | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용. 방열판 부착함
43 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0043 | 6FM24D0043 | 2024-04-25 | 해외 | 2024-09-27 | 러시아 | IP Tsizina S. A | 80kv,5mA | 9G99282 | XG20042435 | A6CB240223014 | 1.1.1 | 151474 |  | N8640720011D | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416001 | BAC 240416002 | ADX624040023 | C240416009 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘,스킨가드(고정), 배터리2EA, 가방, 퀵가이드,실드,PIXX1717 디텍터 센서1EA, AllMyT stand 1SET | 1 | [10 empty] | A713240H4 | AllMyT stand 1SET ARM140219004 | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용, 방열판 부착함
44 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0044 | 6FM24D0044 | 2024-04-25 | 국내 | 2024-11-04 | 카자흐스탄 | Medivide | 80kv,5mA | 8E97884 | XG22071949 | A6CB240223007 | 1.1.1 | 151589 |  | K97202A07091 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416003 | BAC 240416004 | ADX624040024 | C240416025 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘,스킨가드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드, 접이식 스탠드 2SET | -1 | [11 empty] | 접이식 정형외과용 스탠드2 SET | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용
45 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0045 | 6FM24D0045 | 2024-04-25 | 국내 | 2024-11-04 | 카자흐스탄 | Medivide | 80kv,5mA | 8E97958 | XG22082412 | A6CB240223009 | 1.1.1 | 151458 |  | K97202A07448 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416005 | BAC 240416006 | ADX624040025 | C240416030 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘,스킨가드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드 | -2 | [7 empty] | ma-0.1 |  |  |  |  | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용
46 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0046 | 6FM24D0046 | 2024-04-25 | 국내 | 2024-12-10 | 카자흐스탄 | Medivide | 80kv,5mA | 1L01575 | XG20040752 | A6CB240223019 | 1.1.1 | 151570 |  | N87W072000J5 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416007 | BAC 240416008 | ADX 22090011 | C240417020 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(3구접지220V), 리모콘,스킨가드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드 | 2 | [8 empty] | 1 |  |  | 접이식 정형외과용 스탠드 | 9 & 8핀 쪽 보드적용하고 기존 LED 컬러메타 사용
47 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0047 | 6FM24D0047 | 2024-04-25 | 국내 | 2025-01-02 제품 시리얼 번호 폐기하고 6SM25A0001번 시리얼 번호 변경 |  |  | 80kv,5mA | 2E01855 | XG22090704 | SCTR221014031 | 1.1.1 | 151643 |  | K97202A06518 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416009 | BAC 240416010 | ADX624040027 | C240416027 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘,스킨가드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드 | 2
48 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0048 | 6FM24D0048 | 2024-04-25 | 국내 | 2025-01-02 제품 시리얼 번호 폐기하고 6SM25A0002번 시리얼 번호 변경 |  |  | 80kv,5mA | 8F98043 | XG20040718 | A6CB240223003 | 1.1.1 | 151396 |  | K97202A06352 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416011 | BAC 240416012 | ADX624040028 | C240416022 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘,스킨가드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드
49 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0049 | 6FM24D0049 | 2024-04-26 | 국내 | 2025-01-02 제품 시리얼 번호 폐기하고 6SM25A0003번 시리얼 번호 변경 |  |  | 80kv,5mA | 8D97789 | XG22090732 | A6CB240223024 | 1.1.1 | 151483 |  | K97202A07356 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416013 | BAC 240416014 | ADX624040029 | C240417026 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘,스킨가드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드
50 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0050 | 6FM24D0050 | 2024-04-26 | 국내 | 2025-01-02 제품 시리얼 번호 폐기하고 6SM25A0004번 시리얼 번호 변경 |  |  | 80kv,5mA | 8D97849 | XG22090742 | A6CB240223013 | 1.1.1 | 151582 |  | K97202A06764 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416016 | BAC 240416017 | ADX624040030 | C240416003 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘,스킨가드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드 | 1
51 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0051 | 6FM24D0051 | 2024-04-26 | 국내 | 2025-01-02 제품 시리얼 번호 폐기하고 6SM25A0005번 시리얼 번호 변경 |  |  | 80kv,5mA | 8D97826 | XG22082421 | A6CB240223012 | 1.1.1 | 151455 |  | K97202A01209 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416018 | BAC 240416019 | ADX624040031 | C240416029 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘,스킨가드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드
52 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0052 | 6FM24D0052 | 2024-04-26 | 국내 | 2025-01-02 제품 시리얼 번호 폐기하고 6SM25A0006번 시리얼 번호 변경 |  |  | 80kv,5mA | 8D97688 | XG20041425 | A6CB240223023 | 1.1.1 | 151478 |  | K97202A07536 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416020 | BAC 240416021 | ADX624040032 | C240416024 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘,스킨가드, 배터리2EA, 가방, 퀵가이드 | [9 empty] | ms+1
53 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0053 | 6FM24D0053 | 2024-04-26 | 국내 | 2025-01-08 제품 시리얼 번호 폐기하고 6SM25A0007번 시리얼 번호 변경 |  |  | 80kv,5mA | 8D97647 | XG20041404 | A6CB240223005 |  | 151572 |  | K97202A07783 | 1
54 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | D | 0054 | 6FM24D0054 | 2024-04-26 | 국내 | 2025-01-08 제품 시리얼 번호 폐기하고 6SM25A0008번 시리얼 번호 변경 |  |  | 80kv,5mA | 8D97758 | XG22090748 | A6CB240223028 |  | 151562 |  | N87W072000L9 | 1
55 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | E | 0055 | 6FM24E0055 | 2024-05-22 | 국내 | 2025-01-08 제품 시리얼 번호 폐기하고 6SM25A0009번 시리얼 번호 변경 |  |  | 80kv,5mA | 8F98094 | XG20040709 | A6CB240223021 |  | 151398 |  | K97202A00850 | 1
56 | ADX6000s | 6 | S | M | 24 | E | 0056 | 6SM24E0056 | 2024-05-22 | 해외 | 2024-05-27 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8E97865 | XG22081901 | SCTR221014002 | 1.1.1 | 117548 |  | N87W072000FR | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416028 | BAC 240416029 | ADX624040004 | C240409122 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | 1 | [12 empty] | 컬러메타 LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
57 | ADX6000s | 6 | S | M | 24 | E | 0057 | 6SM24E0057 | 2024-05-22 | 해외 | 2024-05-27 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8F97839 | XG20040749 | SCTR221014070 | 1.1.1 | 124187 |  | K97202A07392 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416030 | BAC 240416031 | ADX624040035 | C240409115 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | 2 | [7 empty] | 0.3 | 5 |  |  |  | 컬러메타 LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
58 | ADX6000s | 6 | S | M | 24 | E | 0058 | 6SM24E0058 | 2024-05-22 | 해외 | 2024-05-27 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8F98069 | XG20040734 | SCTR221014041 | 1.1.1 | 117570 |  | N87W0720010Q | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416032 | BAC 240416033 | ADX624040036 | C240409108 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | 1 | [12 empty] | 컬러메타 LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
59 | ADX6000s | 6 | S | M | 24 | E | 0059 | 6SM24E0059 | 2024-05-22 | 해외 | 2024-05-27 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8F98048 | XG20040747 | SCTR210325046 | 1.1.1 | 117566 |  | K97202A01266 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416034 | BAC 240416035 | ADX624040039 | C240409110 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | 4 | [8 empty] | -1 |  |  |  | 컬러메타 LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
60 | ADX6000s | 6 | S | M | 24 | G | 0060 | 6SM24G0060 | 2024-07-08 | 해외 | 2024-07-09 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8D97773 | A6GR240319003 | A6CB240223035 | 1.1.1 | 151591 |  | K97202A06395 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAI 240411015 | BAI 240411016 | ADX22090030 | C240409113 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | [13 empty] | 컬러메타 LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
61 | ADX6000s | 6 | S | M | 24 | G | 0061 | 6SM24G0061 | 2024-07-08 | 해외 | 2024-07-09 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8D97713 | A6GR240319039 | SCTR210325101 | 1.1.1 | 103950 |  | K97202A00313 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416037 | BAC 240416038 | ADX624040045 | C240409125 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 컬러메타 LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
62 | ADX6000s | 6 | S | M | 24 | G | 0062 | 6SM24G0062 | 2024-07-08 | 해외 | 2024-07-09 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8E97940 | XG22081941 | SCTR200413024 | 1.1.1 | 122342 |  | N864072000XW | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416039 | BAC 240416040 | ADX22090031 | C240409101 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | 3 | [12 empty] | 컬러메타 LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
63 | ADX6000s | 6 | S | M | 24 | G | 0063 | 6SM24G0063 | 2024-07-08 | 해외 | 2024-07-09 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8D97831 | XG22082408 | A6CB240223066 | 1.1.1 | 151457 |  | K97202A06455 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416041 | BAC 240416042 | ADX624040047 | C240409124 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 컬러메타 LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
64 | ADX6000s | 6 | S | M | 24 | G | 0064 | 6SM24G0064 | 2024-07-08 | 해외 | 2024-07-09 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8D97721 | A6GR240319010 | A6CB240223048 | 1.1.1 | 124318 |  | K97202A06492 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416043 | BAC 240416044 | ADX22090027 | C240409118 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 컬러메타 LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
65 | ADX6000s | 6 | S | M | 24 | G | 0065 | 6SM24G0065 | 2024-07-08 | 해외 | 2024-07-09 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8D97811 | A6GR240319028 | SCTR210325042 | 1.1.1 | 117580 |  | K97202A00319 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416045 | BAC 240416046 | ADX624040054 | C240409114 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | 2 | [12 empty] | 컬러메타 LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
66 | ADX6000s | 6 | S | M | 24 | G | 0066 | 6SM24G0066 | 2024-07-08 | 해외 | 2024-07-09 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8D97843 | A6GR240319011 | SCTR210325095 | 1.1.1 | 117559 |  | K97202A06377 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416047 | BAC 240416048 | ADX624040046 | C240409106 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | 2 | [12 empty] | 컬러메타 LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
67 | ADX6000s | 6 | S | M | 24 | G | 0067 | 6SM24G0067 | 2024-07-08 | 해외 | 2024-07-09 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8E97915 | A6GR240319018 | A6CB240223075 | 1.1.1 | 124309 |  | N8640720010T | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240416049 | BAC 240416050 | ADX624040044 | C240409116 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 컬러메타 LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
68 | ADX6000s | 6 | S | M | 24 | G | 0068 | 6SM24G0068 | 2024-07-08 | 해외 | 2024-07-09 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8D97862 | A6GR240319022 | A6CB240223029 | 1.1.1 | 151404 |  | N87W072001RB | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240517001 | BAC 240517002 | ADX624040038 | C240409121 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 컬러메타 LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
69 | ADX6000s | 6 | S | M | 24 | G | 0069 | 6SM24G0069 | 2024-07-08 | 해외 | 2024-07-09 | USA | Dexcowin Global | 80kv,5mA | 8D97719 | A6GR240319021 | A6CB240223039 | 1.1.1 | 117553 |  | K97202A00054 | 1 |  |  | ADX6000FB-240408 | Ver3.1.1 | BAC 240517003 | BAC 240517004 | ADX22090026 | C240409111 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | [13 empty] | 컬러메타 LED 밝기 올린것, 9 & 8핀쪽보드적용(ADX6000s AIM LIGHT Driver V1.0.0)
70 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | L | 0070 | 6FM24L0070 | 2024-12-04 | 해외 | 2024-12-09 | 이탈리아 | Advaced Technology | 80kv,5mA | 4G01706 | A6GR241120007 | A6CB241125007 | 1.2.2 | 177151 |  | 2024012400176 | 1 |  |  | Ver2.0 | Ver3.2 | BAC 240517011 | BAC 240517012 | ADX624040043 | C240809027 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(220V), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,실드,퀵가이드 |  | 0 | 0 | -25 | -20 | -25 | -5 | 0 | 0 | 12 | -5 |  |  | 신규로 제작한 고압보드, CTR BD, Firmware, GUI 적용
71 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | L | 0071 | 6FM24L0071 | 2024-12-04 | 해외 | 2024-12-10 | 카자흐스탄 | Medivide | 80kv,5mA | 4G01745 | A6GR241120014 | A6CB241125003 | 1.2.2 | 177118 |  | 2024012400331 | 1 |  |  | Ver2.0 | Ver3.2 | BAC 240517014 | BAC 240517015 | ADX6 24110001 | C240809040 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(220V), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,실드,퀵가이드 |  | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 27 | 0 | 1.4 | 14 | 40 |  | 접이식 체스트 앤 베드 스탠드 2 SET | 신규로 제작한 고압보드, CTR BD, Firmware, GUI 적용
72 | ADX6000FB | 6 | F | M | 24 | L | 0072 | 6FM24L0072 | 2024-12-04 | 해외 | 2024-12-10 | 카자흐스탄 | Medivide | 80kv,5mA | 4G01719 | A6GR241120011 | A6CB241125010 | 1.2.2 | 177146 |  | 2024010500010 | 1 |  |  | Ver2.0 | Ver3.2 | BAC 240517016 | BAC 240517017 | ADX6 24110002 | C240417017 | 본체(6홀 브라켓), 21V충전기및크래들 셋트(220V), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,실드,퀵가이드 |  | 0 | 0 | -32 | -35 | -34 | -12 | 0 | 0.7 | 12 | 15 |  |  | 신규로 제작한 고압보드, CTR BD, Firmware, GUI 적용
Note on B3: ADX6000 ADX6000s ADX6000FB
Note on C3: DX3000 : 3 ADX4000W : 4 ADX6000시리즈 : 6 COCOON : 7 SOLO : 8
Note on D3: ADX6000 : 0 ADX6000s : S ADX6000FB : F
Note on E3: Dental, Medical : M Veterinary : V
Note on G3: 1월 : A, 7월 : G 2월 : B, 8월 : H 3월 : C, 9월 : I 4월 : D, 10월 : J 5월 : E, 11월 : K 6월 : F, 12월 : L
Note on I21: 좌상 : 224 LUX 좌하 : 221 LUX 우하 : 204 LUX 우상 : 208 LUX 십자선 : 97 LUX
Note on I22: 좌상 : 232 LUX 좌하 : 230 LUX 우하 : 215 LUX 우상 : 213 LUX 십자선 : 101 LUX
Note on I23: 좌상 : 232 LUX 좌하 : 226 LUX 우하 : 214 LUX 우상 : 213 LUX 십자선 : 93 LUX
Note on I24: 좌상 : 238 LUX 좌하 : 232 LUX 우하 : 215 LUX 우상 : 220 LUX 십자선 : 100 LUX
Note on I25: 좌상 : 226 LUX 좌하 : 220 LUX 우하 : 215 LUX 우상 : 212 LUX 십자선 : 101 LUX
Note on I26: 좌상 : 228 LUX 좌하 : 224 LUX 우하 : 209 LUX 우상 : 216 LUX 십자선 : 114 LUX
Note on I27: 좌상 : 235 LUX 좌하 : 218 LUX 우하 : 207 LUX 우상 : 213 LUX 십자선 : 97 LUX
Note on I28: 좌상 : 174 LUX 좌하 : 174 LUX 우하 : 160 LUX 우상 : 156 LUX 십자선 : 94 LUX
Note on AC28: BAI 240411015/016 보냈으나 제품불량으로 배터리도 같이 회수, BAC 240416026/027 가 나감
Note on I29: 좌상 : 150 LUX 좌하 : 174 LUX 우하 : 155 LUX 우상 : 146 LUX 십자선 : 64 LUX
Note on I30: 좌상 : 154 LUX 좌하 : 155 LUX 우하 : 148 LUX 우상 : 147 LUX 십자선 : 80 LUX
Note on I31: 좌상 : 160 LUX 좌하 : 160 LUX 우하 : 152 LUX 우상 : 150 LUX 십자선 : 80 LUX
Note on I32: 좌상 : 153 LUX 좌하 : 154 LUX 우하 : 149 LUX 우상 : 150 LUX 십자선 : 67 LUX
Note on I33: 좌상 : 163 LUX 좌하 : 166 LUX 우하 : 156 LUX 우상 : 152 LUX 십자선 : 123 LUX
Note on I34: 좌상 : 147 LUX 좌하 : 151 LUX 우하 : 148 LUX 우상 : 145 LUX 십자선 : 66 LUX
Note on I35: 좌상 : 161 LUX 좌하 : 160 LUX 우하 : 159 LUX 우상 : 157 LUX 십자선 : 67 LUX
Note on I36: 좌상 : 170 LUX 좌하 : 167 LUX 우하 : 158 LUX 우상 : 164 LUX 십자선 : 81 LUX
Note on I37: 좌상 : 163 LUX 좌하 : 164 LUX 우하 : 154 LUX 우상 : 151 LUX 십자선 : 74 LUX
Note on I38: 좌상 : 149 LUX 좌하 : 152 LUX 우하 : 152 LUX 우상 : 147 LUX 십자선 : 80 LUX
Note on I39: 좌상 : 172 LUX 좌하 : 171 LUX 우하 : 160 LUX 우상 : 159 LUX 십자선 : 79 LUX
Note on I40: 좌상 : 162 LUX 좌하 : 162 LUX 우하 : 159 LUX 우상 : 156 LUX 십자선 : 75 LUX
Note on I41: 좌상 : 139 LUX 좌하 : 141 LUX 우하 : 154 LUX 우상 : 145 LUX 십자선 : 71 LUX
Note on I42: 좌상 : 136 LUX 좌하 : 141 LUX 우하 : 148 LUX 우상 : 149 LUX 십자선 : 67 LUX
Note on I43: 좌상 : 165 LUX 좌하 : 168 LUX 우하 : 160 LUX 우상 : 157 LUX 십자선 : 71 LUX
Note on I44: 좌상 : 168 LUX 좌하 : 174 LUX 우하 : 170 LUX 우상 : 164 LUX 십자선 : 114 LUX
Note on I45: 좌상 : 159 LUX 좌하 : 166 LUX 우하 : 160 LUX 우상 : 153 LUX 십자선 : 72 LUX
Note on I46: 좌상 : 164 LUX 좌하 : 165 LUX 우하 : 164 LUX 우상 : 160 LUX 십자선 : 70 LUX
Note on I47: 좌상 : 163 LUX 좌하 : 161 LUX 우하 : 161 LUX 우상 : 158 LUX 십자선 : 70 LUX
Note on I48: 좌상 : 168 LUX 좌하 : 158 LUX 우하 : 156 LUX 우상 : 153 LUX 십자선 : 76 LUX
Note on I49: 좌상 : 164 LUX 좌하 : 154 LUX 우하 : 150 LUX 우상 : 142 LUX 십자선 : 69 LUX
Note on M49: 김건호: 2024-11-04 대체품으로 출고된 6FM24B0001 제품의 시리얼 번호를 변경하여 새 제품으로 사용하기로 함. 교체용 시리얼 번호 라벨과 바코드 및 악세서리 류만 2024-12-10 일자로 발송함
Note on I50: 좌상 : 164 LUX 좌하 : 160 LUX 우하 : 160 LUX 우상 : 158 LUX 십자선 : 76 LUX
Note on I51: 좌상 : 183 LUX 좌하 : 180 LUX 우하 : 172 LUX 우상 : 175 LUX 십자선 : 83 LUX
Note on I52: 좌상 : 149 LUX 좌하 : 150 LUX 우하 : 147 LUX 우상 : 144 LUX 십자선 : 68 LUX
Note on I53: 좌상 : 158 LUX 좌하 : 168 LUX 우하 : 145 LUX 우상 : 148 LUX 십자선 : 65 LUX
Note on I54: 좌상 : 168 LUX 좌하 : 169 LUX 우하 : 154 LUX 우상 : 158 LUX 십자선 : 69 LUX
Note on I55: 좌상 : 179 LUX 좌하 : 179 LUX 우하 : 178 LUX 우상 : 178 LUX 십자선 : 90 LUX
Note on I56: 좌상 : 143 LUX 좌하 : 151 LUX 우하 : 155 LUX 우상 : 145 LUX 십자선 : 64 LUX
Note on I57: 좌상 : 172 LUX 좌하 : 174 LUX 우하 : 170 LUX 우상 : 168 LUX 십자선 : 74 LUX
Note on I58: 좌상 : 167 LUX 좌하 : 175 LUX 우하 : 168 LUX 우상 : 166 LUX 십자선 : 72 LUX
Note on I73: 좌상 : 224 LUX 좌하 : 224 LUX 우하 : 209 LUX 우상 : 208 LUX
Note on I74: 좌상 : 247 LUX 좌하 : 243 LUX 우하 : 224 LUX 우상 : 226 LUX
Note on I75: 좌상 : 177 LUX 좌하 : 173 LUX 우하 : 177 LUX 우상 : 174 LUX

## COCOON
2024년 제품 입출고 관리대장
| 561 | 제품 시리얼 번호 구성 | [6 empty] | 561
No | 모델명 | 브랜드 | 모델 | 용도 | 년도 (YY) | 날짜 (M) | 구분 | 일련번호 | 제품시리얼 | 제조일 | 국내 /해외 | 출고일 | 출고국가 | 출고처명 | 비고 | kv, mA | X-tube S/N | 발생부 SN | CTR BD SN: | CTR BD Ver | COP BD SN: | OP BD Ver. | Firmware Ver. | Firmware Ver. | Internal Battery S/N | External Battery S/N | 크래들 SN: | Rex2 Elite 센서 | 파워보드 Ver | Color gray/White | 콘길이 | Packing List | offset KV | offset KV_H | offset KV_M | offset KV_L | mA | offset Heating | EXP time | 참고사항 | 기타
1 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | A | 0 | 001 | 74M24A0001 | 2024-01-04 | 해외 | 2024-01-10 | 베트남 | TKG | 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 0K83578 | CG22120907 | CCTR230125256 | Ver2.20.5 | CCOP230119367 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230223051 |  | D917 23040095 | 2813C00723~731 | Ver2.02 | gray | 20cm | 기본 스위치 에이밍 본체,크래들,충전기셋트(220V),실드,넥스트랩(포켓),CD,가방,Rex2 Elite 센서9개 | 1 |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
2 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | A | 0 | 002 | 74M24A0002 | 2024-01-04 | 해외 | 2024-01-10 | 베트남 | TKG | 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 0K83587 | CG22120922 | CCTR230125306 | Ver2.20.5 | CCOP230119361 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230223054 |  | D917 23040082 |  | Ver2.02 | gray | 20cm | 기본 스위치 에이밍 본체,크래들,충전기셋트(220V),실드,넥스트랩(포켓),CD,가방 | -1 |  | 1 |  | 5 | -15 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
3 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 2 | 003 | 74V24A2003 | 2024-01-10 | 해외 | 2024-01-26 | USA | CBi | 버턴 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K90535 | CG230420022 | CCTR230125452 | Ver2.20.5 | CCOP230119458 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223097 | BE230921066 | D917 23040079 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(cbi로고,cocoon로고및덱스코윈로고없는것),크래들,충전기셋트(미국용),실드8T,넥스트랩(포켓),가방(로고없는것),외부배터리,변환젠더,퀵가이드 | -1 |  |  | -1 | 5 | -5 | 2 | 버턴식과 스위치식 호환용 파워보드를 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
4 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 2 | 004 | 74V24A2004 | 2024-01-10 | 해외 | 2024-01-26 | USA | CBi | 버턴 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K90510 | CG230420009 | CCTR230125263 | Ver2.20.5 | COOB230522159 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223087 | BE230921067 | D917 23040080 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(cbi로고,cocoon로고및덱스코윈로고없는것),크래들,충전기셋트(미국용),실드8T,넥스트랩(포켓),가방(로고없는것),외부배터리,변환젠더,퀵가이드 | -1 |  |  |  | 5 | -5 | 2 | 버턴식과 스위치식 호환용 파워보드를 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
5 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 2 | 005 | 74V24A2005 | 2024-01-10 | 해외 | 2024-01-26 | USA | CBi | 버턴 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83441 | CG230420021 | CCTR230125260 | Ver2.20.5 | COOB230522157 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223088 | BE230921068 | D917 23040077 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(cbi로고,cocoon로고및덱스코윈로고없는것),크래들,충전기셋트(미국용),실드8T,넥스트랩(포켓),가방(로고없는것),외부배터리,변환젠더,퀵가이드 | -7 |  |  |  | 5 | -5 | 2 | 버턴식과 스위치식 호환용 파워보드를 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
6 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 2 | 006 | 74V24A2006 | 2024-01-10 | 해외 | 2024-01-26 | USA | CBi | 버턴 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0L83135 | CG230420028 | CCTR230125407 | Ver2.20.5 | COOB230522158 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223065 | BE230921069 | D917 23040078 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(cbi로고,cocoon로고및덱스코윈로고없는것),크래들,충전기셋트(미국용),실드8T,넥스트랩(포켓),가방(로고없는것),외부배터리,변환젠더,퀵가이드 |  |  |  |  | 5 | -10 | 2 | 버턴식과 스위치식 호환용 파워보드를 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
7 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 1 | 007 | 74V24A1007 | 2024-01-25 | 해외 | 2024-01-30 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83780 | CG22120937 | CCTR230125311 | Ver2.20.5 | CCOP230119368 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223082 | BE230921070 | D917 23050007 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | -5 |  |  | -1 | 5 | -5 | 2 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
8 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 1 | 008 | 74V24A1008 | 2024-01-25 | 해외 | 2024-01-30 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83541 | CG221020927 | CCTR230125305 | Ver2.20.5 | CCOP230119359 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223064 | BE230921071 | D917 23040066 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 2 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
9 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 1 | 009 | 74V24A1009 | 2024-01-25 | 해외 | 2024-01-30 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83579 | CG22120911 | CCTR230125265 | Ver2.20.5 | CCOP230119347 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223078 | BE230921072 | D917 23050006 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 2 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
10 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 1 | 010 | 74V24A1010 | 2024-01-25 | 해외 | 2024-01-30 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83715 | CG22120948 | CCTR230125310 | Ver2.20.5 | CCOP230119371 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223077 | BE230921073 | D917 23040067 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -5 | 2 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
11 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 1 | 011 | 74V24A1011 | 2024-01-25 | 해외 | 2024-01-30 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83737 | CG22120903 | CCTR230125278 | Ver2.20.5 | CCOP230119362 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223069 | BE230921074 | D917 23040047 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 2 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
12 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 1 | 012 | 74V24A1012 | 2024-01-25 | 해외 | 2024-01-30 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83752 | CG22120913 | CCTR230125300 | Ver2.20.5 | CCOP230119372 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223093 | BE230921075 | D917 23040046 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | -6 |  |  |  | 5 | -10 | 2 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
13 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 1 | 013 | 74V24A1013 | 2024-01-25 | 해외 | 2024-01-30 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83745 | CG22120924 | CCTR230125258 | Ver2.20.5 | CCOP230119363 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223072 | BE230921076 | D917 23040043 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 2 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
14 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 1 | 014 | 74V24A1014 | 2024-01-25 | 해외 | 2024-01-30 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83746 | CG22120934 | CCTR230125308 | Ver2.20.5 | CCOP230119393 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223092 | BE230921077 | D917 23040100 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  | 1 | 1 | 5 | -15 | 2 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
15 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 1 | 015 | 74V24A1015 | 2024-01-25 | 해외 | 2024-01-30 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83770 | CG22120944 | CCTR230125257 | Ver2.20.5 | CCOP230119373 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223083 | BE230921078 | D917 23040048 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  | 1 |  | 5 | -10 | 2 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
16 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 1 | 016 | 74V24A1016 | 2024-01-25 | 해외 | 2024-01-30 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83762 | CG22120926 | CCTR230125312 | Ver2.20.5 | CCOP230119350 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223084 | BE230921079 | D917 23040045 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -15 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
17 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 1 | 017 | 74V24A1017 | 2024-01-29 | 해외 | 2024-01-30 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83593 | CG22120912 | CCTR230125299 | Ver2.20.5 | CCOP230119366 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223018 | BE230921091 | D917 23040070 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  | -1 | 5 | -5 | 2 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
18 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 1 | 018 | 74V24A1018 | 2024-01-29 | 해외 | 2024-01-30 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83769 | CG22120919 | CCTR230125298 | Ver2.20.5 | CCOP230119227 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223013 | BE230921092 | D917 23040057 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 |  |  | 1 |  | 5 | -15 | 2 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
19 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 1 | 019 | 74V24A1019 | 2024-01-29 | 해외 | 2024-01-30 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83597 | CG22072842 | CCTR230125335 | Ver2.20.5 | CCOP230119296 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223017 | BE230921093 | D917 23040053 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 10 | -5 | 2 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
20 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 1 | 020 | 74V24A1020 | 2024-01-29 | 해외 | 2024-01-30 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83728 | CG22120938 | CCTR230125314 | Ver2.20.5 | CCOP230119290 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223004 | BE230921094 | D917 23040073 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 10 | -5 | 2 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
21 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 1 | 021 | 74V24A1021 | 2024-01-29 | 해외 | 2024-01-30 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83601 | CG22120930 | CCTR230125268 | Ver2.20.5 | CCOP230119307 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223056 | BE230921095 | D917 23040074 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 10 | -10 | 2 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
22 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 1 | 022 | 74V24A1022 | 2024-01-29 | 해외 | 2024-01-30 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83782 | CG22120909 | CCTR230125276 | Ver2.20.5 | CCOP230119314 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223007 | BE230921096 | D917 23040054 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 10 | -5 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
23 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 1 | 023 | 74V24A1023 | 2024-01-29 | 해외 | 2024-01-30 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83643 | CG22120906 | CCTR230125320 | Ver2.20.5 | CCOP230119274 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223055 | BE230921097 | D917 23040059 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 10 |  | 2 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
24 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 1 | 024 | 74V24A1024 | 2024-01-29 | 해외 | 2024-01-30 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83531 | CG22120942 | CCTR230125321 | Ver2.20.5 | CCOP230119281 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223049 | BE230921098 | D917 23040093 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 10 | -10 | 2 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
25 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 1 | 025 | 74V24A1025 | 2024-01-29 | 해외 | 2024-01-30 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83763 | CG22120918 | CCTR230125313 | Ver2.20.5 | CCOP230119283 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230126082 | BE230921099 | D917 23040051 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 10 | -10 | 2 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
26 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | A | 1 | 026 | 74V24A1026 | 2024-01-29 | 해외 | 2024-01-30 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83720 | CG22120936 | CCTR230125273 | Ver2.20.5 | CCOP230119262 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230126100 | BE230921100 | D917 23040069 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | 4 |  |  |  | 10 |  | 2 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
27 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 027 | 72M24B0027 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-03-29 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1J96330 | CG230112033 | CCTR230125415 | Ver2.20.5 | CCOB230522121 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230126099 | BE240205015 | D917 23040061 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -10 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
28 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 028 | 72M24B0028 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-03-29 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1J95679 | CG230112015 | CCTR230125459 | Ver2.20.5 | CCOB230522120 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317045 | BE240205016 | D917 23040063 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -6 |  |  |  | 5 | -5 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
29 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 029 | 72M24B0029 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-03-27 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95925 | CG230112026 | CCTR230125403 | Ver2.20.5 | COOB230522115 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317037 | BE240205040 | D917 23040062 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
30 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 030 | 72M24B0030 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-04-05 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95248 | CG230112050 | CCTR230125437 | Ver2.20.5 | COOB230522125 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317044 | BE240205050 | D917 24010005 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -25 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
31 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 031 | 72M24B0031 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-04-05 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J96282 | CG230112048 | CCTR230125411 | Ver2.20.5 | COOB230522129 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317042 | BE240205051 | D917 24010009 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -25 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
32 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 032 | 72M24B0032 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-04-05 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J96436 | CG230112013 | CCTR230125412 | Ver2.20.5 | COOB230522122 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317050 | BE240205052 | D917 24010008 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -25 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
33 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 033 | 72M24B0033 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-04-05 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95905 | CG230112011 | CCTR230125430 | Ver2.20.5 | COOB230522112 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317038 | BE240205053 | D917 24010017 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -5 |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
34 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 034 | 72M24B0034 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-04-05 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J96402 | CG230112044 | CCTR230125122 | Ver2.20.5 | COOB230522195 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317032 | BE240205054 | D917 24010003 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
35 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 035 | 72M24B0035 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-04-05 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J96045 | CG230112039 | CCTR230125409 | Ver2.20.5 | COOB230522128 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317033 | BE240205055 | D917 24010018 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
36 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 036 | 72M24B0036 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-04-05 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J96032 | CG230112045 | CCTR230125124 | Ver2.20.5 | COOB230522180 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317040 | BE240205056 | D917 24010019 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -20 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
37 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 037 | 72M24B0037 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-04-05 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95913 | CG230112003 | CCTR230125125 | Ver2.20.5 | COOB230522124 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317028 | BE240205057 | D917 24010001 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
38 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 038 | 72M24B0038 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-04-05 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95696 | CG230112008 | CCTR230125410 | Ver2.20.5 | COOB230522127 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317027 | BE240205058 | D917 24010013 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -5 |  |  |  | 5 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
39 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 039 | 72M24B0039 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-04-05 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 0F88223 | CG22101821 | CCTR230125172 | Ver2.20.5 | COOB230522111 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317026 | BE240205059 | D917 24010011 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
40 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 040 | 72M24B0040 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-04-05 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95740 | CG230112009 | CCTR230125287 | Ver2.20.5 | COOB230522197 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317041 | BE240205060 | D917 23040060 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
41 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 041 | 72M24B0041 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-04-05 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J96372 | CG230112042 | CCTR230125414 | Ver2.20.5 | COOB230522196 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317015 | BE240205061 | D917 23040075 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -6 |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
42 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 042 | 72M24B0042 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-04-05 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95833 | CG230217043 | CCTR230125425 | Ver2.20.5 | COOB230522154 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317009 | BE240205062 | D917 23040071 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  | -1 | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
43 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 043 | 72M24B0043 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-04-05 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95950 | CG230217022 | COCB230522002 | Ver2.20.5 | COOB230522183 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317039 | BE240205063 | D917 24010002 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
44 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 044 | 72M24B0044 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-04-30 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95734 | CG230217044 | CCTR230123428 | Ver2.20.5 | COOB230522182 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317020 | BE240205093 | D917 24010012 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
45 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 045 | 72M24B0045 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-04-30 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95838 | CG230217038 | CCTR230125402 | Ver2.20.5 | COOB230522185 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317014 | BE240205094 | D917 24010006 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -20 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
46 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 046 | 72M24B0046 | 2024-02-01 | 해외 | 2024-04-30 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J96358 | CG230217005 | CCTR230125397 | Ver2.20.5 | COOB230522152 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317013 | BE240205095 | D917 24010015 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  | 1 | 1 | 5 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
47 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 047 | 72M24B0047 | 2024-02-02 | 해외 | 2024-04-30 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95848 | CG230217023 | CCTR230125121 | Ver2.20.5 | COOB230522145 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317043 | BE240205096 | D917 24010016 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -30 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
48 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 048 | 72M24B0048 | 2024-02-02 | 해외 | 2024-04-30 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J96214 | CG230217006 | CCTR230125423 | Ver2.20.5 | COOB230522178 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317035 | BE240205097 | D917 24010004 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  | -1 | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
49 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 049 | 72M24B0049 | 2024-02-02 | 해외 | 2024-04-30 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95559 | CG230217035 | CCTR230125398 | Ver2.20.5 | COOB230522140 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317031 | BE240205098 | D917 24010020 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
50 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 050 | 72M24B0050 | 2024-02-02 | 해외 | 2024-04-30 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95749 | CG230217039 | CCTR230125404 | Ver2.20.5 | COOB230522117 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317036 | BE240205099 | D917 24010014 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
51 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 051 | 72M24B0051 | 2024-02-02 | 해외 | 2024-04-30 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95789 | CG230217048 | CCTR230125436 | Ver2.20.5 | COOB230522149 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317024 | BE240205100 | D917 24010007 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
52 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 052 | 72M24B0052 | 2024-02-02 | 해외 | 2024-04-30 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95507 | CG230217016 | CCTR230125435 | Ver2.20.5 | COOB230522198 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317023 | BE240205101 | D917 24010010 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 5 |  | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
53 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 053 | 72M24B0053 | 2024-02-02 | 해외 | 2024-04-30 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 0K78699 | CG22120989 | CCTR230125178 | Ver2.20.5 | COOB230522049 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317029 | BE240205102 | D917 24010040 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 10 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
54 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 054 | 72M24B0054 | 2024-02-02 | 해외 | 2024-04-30 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 0K83682 | CG22120993 | CCTR230125186 | Ver2.20.5 | COOB230522046 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317025 | BE240205103 | D917 24010032 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 10 |  | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
55 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 055 | 72M24B0055 | 2024-02-02 | 해외 | 2024-04-30 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 0K83582 | CG22120990 | CCTR230125190 | Ver2.20.5 | COOB230522040 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317012 | BE240205104 | D917 24010023 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 10 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
56 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 056 | 72M24B0056 | 2024-02-02 | 해외 | 2024-04-30 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 0K83739 | CG22120954 | CCTR230125205 | Ver2.20.5 | COOB230522038 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317034 | BE240205105 | D917 24010030 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
57 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 057 | 72M24B0057 | 2024-02-02 | 해외 | 2024-04-30 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 0K83773 | CG22120968 | CCTR230125233 | Ver2.20.5 | COOB230522065 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317010 | BE240205106 | D917 24010039 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 10 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
58 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 058 | 72M24B0058 | 2024-02-02 | 해외 | 2024-04-30 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 0K83744 | CG22120963 | CCTR230125176 | Ver2.20.5 | COOB230522023 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317016 | BE240205107 | D917 24010027 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 10 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
59 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 059 | 72M24B0059 | 2024-02-02 | 해외 | 2024-04-30 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 0K83580 | CG22120983 | CCTR230125203 | Ver2.20.5 | COOB230522042 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317018 | BE240205108 | D917 24010024 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 3 |  |  |  | 10 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
60 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 060 | 72M24B0060 | 2024-02-02 | 해외 | 2024-05-09 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 0K83719 | CG22120987 | CCTR230125189 | Ver2.20.5 | COOB230522034 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317011 | BE240205109 | D917 24010026 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 10 | -5 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
61 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 061 | 72M24B0061 | 2024-02-02 | 해외 | 2024-05-09 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 0K83743 | CG22120972 | CCTR230125204 | Ver2.20.5 | COOB230522047 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317007 | BE240205110 | D917 24010029 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 10 | -5 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
62 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 062 | 72M24B0062 | 2024-02-02 | 해외 | 2024-05-09 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 0K83681 | CG22120975 | CCTR230125188 | Ver2.20.5 | COOB230522069 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317021 | BE240205111 | D917 24010028 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 10 | -15 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
63 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 063 | 72M24B0063 | 2024-02-02 | 해외 | 2024-05-09 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 0K83669 | CG22120960 | CCTR230125372 | Ver2.20.5 | COOB230522029 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317019 | BE240205112 | D917 24010037 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 10 | -15 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
64 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 064 | 72M24B0064 | 2024-02-02 | 해외 | 2024-05-09 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 0K82985 | CG22120974 | CCTR230125499 | Ver2.20.5 | COOB230522108 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317006 | BE240205113 | D917 24010031 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 10 |  | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
65 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 065 | 72M24B0065 | 2024-02-02 | 해외 | 2024-05-16 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 0F88947 | CG21121540 | CCTR230125387 | Ver2.20.5 | COOB230522026 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317017 | BE240205114 | D917 24010035 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 10 | -20 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
66 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 066 | 72M24B0066 | 2024-02-02 | 해외 | 2024-05-16 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J96430 | CG230112014 | CCTR230125390 | Ver2.20.5 | COOB230522075 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317022 | BE240205115 | D917 24010036 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 10 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
67 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 067 | 72M24B0067 | 2024-02-05 | 해외 | 2024-05-16 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 0F87540 | CG21121507 | CCTR230125261 | Ver2.20.5 | COOB230522064 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230317008 | BE240205116 | D917 24010033 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 10 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
68 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 068 | 72M24B0068 | 2024-02-05 | 해외 | 2024-05-16 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 0F87663 | CG21121514 | CCTR230125465 | Ver2.20.5 | COOB230522077 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421019 | BE240205117 | D917 24010034 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 10 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
69 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 069 | 72M24B0069 | 2024-02-05 | 해외 | 2024-05-16 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 0F87827 | CG21121508 | CCTR230125466 | Ver2.20.5 | COOB230522032 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421012 | BE240205118 | D917 24010038 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 10 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
70 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 070 | 72M24B0070 | 2024-02-05 | 해외 | 2024-05-16 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 0F86658 | CG21121547 | CCTR230125391 | Ver2.20.5 | COOB230522027 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421036 | BE240205119 | D917 24010022 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 10 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
71 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 071 | 72M24B0071 | 2024-02-05 | 해외 | 2024-05-16 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 0F87860 | CG21121506 | CCTR230125467 | Ver2.20.5 | CCOP230119448 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421040 | BE240205120 | D917 24010025 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 10 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
72 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 072 | 72M24B0072 | 2024-02-05 | 해외 | 2024-05-16 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95828 | CG230112024 | CCTR230125498 | Ver2.20.5 | COOB230522067 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421011 | BE240205121 | D917 24020036 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 10 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
73 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 073 | 72M24B0073 | 2024-02-05 | 해외 | 2024-05-16 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95886 | CG230112018 | CCTR230125500 | Ver2.20.5 | COOB230522097 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421038 | BE240205122 | D917 24020039 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -5 |  |  |  | 10 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
74 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 074 | 72M24B0074 | 2024-02-05 | 해외 | 2024-05-16 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95917 | CG230112004 | CCTR230125420 | Ver2.20.5 | COOB230522105 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421032 | BE240205123 | D917 24020040 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 10 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
75 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 075 | 72M24B0075 | 2024-02-05 | 해외 | 2024-05-31 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1J95887 | CG230112023 | CCTR230125457 | Ver2.20.5 | CCOP230119462 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421015 | BE240205124 | D917 24020038 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 10 | -10 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
76 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 076 | 72M24B0076 | 2024-02-05 | 해외 | 2024-05-31 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1J96007 | CG230112043 | CCTR230125456 | Ver2.20.5 | COOB230522104 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421003 | BE240205125 | D917 24020033 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 4 |  |  |  | 10 | -20 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
77 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 077 | 72M24B0077 | 2024-02-05 | 해외 | 2024-05-31 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1J95846 | CG230112021 | CCTR230125470 | Ver2.20.5 | CCOP230119396 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421017 | BE240205126 | D917 24020026 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 10 | -10 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
78 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 078 | 72M24B0078 | 2024-02-05 | 해외 | 2024-05-31 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1J95698 | CG230112017 | CCTR230125438 | Ver2.20.5 | COOB230522102 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421009 | BE240205127 | D917 24020027 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 10 | -25 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
79 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 079 | 72M24B0079 | 2024-02-05 | 해외 | 2024-05-31 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1J96368 | CG230112034 | CCTR230125445 | Ver2.20.5 | COOB230522106 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421050 | BE240205128 | D917 24020028 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 10 | -25 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
80 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 080 | 72M24B0080 | 2024-02-05 | 해외 | 2024-05-31 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1J96438 | CG230112020 | CCTR230125468 | Ver2.20.5 | COOB230522109 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421016 | BE240205129 | D917 24020034 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 3 |  |  |  | 10 | -20 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
81 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 081 | 72M24B0081 | 2024-02-05 | 해외 | 2024-05-31 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1J96030 | CG230112040 | CCTR230125422 | Ver2.20.5 | COOB230522087 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421041 | BE240205130 | D917 24010021 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 10 | -25 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
82 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 082 | 72M24B0082 | 2024-02-05 | 해외 | 2024-05-31 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1J96381 | CG230112029 | CCTR230125421 | Ver2.20.5 | COOB230522099 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421001 | BE240205131 | D917 24020022 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 10 | -10 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
83 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 083 | 72M24B0083 | 2024-02-05 | 해외 | 2024-05-31 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1J95593 | CG230112031 | CCTR230125417 | Ver2.20.5 | COOB230522103 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421005 | BE240205132 | D917 24020032 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 4 |  |  |  | 10 | -20 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
84 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 084 | 72M24B0084 | 2024-02-05 | 해외 | 2024-05-31 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1J96375 | CG230112028 | CCTR230125461 | Ver2.20.5 | COOB230522080 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421006 | BE240205133 | D917 24020031 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 10 | -15 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
85 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 085 | 72M24B0085 | 2024-02-05 | 해외 | 2024-05-31 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95687 | CG230112002 | CCTR230125442 | Ver2.20.5 | COOB230522107 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421007 | BE240205136 | D917 24020029 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 3 |  |  |  | 10 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
86 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 086 | 72M24B0086 | 2024-02-05 | 해외 | 2024-05-31 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95694 | CG230112041 | CCTR230125458 | Ver2.20.5 | CCOP230119280 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421008 | BE240205137 | D917 24020001 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 10 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
87 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 087 | 72M24B0087 | 2024-02-08 | 해외 | 2024-05-31 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95227 | CG230112027 | CCTR230125443 | Ver2.20.5 | COOB230522101 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421013 | BE240205138 | D917 24020030 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 10 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
88 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 088 | 72M24B0088 | 2024-02-08 | 해외 | 2024-05-31 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J96003 | CG230112037 | CCTR230125439 | Ver2.20.5 | COOB230522119 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421039 | BE240205139 | D917 24020025 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 10 | -20 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
89 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 089 | 72M24B0089 | 2024-02-08 | 해외 | 2024-05-31 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95866 | CG230112005 | CCTR230125440 | Ver2.20.5 | COOB230522116 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421046 | BE240205140 | D917 24020023 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 10 | -20 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
90 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 090 | 72M24B0090 | 2024-02-08 | 해외 | 2024-05-31 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95868 | CG230112019 | CCTR230125469 | Ver2.20.5 | COOB230522123 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421049 | BE240205141 | D917 24020035 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 10 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
91 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | B | 2 | 091 | 74M24B2091 | 2024-02-08 | 해외 | 2024-02-19 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83007 | COGR230517005 | CCTR230125447 | Ver2.20.5 | COOB230522146 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230223063 |  | D917 23040081 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체,크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),CD,퀵가이드,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
92 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | B | 2 | 092 | 74M24B2092 | 2024-02-08 | 해외 | 2024-02-19 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83521 | COGR230517012 | CCTR230125289 | Ver2.20.5 | COOB230522144 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230223074 |  | D917 23040097 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체,크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),CD,퀵가이드,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
93 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | B | 2 | 093 | 74M24B2093 | 2024-02-08 | 해외 | 2024-02-19 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83444 | COGR230517034 | CCTR230125290 | Ver2.20.5 | COOB230522147 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230223094 |  | D917 23040094 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체,크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),CD,퀵가이드,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
94 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | B | 2 | 094 | 74M24B2094 | 2024-02-08 | 해외 | 2024-02-19 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83506 | COGR230517013 | CCTR230125495 | Ver2.20.5 | COOB230522141 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230223076 |  | D917 23040058 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체,크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),CD,퀵가이드,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
95 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 095 | 72M24B0095 | 2024-02-08 | 해외 | 2024-05-31 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J96449 | CG230217014 | CCTR230125427 | Ver2.20.5 | COOB230522179 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421028 | BE240205142 | D917 24020014 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  | -1 | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
96 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 096 | 72M24B0096 | 2024-02-08 | 해외 | 2024-05-31 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95839 | CG230217012 | COCB230522008 | Ver2.20.5 | COOB230522201 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421020 | BE240205143 | D917 24020007 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
97 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 097 | 72M24B0097 | 2024-02-08 | 해외 | 2024-05-31 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95610 | CG230217024 | COCB230522006 | Ver2.20.5 | COOB230522148 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421021 | BE240205144 | D917 24020002 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
98 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 098 | 72M24B0098 | 2024-02-08 | 해외 | 2024-05-31 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J97083 | CG230217032 | COCB230522007 | Ver2.20.5 | COOB230522202 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421027 | BE240205145 | D917 24020003 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  | -1 | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
99 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 099 | 72M24B0099 | 2024-02-08 | 해외 | 2024-05-31 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95767 | CG230217050 | COCB230522005 | Ver2.20.5 | COOB230522153 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421030 | BE240205146 | D917 24020019 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 4 |  |  |  | 5 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
100 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 100 | 72M24B0100 | 2024-02-08 | 해외 | 2024-05-31 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95639 | CG230217047 | CCTR230125394 | Ver2.20.5 | COOB230522199 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421022 | BE240205147 | D917 24020011 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
101 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 101 | 72M24B0101 | 2024-02-08 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95872 | CG230217020 | COCB230522003 | Ver2.20.5 | COOB230522214 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421048 | BE240205148 | D917 24020010 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  | 1 |  | 5 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
102 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 102 | 72M24B0102 | 2024-02-08 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95792 | CG230217042 | COCB230522004 | Ver2.20.5 | COOB230522200 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421029 | BE240205149 | D917 24020018 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
103 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 103 | 72M24B0103 | 2024-02-08 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95853 | CG230217037 | CCTR230125424 | Ver2.20.5 | COOB230522215 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421025 | BE240205150 | D917 24020037 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
104 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 104 | 72M24B0104 | 2024-02-08 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95919 | CG230217013 | COCB230522001 | Ver2.20.5 | COOB230522216 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421024 | BE240205151 | D917 24020024 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
105 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 105 | 72M24B0105 | 2024-02-08 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J97102 | CG230217027 | CCTR230125426 | Ver2.20.5 | COOB230522217 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421023 | BE240205152 | D917 24020021 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
106 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 106 | 72M24B0106 | 2024-02-08 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1J95820 | CG230217041 | CCTR230125434 | Ver2.20.5 | COOB230522220 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421026 | BE240205153 | D917 24020020 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
107 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 107 | 72M24B0107 | 2024-02-14 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L30964 | COGR230621050 | COCB230522061 | Ver2.20.5 | COOB230522192 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421004 | BE240205154 | D917 24020015 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
108 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 108 | 72M24B0108 | 2024-02-14 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31147 | COGR230621039 | COCB230522059 | Ver2.20.5 | COOB230522193 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421045 | BE240205155 | D917 24020016 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -8 |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
109 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 109 | 72M24B0109 | 2024-02-14 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31102 | COGR230621016 | COCB230522058 | Ver2.20.5 | COOB230522181 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421002 | BE240205157 | D917 24020017 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -5 |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
110 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 110 | 72M24B0110 | 2024-02-14 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L30963 | COGR230621026 | COCB230522057 | Ver2.20.5 | COOB230522184 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421033 | BE240205158 | D917 24020005 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -5 |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
111 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 111 | 72M24B0111 | 2024-02-14 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L35342 | COGR230621041 | COCB230522063 | Ver2.20.5 | COOB230522186 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421042 | BE240205159 | D917 24020008 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
112 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 112 | 72M24B0112 | 2024-02-14 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31085 | COGR230621006 | COCB230522078 | Ver2.20.5 | COOB230522218 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421014 | BE240205160 | D917 24020004 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
113 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 113 | 72M24B0113 | 2024-02-14 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31134 | COGR230621021 | COCB230522077 | Ver2.20.5 | COOB230522189 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421034 | BE240205161 | D917 24020009 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -5 |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
114 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 114 | 72M24B0114 | 2024-02-14 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31104 | COGR230621009 | COCB230522064 | Ver2.20.5 | COOB230522222 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421037 | BE240205162 | D917 24020013 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
115 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 115 | 72M24B0115 | 2024-02-14 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31112 | COGR230621014 | COCB230522065 | Ver2.20.5 | COOB230522187 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421010 | BE240205163 | D917 24020050 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -5 |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
116 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 116 | 72M24B0116 | 2024-02-14 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31079 | COGR230621013 | COCB230522066 | Ver2.20.5 | COOB230522190 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421031 | BE240205164 | D917 24020049 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
117 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 117 | 72M24B0117 | 2024-02-14 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 1L31004 | COGR230621049 | COCB230522067 | Ver2.20.5 | COOB230522224 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421044 | BE240205165 | D917 24020048 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
118 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 118 | 72M24B0118 | 2024-02-14 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 1L31069 | COGR230621029 | COCB230522062 | Ver2.20.5 | COOB230522191 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421018 | BE240205166 | D917 24020045 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
119 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | B | 1 | 119 | 74M24B1119 | 2024-02-27 | 해외 | 2024-02-28 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 0K82924 | CG230420001 | CCTR230125262 | Ver2.20.5 | COOB230522483 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver2.508 | BCO230524047 | BE240205042 | XBX2207180008 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(2구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -2 |  |  | 1 | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
120 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | B | 1 | 120 | 74M24B1120 | 2024-02-27 | 해외 | 2024-02-28 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 0K83017 | CG230420020 | CCTR230125453 | Ver2.20.5 | COOB230522484 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver2.508 | BCO230524046 | BE240205041 | XBX2207180017 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(2구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -2 |  |  |  | 5 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
121 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 121 | 72M24B0121 | 2024-02-16 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 1L35328 | COGR230621038 | COCB230522070 | Ver2.20.5 | COOB230522245 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421057 | BE240205167 | D917 24020044 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 0 |  |  |  | 5 | -35 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
122 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 122 | 72M24B0122 | 2024-02-16 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 1J96458 | CG230217010 | COCB230522027 | Ver2.20.5 | COOB230522244 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421051 | BE240205168 | D917 24020043 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
123 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 123 | 72M24B0123 | 2024-02-19 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 1L31058 | COGR230621030 | COCB230522069 | Ver2.20.5 | COOB230522242 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421072 | BE240205169 | D917 24020042 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -15 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
124 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 124 | 72M24B0124 | 2024-02-19 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 1J96240 | CG230217046 | COCB230522010 | Ver2.20.5 | COOB230522246 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421047 | BE240205170 | D917 24020041 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
125 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 125 | 72M24B0125 | 2024-02-19 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 1J96450 | CG230217026 | COCB230522031 | Ver2.20.5 | COOB230522243 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421073 | BE240205171 | D917 24020071 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
126 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 126 | 72M24B0126 | 2024-02-19 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 1L31584 | COGR230621003 | COCB230522072 | Ver2.20.5 | COOB230522240 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421052 | BE240205172 | D917 24020074 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
127 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 127 | 72M24B0127 | 2024-02-19 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 1L30967 | COGR230621047 | COCB230522073 | Ver2.20.5 | COOB230522204 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421035 | BE240205173 | D917 24020079 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
128 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 128 | 72M24B0128 | 2024-02-19 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 1L30996 | COGR230621042 | COCB230522074 | Ver2.20.5 | COOB230522239 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421068 | BE240205174 | D917 24020073 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -15 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
129 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 129 | 72M24B0129 | 2024-02-19 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 1L99466 | COGR230621010 | COCB230522075 | Ver2.20.5 | COOB230522212 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421058 | BE240205175 | D917 24020080 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -20 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
130 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 130 | 72M24B0130 | 2024-02-19 | 해외 | 2024-06-14 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 1L31057 | COGR230621002 | COCB230522076 | Ver2.20.5 | COOB230522211 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421059 | BE240205176 | D917 24020047 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -25 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
131 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 131 | 72M24B0131 | 2024-02-19 | 해외 | 2024-06-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31106 | COGR230621017 | COCB230522068 | Ver2.20.5 | COOB230522208 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421064 | BE240205177 | D917 24020006 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
132 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 132 | 72M24B0132 | 2024-02-16 | 해외 | 2024-06-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L30958 | COGR230621033 | COCB230522071 | Ver2.20.5 | COOB230522188 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421043 | BE240205178 | D917 24020012 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
133 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | B | 0 | 133 | 72M24B0133 | 2024-02-16 | 해외 | 2024-06-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31008 | COGR230621046 | COCB230522060 | Ver2.20.5 | COOB230522241 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421060 | BE240205179 | D917 24020046 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
134 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | C | 2 | 134 | 74V24C2134 | 2024-03-12 | 해외 | 2024-03-19 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K90517 | CG230420013 | CCTR230125482 | Ver2.20.5 | COOB230522203 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230421054 |  | D917 24020075 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),CD,퀵가이드,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
135 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | C | 2 | 135 | 74V24C2135 | 2024-03-12 | 해외 | 2024-03-19 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83048 | COGR230517026 | CCTR230125448 | Ver2.20.5 | COOB230522207 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230421053 |  | D917 24020072 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),CD,퀵가이드,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | 11
136 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | C | 2 | 136 | 74V24C2136 | 2024-03-12 | 해외 | 2024-03-19 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K82997 | COGR230517046 | CCTR230125449 | Ver2.20.5 | COOB230522206 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230421063 |  | D917 24020076 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),CD,퀵가이드,가방 | 3 |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | 47
137 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | C | 2 | 137 | 74M24C2137 | 2024-03-12 | 해외 | 2024-03-19 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0L83273 | CG230420042 | CCTR230125406 | Ver2.20.5 | COOB230522209 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421056 |  | D917 24020083 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),CD,퀵가이드,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 2 |  |  | -1 | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | 22
138 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | C | 2 | 138 | 74V24C2138 | 2024-03-12 | 해외 | 2024-03-28 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83484 | CG230420016 | CCTR230125481 | Ver2.20.5 | COOB230522205 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230421055 |  | D917 24020082 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),CD,퀵가이드,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
139 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | C | 0 | 139 | 72M24C0139 | 2024-03-12 | 해외 | 2024-06-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L99499 | COGR230621044 | COCB230522051 | Ver2.20.5 | COOB230522235 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421090 | BE240205180 | D917 24020087 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
140 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | C | 0 | 140 | 72M24C0140 | 2024-03-12 | 해외 | 2024-06-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31018 | COGR230621020 | COCB230522052 | Ver2.20.5 | COOB230522251 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421070 | BE240205181 | D917 24020098 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -20 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
141 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | C | 0 | 141 | 72M24C0141 | 2024-03-12 | 해외 | 2024-06-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L35323 | COGR230621011 | COCB230522041 | Ver2.20.5 | COOB230522289 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421086 | BE240205182 | D917 24020093 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -5 | 5 |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
142 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | C | 0 | 142 | 72M24C0142 | 2024-03-12 | 해외 | 2024-06-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L30957 | COGR230621025 | COCB230522053 | Ver2.20.5 | COOB230522255 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421088 | BE240205183 | D917 24020086 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
143 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | C | 0 | 143 | 72M24C0143 | 2024-03-12 | 해외 | 2024-06-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31053 | COGR230621040 | COCB230522040 | Ver2.20.5 | COOB230522232 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421061 | BE240205184 | D917 24020090 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
144 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | C | 0 | 144 | 72M24C0144 | 2024-03-12 | 해외 | 2024-06-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L99425 | COGR230621031 | COCB230522039 | Ver2.20.5 | COOB230522273 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421074 | BE240205185 | D917 24020091 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
145 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | C | 0 | 145 | 72M24C0145 | 2024-03-12 | 해외 | 2024-06-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31089 | COGR230621023 | COCB230522047 | Ver2.20.5 | COOB230522254 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421092 | BE240205186 | D917 24020078 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
146 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | C | 0 | 146 | 72M24C0146 | 2024-03-12 | 해외 | 2024-06-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31119 | COGR230621012 | COCB230522048 | Ver2.20.5 | COOB230522274 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421094 | BE240205187 | D917 24020077 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -5 |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
147 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | C | 0 | 147 | 72M24C0147 | 2024-03-12 | 해외 | 2024-06-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L30999 | COGR230621032 | COCB230522049 | Ver2.20.5 | COOB230522237 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421091 | BE240205188 | D917 24020081 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
148 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | C | 0 | 148 | 72M24C0148 | 2024-03-12 | 해외 | 2024-06-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31067 | COGR230621024 | COCB230522050 | Ver2.20.5 | COOB230522248 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421093 | BE240205189 | D917 24020089 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -15 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
149 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | C | 0 | 149 | 72M24C0149 | 2024-03-12 | 해외 | 2024-06-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L30976 | COGR230621037 | COCB230522043 | Ver2.20.5 | COOB230522238 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421085 | BE240205190 | D917 24020092 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
150 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | C | 0 | 150 | 72M24C0150 | 2024-03-12 | 해외 | 2024-06-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31116 | COGR230621019 | COCB230522042 | Ver2.20.5 | COOB230522236 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421087 | BE240205191 | D917 24020084 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -7 |  |  |  | 5 | -10 | 3 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
151 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | C | 1 | 151 | 74M24C1151 | 2024-03-14 | 해외 | 2024-03-15 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 0L83177 | CG230420047 | CCTR230125493 | Ver2.20.5 | COOB230522330 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver2.508 | BCO230524048 | BN240205017 | XBX2207190003 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -2 |  | 1 |  | 5 | -5 | 1 | DX3000 쉴드3개 추가 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
152 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | C | 1 | 152 | 74M24C1152 | 2024-03-14 | 해외 | 2024-03-15 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 0L83278 | CG230420029 | CCTR230125259 | Ver2.20.5 | COOB230522327 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver2.508 | BCO230524049 | BN240205018 | XBX2207190008 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -1 |  |  |  | 5 | -10 | 2 | DX3000 스탠드set 3개 추가 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
153 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | C | 1 | 153 | 74M24C1153 | 2024-03-14 | 해외 | 2024-03-15 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 0L83303 | CG230420034 | CCTR230125292 | Ver2.20.5 | COOB230522328 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver2.508 | BCO230524051 | BN240205019 | XBX2207190011 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | 1 |  |  | -1 | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
154 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | C | 1 | 154 | 74M24C1154 | 2024-03-14 | 해외 | 2024-03-15 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 0K82994 | CG230420023 | CCTR230125480 | Ver2.20.5 | COOB230522329 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver2.508 | BCO230524050 | BN240205020 | XBX2207190004 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
155 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | C | 1 | 155 | 74M24C1155 | 2024-03-22 | 해외 | 2024-03-29 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 0K83481 | CG230420002 | CCTR230125492 | Ver2.20.5 | COOB230522309 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver2.508 | BCO230524072 | BE240205021 | XBX2207110041 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -1 |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
156 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | C | 1 | 156 | 74M24C1156 | 2024-03-22 | 해외 | 2024-03-29 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 0L83092 | CG230420045 | CCTR230125253 | Ver2.20.5 | COOB230522312 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver2.508 | BCO230521076 | BE240205022 | XBX2207110042 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 |  |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
157 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | C | 1 | 157 | 74M24C1157 | 2024-03-22 | 해외 | 2024-03-29 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 0K83524 | COGR230517008 | CCTR230125497 | Ver2.20.5 | COOB230522352 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver2.508 | BCO230524074 | BE240205023 | XBX2207110045 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -1 |  |  |  | 5 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
158 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | C | 1 | 158 | 74M24C1158 | 2024-03-22 | 해외 | 2024-03-29 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 0K90557 | CG230420010 | CCTR230125462 | Ver2.20.5 | COOB230522310 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver2.508 | BCO230524073 | BE240205024 | XBX2207110053 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -6 |  |  |  | 5 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
159 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | C | 1 | 159 | 74M24C1159 | 2024-03-22 | 해외 | 2024-03-29 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 0L83280 | CG230420037 | CCTR230125450 | Ver2.20.5 | COOB230522351 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver2.508 | BCO230524077 | BE240205025 | XBX2207190001 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | 1 |  |  | -1 | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
160 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | C | 1 | 160 | 74M24C1160 | 2024-03-22 | 해외 | 2024-03-29 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 0K82975 | CG230420004 | CCTR230125293 | Ver2.20.5 | COOB230522321 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver2.508 | BCO230524075 | BE240205026 | XBX2207190005 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | 1 |  |  | -1 | 5 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
161 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | C | 2 | 161 | 74V24C2161 | 2024-03-22 | 해외 | 2024-03-28 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K82987 | CG230420025 | CCTR230125451 | Ver2.20.5 | COOB230522231 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230421067 |  | D917 24020099 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),CD,퀵가이드,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
162 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | C | 2 | 162 | 74M24C2162 | 2024-03-22 | 해외 | 2024-03-28 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K90533 | CG230420046 | CCTR230125254 | Ver2.20.5 | COOB230522210 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421065 |  | D917 24020094 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),CD,퀵가이드,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 2 |  |  | -1 | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
163 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | C | 2 | 163 | 74M24C2163 | 2024-03-22 | 해외 | 2024-03-28 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0L83272 | CG230420038 | CCTR230125264 | Ver2.20.5 | COOB230522253 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421069 |  | D917 24020100 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),CD,퀵가이드,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -1 |  |  | -1 | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
164 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | C | 2 | 164 | 74M24C2164 | 2024-03-22 | 해외 | 2024-03-28 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0L83131 | CG230420043 | CCTR230125494 | Ver2.20.5 | COOB230522252 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421071 |  | D917 24020070 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),CD,퀵가이드,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -2 |  |  | -1 | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
165 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | D | 1 | 165 | 74M24D1165 | 2024-04-05 | 해외 | 2024-04-11 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 1K98950 | COGR230522040 | COCB230522127 | Ver2.20.5 | COOB230522342 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver2.508 | BCO230126089 | BE240205043 | XBX2207180006 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -1 |  | 1 |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
166 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | D | 1 | 166 | 74M24D1166 | 2024-04-05 | 해외 | 2024-04-11 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 1K99986 | COGR230522043 | COCB230522123 | Ver2.20.5 | COOB230522341 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver2.508 | BCO230126055 | BE240205044 | XBX2207180014 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
167 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | D | 1 | 167 | 74M24D1167 | 2024-04-05 | 해외 | 2024-04-11 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 1K99981 | COGR230522032 | COCB230522124 | Ver2.20.5 | COOB230522345 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver2.508 | BCO230126063 | BE240205045 | XBX2207180052 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -6 |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
168 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | D | 1 | 168 | 74M24D1168 | 2024-04-05 | 해외 | 2024-04-11 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 1K9990 | COGR230522027 | COCB230522120 | Ver2.20.5 | COOB230522346 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver2.508 | BCO230126076 | BE240205046 | XBX2207180011 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
169 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | D | 1 | 169 | 74M24D1169 | 2024-04-05 | 해외 | 2024-04-11 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 1K99772 | COGR230522025 | COCB230522121 | Ver2.20.5 | COOB230522340 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver2.508 | BCO230126068 | BE240205047 | XBX2207180056 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -2 |  |  |  | 10 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
170 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | D | 1 | 170 | 74M24D1170 | 2024-04-05 | 해외 | 2024-04-11 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 1K99711 | COGR230522006 | COCB230522125 | Ver2.20.5 | COOB230522339 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver2.508 | BCO230126073 | BE240205048 | XBX2207180016 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -6 |  | 1 | 1 | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
171 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | D | 1 | 171 | 74M24D1171 | 2024-04-05 | 해외 | 2024-04-11 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 1K98740 | COGR230522019 | COCB230522119 | Ver2.20.5 | COOB230522343 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver2.508 | BCO230126066 | BE240205049 | XBX2207180020 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -1 |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
172 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | D | 2 | 172 | 74V24D2172 | 2024-04-08 | 해외 | 2024-05-23 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K90574 | CG230420015 | CCTR230125405 | Ver2.20.5 | COOB230522290 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230421066 |  | D917 23030072 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),CD 2개,퀵가이드,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
173 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | D | 2 | 173 | 74V24D2173 | 2024-04-08 | 해외 | 2024-05-23 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K99935 | COGR230522047 | COCB230522208 | Ver2.20.5 | COOB230522285 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230421075 |  | D917 23030062 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),CD,퀵가이드,가방 | -1 |  |  | -1 | 5 | -15 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
174 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | D | 2 | 174 | 74V24D2174 | 2024-04-08 | 해외 | 2024-05-23 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K99989 | COGR230522041 | COCB230522207 | Ver2.20.5 | COOB230522292 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230421096 |  | D917 23040087 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),CD,퀵가이드,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -20 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
175 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | D | 2 | 175 | 74V24D2175 | 2024-04-08 | 해외 | 2024-05-23 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K99984 | COGR230522037 | COCB230522206 | Ver2.20.5 | COOB230522293 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230421089 |  | D917 23030070 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),CD,퀵가이드,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
176 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | D | 2 | 176 | 74V24D2176 | 2024-04-08 | 해외 | 2024-08-14 | USA | CBi | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K30115 | COGR230522017 | COCB230522107 | Ver2.20.5 | COOB230522358 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230126079 | BE240205068 | D917 23030089 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(cbi로고,cocoon로고및덱스코윈로고없는것),크래들,충전기셋트(미국용),실드8T,넥스트랩(포켓),가방(로고없는것),외부배터리,변환젠더,퀵가이드 | -6 |  |  |  | 5 | -20 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
177 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | D | 2 | 177 | 74V24D2177 | 2024-04-08 | 해외 | 2024-08-14 | USA | CBi | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K98835 | COGR230522039 | COCB230522106 | Ver2.20.5 | COOB230522360 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230126085 | BE240205069 | D917 23030088 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(cbi로고,cocoon로고및덱스코윈로고없는것),크래들,충전기셋트(미국용),실드8T,넥스트랩(포켓),가방(로고없는것),외부배터리,변환젠더,퀵가이드 | -6 |  |  |  | 5 | -25 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
178 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | D | 2 | 178 | 74V24D2178 | 2024-04-08 | 해외 | 2024-08-14 | USA | CBi | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K30144 | COGR230522012 | COCB230522105 | Ver2.20.5 | COOB230522357 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230126088 | BE240205070 | D917 23030065 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(cbi로고,cocoon로고및덱스코윈로고없는것),크래들,충전기셋트(미국용),실드8T,넥스트랩(포켓),가방(로고없는것),외부배터리,변환젠더,퀵가이드 | 1 |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
179 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | D | 2 | 179 | 74V24D2179 | 2024-04-08 | 해외 | 2024-08-14 | USA | CBi | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K99812 | COGR230522046 | COCB230522117 | Ver2.20.5 | COOB230522279 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230126091 | BE240205071 | D917 23030084 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(cbi로고,cocoon로고및덱스코윈로고없는것),크래들,충전기셋트(미국용),실드8T,넥스트랩(포켓),가방(로고없는것),외부배터리,변환젠더,퀵가이드 | -6 |  |  |  | 5 | -20 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
180 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | D | 2 | 180 | 74V24D2180 | 2024-04-08 | 해외 | 2024-08-20 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K99803 | COGR230522010 | COCB230522202 | Ver2.20.5 | COOB230522349 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709045 |  | D917 23030037 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
181 | DX-7017 | 7 | 1 | M | 24 | E | 0 | 181 | 71M24E0181 | 2024-05-29 | 해외 | 2024-05-30 | USA | Vector |  | 70Kv,1.7mA | 2G38393 | COGR230629004 | COCB230522328 | Ver2.20.5 | CCOP230119466 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421082 | BE240205134 | D917 24040004 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  | -1 |  | -5 | 1
182 | DX-7017 | 7 | 1 | M | 24 | E | 0 | 182 | 71M24E0182 | 2024-05-29 | 해외 | 2024-05-30 | USA | Vector |  | 70Kv,1.7mA | 2G78803 | COGR230629027 | COCB230522327 | Ver2.20.5 | CCOP230119235 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421081 | BE240205135 | D917 24040007 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  |  | -5 | 1
183 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | F | 1 | 183 | 74M24F1183 | 2024-06-05 | 해외 | 2024-06-12 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 1K99722 | COGR230522020 | COCB230522126 | Ver2.20.5 | COOB230522361 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524088 | BE240205156 | XBX2207110060 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -3 |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
184 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 184 | 72M24F0184 | 2024-06-17 | 해외 | 2024-06-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31249 | COGR230622020 | COCB230522083 | Ver2.20.5 | COOB230522227 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421076 | BE240205192 | D917 23030096 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 1
185 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 185 | 72M24F0185 | 2024-06-17 | 해외 | 2024-06-25 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1L99410 | COGR230622024 | COCB230522092 | Ver2.20.5 | COOB230522303 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524033 | BE240205193 | D917 23030094 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
186 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 186 | 72M24F0186 | 2024-06-17 | 해외 | 2024-06-25 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1L99411 | COGR230622009 | COCB230522093 | Ver2.20.5 | COOB230522400 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524027 | BE240205194 | D917 23030091 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -20 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
187 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 187 | 72M24F0187 | 2024-06-17 | 해외 | 2024-06-25 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1L35339 | COGR230622040 | COCB230522089 | Ver2.20.5 | COOB230522307 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421080 | BE240205195 | D917 23030098 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
188 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 188 | 72M24F0188 | 2024-06-17 | 해외 | 2024-06-25 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1L31571 | COGR230622050 | COCB230522080 | Ver2.20.5 | COOB230522399 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524035 | BE240205196 | D917 23030097 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 3 |  |  |  | 5 | -15 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
189 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 189 | 72M24F0189 | 2024-06-17 | 해외 | 2024-06-25 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1L31070 | COGR230622041 | COCB230522100 | Ver2.20.5 | COOB230522297 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524021 | BE240205197 | D917 23030092 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -15 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
190 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 190 | 72M24F0190 | 2024-06-17 | 해외 | 2024-06-25 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1L31579 | COGR230622029 | COCB230522081 | Ver2.20.5 | COOB230522262 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524026 | BE240205198 | D917 24020066 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 10 | -10 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
191 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 191 | 72M24F0191 | 2024-06-17 | 해외 | 2024-06-25 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1L35170 | COGR230622010 | COCB230522084 | Ver2.20.5 | COOB230522219 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421062 | BE240205199 | D917 24020085 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
192 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 192 | 72M24F0192 | 2024-06-17 | 해외 | 2024-06-25 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1L99489 | COGR230622017 | COCB230522079 | Ver2.20.5 | COOB230522288 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524020 | BE240205200 | D917 24020088 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -10 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
193 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 193 | 72M24F0193 | 2024-06-17 | 해외 | 2024-06-25 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 8C37386 | CG230419018 | COCB230522132 | Ver2.20.5 | COOB230522323 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524011 | BE240618001 | D917 24040027 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
194 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 194 | 72M24F0194 | 2024-06-17 | 해외 | 2024-06-25 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 0J84025 | CG230419013 | COCB230522131 | Ver2.20.5 | COOB230522397 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524043 | BE240618002 | D917 24040028 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
195 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 195 | 72M24F0195 | 2024-06-17 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 1L31060 | COGR230622015 | COCB230522082 | Ver2.20.5 | COOB230522331 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524008 | BE240618003 | D917 24040024 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -8 |  |  |  | 5 | -15 | 1
196 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 196 | 72M24F0196 | 2024-06-17 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 1L31216 | COGR230622033 | COCB230522085 | Ver2.20.5 | COOB230522266 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524010 | BE240618004 | D917 24040022 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -6 |  |  |  | 5 | -10 | 1
197 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 197 | 72M24F0197 | 2024-06-17 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 1L31133 | COGR230622022 | COCB230522090 | Ver2.20.5 | COOB230522213 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524009 | BE240618005 | D917 24040021 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  | -1 | 5 | -15 | 1
198 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 198 | 72M24F0198 | 2024-06-17 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 1L31533 | COGR230622047 | COCB230522091 | Ver2.20.5 | COOB230522256 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524003 | BE240618006 | D917 24040023 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -15 | 1
199 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 199 | 72M24F0199 | 2024-06-17 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 8H46607 | CG230419016 | COCB230522134 | Ver2.20.5 | COOB230522350 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524019 | BE240618007 | D917 24040001 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  | -1 | 5 | -15 | 1
200 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 200 | 72M24F0200 | 2024-06-17 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 8B36289 | CG230419060 | COCB230522136 | Ver2.20.5 | COOB230522348 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524014 | BE240618008 | D917 24040002 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -10 | 1
201 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 201 | 72M24F0201 | 2024-06-17 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 0E83301 | CG230419004 | COCB230522146 | Ver2.20.5 | COOB230522271 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524040 | BE240618009 | D917 24040025 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -25 | 1
202 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 202 | 72M24F0202 | 2024-06-17 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 0F87699 | CG230419023 | COCB230522147 | Ver2.20.5 | COOB230522311 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524012 | BE240618010 | D917 24040015 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  | 1 |  | 5 | -20 | 1
203 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 203 | 72M24F0203 | 2024-06-17 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 9C54668 | CG230419015 | COCB230522151 | Ver2.20.5 | COOB230522228 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524017 | BE240618011 | D917 24040011 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -15 | 1
204 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 204 | 72M24F0204 | 2024-06-18 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 0F86532 | CG230419031 | COCB230522140 | Ver2.20.5 | COOB230522299 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524045 | BE240618012 | D917 24040013 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  | -1 | 5 | -15 | 1
205 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 205 | 72M24F0205 | 2024-06-18 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 8C37378 | CG230419035 | COCB230522142 | Ver2.20.5 | COOB230522275 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524018 | BE240618013 | D917 24020055 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -25 | 1
206 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 206 | 72M24F0206 | 2024-06-18 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 0F85766 | CG230419042 | COCB230522135 | Ver2.20.5 | COOB230522267 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524042 | BE240618014 | D917 24020061 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -25 | 2
207 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 207 | 72M24F0207 | 2024-06-18 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 9G60302 | CG230419020 | COCB230522143 | Ver2.20.5 | COOB230522257 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524022 | BE240618015 | D917 24020065 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -6 |  |  |  | 5 | -25 | 1
208 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 208 | 72M24F0208 | 2024-06-18 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 0E84075 | CG230419037 | COCB230522145 | Ver2.20.5 | COOB230522264 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524025 | BE240618016 | D917 24020064 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -20 | 1
209 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 209 | 72M24F0209 | 2024-06-18 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 9C54702 | CG230419059 | COCB230522144 | Ver2.20.5 | COOB230522260 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421077 | BE240618017 | D917 24020063 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -6 |  |  |  | 5 | -25 | 2
210 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 210 | 72M24F0210 | 2024-06-18 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 9G61028 | CG230419008 | COCB230522133 | Ver2.20.5 | COOB230522317 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421078 | BE240618018 | D917 24020068 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 2
211 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 211 | 72M24F0211 | 2024-06-18 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 1L99492 | COGR230621045 | COCB230522103 | Ver2.20.5 | COOB230522304 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421099 | BE240618019 | D917 24020096 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  | -1 | 5 | -5 | 1
212 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 212 | 72M24F0212 | 2024-06-18 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 7M33205 | CG230419047 | COCB230522129 | Ver2.20.5 | COOB230522325 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421084 | BE240618020 | D917 24020095 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -5 | 1
213 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 213 | 72M24F0213 | 2024-06-18 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 0F85058 | CG230419044 | COCB230522128 | Ver2.20.5 | COOB230522315 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421083 | BE240618021 | D917 24020060 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -5 | 1
214 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 214 | 72M24F0214 | 2024-06-18 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 1L99472 | COGR230622012 | COCB230522101 | Ver2.20.5 | COOB230522259 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524034 | BE240618022 | D917 24020097 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -20 | 1
215 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 215 | 72M24F0215 | 2024-06-18 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 1L30980 | COGR230622008 | COCB230522098 | Ver2.20.5 | COOB230522276 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524039 | BE240618023 | D917 24040014 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -20 | 1
216 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 216 | 72M24F0216 | 2024-06-18 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 1L31253 | COGR230622013 | COCB230522094 | Ver2.20.5 | COOB230522269 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524030 | BE240618024 | D917 24040012 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  | -1 | 5 | -15 | 1
217 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 217 | 72M24F0217 | 2024-06-18 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 1L31041 | COGR230622036 | COCB230522102 | Ver2.20.5 | COOB230522305 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524016 | BE240618025 | D917 24040029 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -25 | 2
218 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 218 | 72M24F0218 | 2024-06-18 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 1L31559 | COGR230622042 | COCB230522087 | Ver2.20.5 | COOB230522308 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524015 | BE240618026 | D917 24040030 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -15 | 1
219 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 219 | 72M24F0219 | 2024-06-18 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 1L31139 | COGR230622046 | COCB230522088 | Ver2.20.5 | COOB230522301 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524013 | BE240618027 | D917 24020051 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  | -1 |  | 5 | -15 | 2
220 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 220 | 72M24F0220 | 2024-06-18 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 8H46934 | CG230419038 | COCB230522141 | Ver2.20.5 | COOB230522277 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524036 | BE240618028 | D917 24020052 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  | -1 | 5 | -15 | 2
221 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 221 | 72M24F0221 | 2024-06-18 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 1L31525 | COGR230622035 | COCB230522086 | Ver2.20.5 | COOB230522302 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524037 | BE240618029 | D917 24020059 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 2
222 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 222 | 72M24F0222 | 2024-06-18 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 1L99473 | COGR230622023 | COCB230522099 | Ver2.20.5 | COOB230522258 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524038 | BE240618030 | D917 24020058 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -20 | 1
223 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 223 | 72M24F0223 | 2024-06-18 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 1L31021 | COGR230622011 | COCB230522096 | Ver2.20.5 | COOB230522306 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421095 | BE240618031 | D917 24020054 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -10 | 1
224 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 224 | 72M24F0224 | 2024-06-19 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 1L31598 | COGR230622048 | COCB230522095 | Ver2.20.5 | COOB230522234 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524044 | BE240618032 | D917 24020053 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  | -1 | 5 | -20 | 2
225 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 225 | 72M24F0225 | 2024-06-19 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 1L30994 | COGR230622005 | COCB230522097 | Ver2.20.5 | COOB230522398 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524032 | BE240618033 | D917 24020056 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -20 | 2
226 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 226 | 72M24F0226 | 2024-06-19 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 0K84219 | CG230419048 | COCB230522138 | Ver2.20.5 | COOB230522319 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421079 | BE240618034 | D917 24020067 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -5 | 2
227 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 227 | 72M24F0227 | 2024-06-19 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 0G91411 | CG230419010 | COCB230522137 | Ver2.20.5 | COOB230522286 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421097 | BE240618035 | D917 24020069 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 2
228 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 228 | 72M24F0228 | 2024-06-19 | 해외 | 2024-06-28 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 8B37246 | CG230419029 | COCB230522130 | Ver2.20.5 | COOB230522318 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230223061 | BE240618036 | D917 24020062 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -10 | 2
229 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 229 | 72M24F0229 | 2024-06-19 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 0G88916 | CG230419011 | COCB230522139 | Ver2.20.5 | COOB230522326 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230421098 | BE240618037 | D917 24020057 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -5 | 2
230 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 230 | 72M24F0230 | 2024-06-19 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31026 | COGR230621043 | COCB230522045 | Ver2.20.5 | COOB230522233 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524007 | BE240618038 | D917 24040009 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 1
231 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 231 | 72M24F0231 | 2024-06-19 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31063 | COGR230621034 | COCB230522034 | Ver2.20.5 | COOB230522230 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524004 | BE240618039 | D917 24040008 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -5 | 2
232 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 232 | 72M24F0232 | 2024-06-19 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L99477 | COGR230621005 | COCB230522046 | Ver2.20.5 | COOB230522300 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524005 | BE240618040 | D917 24040010 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -10 | 1
233 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 233 | 72M24F0233 | 2024-06-19 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31121 | COGR230621008 | COCB230522056 | Ver2.20.5 | COOB230522298 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524001 | BE240618041 | D917 24060041 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  | 1 |  | 5 | -10 | 1
234 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 234 | 72M24F0234 | 2024-06-19 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L30978 | COGR230621048 | COCB230522036 | Ver2.20.5 | COOB230522287 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524002 | BE240618042 | D917 24060040 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -5 | 2
235 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 235 | 72M24F0235 | 2024-06-19 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L99476 | COGR230621015 | COCB230522037 | Ver2.20.5 | COOB230522278 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817013 | BE240618043 | D917 24040005 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 1
236 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 236 | 72M24F0236 | 2024-06-19 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L30986 | COGR230621027 | COCB230522033 | Ver2.20.5 | COOB230522282 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817012 | BE240618044 | D917 24040006 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -5 | 1
237 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 237 | 72M24F0237 | 2024-06-19 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31131 | COGR230621035 | COCB230522038 | Ver2.20.5 | COOB230522250 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817011 | BE240618045 | D917 24040026 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -5 | 1
238 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 238 | 72M24F0238 | 2024-06-19 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L99494 | COGR230621036 | COCB230522055 | Ver2.20.5 | COOB230522247 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817015 | BE240618046 | D917 24040016 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 1
239 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 239 | 72M24F0239 | 2024-06-19 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31027 | COGR230621007 | COCB230522035 | Ver2.20.5 | COOB230522284 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524006 | BE240618047 | D917 24040017 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -5 | 2
240 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 240 | 72M24F0240 | 2024-06-19 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31039 | COGR230621028 | COCB230522044 | Ver2.20.5 | COOB230522261 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817023 | BE240618048 | D917 24040019 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 1
241 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 241 | 72M24F0241 | 2024-06-19 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31090 | COGR230621001 | COCB230522054 | Ver2.20.5 | COOB230522249 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817020 | BE240618049 | D917 24040018 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 1
242 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 242 | 72M24F0242 | 2024-06-19 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31568 | COGR230621004 | COCB230522032 | Ver2.20.5 | COOB230522295 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817014 | BE240618050 | D917 24040020 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 2
243 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 243 | 72M24F0243 | 2024-06-25 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 0E83639 | CG230419050 | COCB230522155 | Ver2.20.5 | CCOP230119444 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817009 | BE240618051 | D917 24040003 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 2
244 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 244 | 72M24F0244 | 2024-06-25 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 9C54480 | CG230419001 | COCB230522162 | Ver2.20.5 | CCOP230119255 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817007 | BE240618052 | D917 24060044 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -5 | 2
245 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 245 | 72M24F0245 | 2024-06-25 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 9C54307 | CG230519022 | COCB230522166 | Ver2.20.5 | CCOP230119488 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817016 | BE240618053 | D917 24060029 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 2
246 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 246 | 72M24F0246 | 2024-06-25 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 9C53820 | CG230419032 | COCB230522165 | Ver2.20.5 | CCOP230119248 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817021 | BE240618054 | D917 24060043 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  | -1 | 5 | -5 | 1
247 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 247 | 72M24F0247 | 2024-06-25 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 8B37491 | CG230419058 | COCB230522164 | Ver2.20.5 | CCOP230119303 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524089 | BE240618055 | D917 24060033 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 1
248 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 248 | 72M24F0248 | 2024-06-25 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 0F87820 | CG230419057 | COCB230522173 | Ver2.20.5 | CCOP230119222 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817024 | BE240618056 | D917 24060032 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -5 | 2
249 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 249 | 72M24F0249 | 2024-06-25 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 0F88987 | CG230419054 | COCB230522172 | Ver2.20.5 | CCOP230119218 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817002 | BE240618057 | D917 24060034 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -8 |  |  |  | 5 | -10 | 2
250 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 250 | 72M24F0250 | 2024-06-25 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 0F89383 | CG230419033 | COCB230522171 | Ver2.20.5 | CCOP230119277 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817018 | BE240618058 | D917 24060031 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  | 1 | 1 | 5 | -5 | 2
251 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 251 | 72M24F0251 | 2024-06-25 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 0G89221 | CG230419027 | COCB230522170 | Ver2.20.5 | CCOP230119257 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817010 | BE240618059 | D917 24060045 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  | 1 | 1 | 5 | -5 | 2
252 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 252 | 72M24F0252 | 2024-06-27 | 해외 | 2024-07-24 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31007 | COGR230622032 | COCB230522196 | Ver2.20.5 | CCOP230119263 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817019 | BE240618060 | D917 24060024 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -15 | 2
253 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 253 | 72M24F0253 | 2024-06-27 | 해외 | 2024-08-23 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31521 | COGR230622038 | COCB230522193 | Ver2.20.5 | CCOP230119312 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817006 | BE240618061 | D917 24060019 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  | -1 | 1 | 5 | -25 | 2
254 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 254 | 72M24F0254 | 2024-06-27 | 해외 | 2024-08-23 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L99412 | COGR230622019 | COCB230522194 | Ver2.20.5 | CCOP230119445 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817017 | BE240618062 | D917 24060026 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -15 | 2
255 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 255 | 72M24F0255 | 2024-06-27 | 해외 | 2024-08-23 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31251 | COGR230622016 | COCB230522179 | Ver2.20.5 | CCOP230119434 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817008 | BE240618063 | D917 24060015 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -20 | 2
256 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 256 | 72M24F0256 | 2024-06-27 | 해외 | 2024-08-23 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31527 | COGR230622037 | COCB230522180 | Ver2.20.5 | CCOP230119403 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817022 | BE240618064 | D917 24060025 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -15 | 1
257 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 257 | 72M24F0257 | 2024-06-27 | 해외 | 2024-08-23 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L99469 | COGR230622003 | COCB230522181 | Ver2.20.5 | CCOP230119420 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817025 | BE240618065 | D917 24060028 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -25 | 2
258 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 258 | 72M24F0258 | 2024-06-27 | 해외 | 2024-08-23 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31149 | COGR230622002 | COCB230522177 | Ver2.20.5 | CCOP230119496 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817001 | BE240618066 | D917 24060049 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -20 | 2
259 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F |  | DEMO-1 | 72M24FDEMO-1 | 2024-06-27 | 해외 | 2024-07-23 | 캐나다 | Safari Dental | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1L31516 | COGR230622043 | COCB230522186 | Ver2.20.5 | COOB230522057 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817005 | BE240618067 | D910 24060050 |  | Ver1.03 | gray | 20cm | 본체(켑에 필트없이 나감), 펌웨어(DentiMax), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -1 |  |  | -1 | 5 | -15 | 1 | 제품 위쪽과 손잡이 리모콘 있는쪽,제품박스에 "Loaner, Not for Sale" 스티커붙임. | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
260 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F |  | DEMO-2 | 72M24FDEMO-2 | 2024-06-27 | 해외 | 2024-07-23 | 캐나다 | Safari Dental | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1L31143 | COGR230622025 | COCB230522185 | Ver2.20.5 | CCOP230119311 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817028 | BE240618068 | D910 24060027 |  | Ver1.03 | gray | 20cm | 본체(켑에 필트없이 나감), 펌웨어(DentiMax), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -6 |  |  |  | 5 | -15 | 1 | 제품 위쪽과 손잡이 리모콘 있는쪽,제품박스에 "Loaner, Not for Sale" 스티커붙임. | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
261 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 261 | 72M24F0261 | 2024-06-27 | 해외 | 2024-07-23 | 캐나다 | Safari Dental | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1L31585 | COGR230622034 | COCB230522190 | Ver2.20.5 | CCOP230119406 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817004 | BE240618069 | D910 24060017 |  | Ver1.03 | gray | 20cm | 본체(켑에 필트없이 나감), 펌웨어(DentiMax), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | 2 |  |  |  | 5 | -25 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
262 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 262 | 72M24F0262 | 2024-06-27 | 해외 | 2024-07-23 | 캐나다 | Safari Dental | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1L35403 | COGR230622028 | COCB230522174 | Ver2.20.5 | CCOP230119400 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817027 | BE240618070 | D910 24060016 |  | Ver1.03 | gray | 20cm | 본체(켑에 필트없이 나감), 펌웨어(DentiMax), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | 2 |  | 1 |  | 5 | -25 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
263 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 263 | 72M24F0263 | 2024-06-27 | 해외 | 2024-07-23 | 캐나다 | Safari Dental | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1L35316 | COGR230622027 | COCB230522183 | Ver2.20.5 | CCOP230119410 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817029 | BE240618071 | D910 24060042 |  | Ver1.03 | gray | 20cm | 본체(켑에 필트없이 나감), 펌웨어(DentiMax), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -3 |  |  |  | 5 | -30 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
264 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 264 | 72M24F0264 | 2024-06-27 | 해외 | 2024-07-23 | 캐나다 | Safari Dental | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1L31580 | COGR230622044 | COCB230522191 | Ver2.20.5 | COOB230522055 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817026 | BE240618072 | D910 24060023 |  | Ver1.03 | gray | 20cm | 본체(켑에 필트없이 나감), 펌웨어(DentiMax), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -3 |  |  |  | 5 | -25 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
265 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | F | 0 | 265 | 72M24F0265 | 2024-06-27 | 해외 | 2024-07-23 | 캐나다 | Safari Dental | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1L99406 | COGR230622001 | COCB230522192 | Ver2.20.5 | CCOP230119198 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230524087 | BE240618073 | D910 24060020 |  | Ver1.03 | gray | 20cm | 본체(켑에 필트없이 나감), 펌웨어(DentiMax), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -5 |  |  | -1 | 5 | -25 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
266 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 266 | 72M24G0266 | 2024-07-01 | 해외 | 2024-07-23 | 캐나다 | Safari Dental | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 1L31144 | COGR230622026 | COCB230522189 | Ver2.20.5 | CCOP230119154 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817051 | BE240618074 | D910 24060018 |  | Ver1.03 | gray | 20cm | 본체(켑에 필트없이 나감), 펌웨어(DentiMax), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -2 |  |  |  | 5 | -20 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
267 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 267 | 72M24G0267 | 2024-07-01 | 해외 | 2024-08-23 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2K42729 | COGR230704046 | COCB230522459 | Ver2.20.5 | COOB230522416 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO221212100 | BE240618075 | D917 24060003 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 1
268 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 268 | 72M24G0268 | 2024-07-01 | 해외 | 2024-08-23 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2K42409 | COGR230704032 | COCB230522461 | Ver2.20.5 | COOB230522415 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817003 | BE240618076 | D917 24060001 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 1
269 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 269 | 72M24G0269 | 2024-07-01 | 해외 | 2024-08-23 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L99500 | COGR230622021 | COCB230522178 | Ver2.20.5 | COOB230522058 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817059 | BE240618077 | D917 24060002 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -15 | 1
270 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 270 | 72M24G0270 | 2024-07-01 | 해외 | 2024-08-23 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31001 | COGR230622014 | COCB230522197 | Ver2.20.5 | CCOP230119404 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817057 | BE240618078 | D917 24060012 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -15 | 1
271 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 271 | 72M24G0271 | 2024-07-01 | 해외 | 2024-08-23 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L99428 | COGR230622007 | COCB230522188 | Ver2.20.5 | CCOP230119291 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817056 | BE240618079 | D917 24060037 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  | 1 | 1 | 5 | -15 | 2
272 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 272 | 72M24G0272 | 2024-07-01 | 해외 | 2024-08-23 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L35329 | COGR230622045 | COCB230522195 | Ver2.20.5 | CCOP230119245 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817053 | BE240618080 | D917 24060038 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -30 | 1
273 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 273 | 72M24G0273 | 2024-07-01 | 해외 | 2024-08-23 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31145 | COGR230622006 | COCB230522175 | Ver2.20.5 | CCOP230119182 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817054 | BE240618081 | D917 24060030 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -15 | 1
274 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 274 | 72M24G0274 | 2024-07-01 | 해외 | 2024-08-23 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31020 | COGR230622004 | COCB230522184 | Ver2.20.5 | COOB230522062 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817060 | BE240618082 | D917 24060036 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 3 |  |  |  | 5 | -10 | 1
275 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 275 | 72M24G0275 | 2024-07-01 | 해외 | 2024-08-23 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 1L31028 | COGR230622030 | COCB230522187 | Ver2.20.5 | COOP230119426 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817055 | BE240618083 | D917 24060039 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -15 | 1
276 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 276 | 72M24G0276 | 2024-07-03 | 해외 | 2024-08-23 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G40152 | COGR230629006 | COCB230522400 | Ver2.20.5 | COOP230119425 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817043 | BE240618084 | D917 24060007 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -15 | 1
277 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 277 | 72M24G0277 | 2024-07-03 | 해외 | 2024-09-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G78792 | COGR230629042 | COCB230522422 | Ver2.20.5 | COOB230522061 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817071 | BE240618085 | D917 24060046 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -10 | 1
278 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 278 | 72M24G0278 | 2024-07-03 | 해외 | 2024-09-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G39934 | COGR230629017 | COCB230522403 | Ver2.20.5 | CCOP230119419 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817049 | BE240618086 | D917 24060048 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  | 1 |  | 5 | -5 | 1
279 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 279 | 72M24G0279 | 2024-07-03 | 해외 | 2024-09-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 9H63031 | CG230419056 | COCB230522160 | Ver2.20.5 | COOB230522056 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817044 | BE240618087 | D917 24060008 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  | -1 | 5 | -5 | 1
280 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 280 | 72M24G0280 | 2024-07-03 | 해외 | 2024-09-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G38395 | COGR230629046 | COCB230522406 | Ver2.20.5 | CCOP230119209 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817047 | BE240618088 | D917 24060010 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -10 | 2
281 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 281 | 72M24G0281 | 2024-07-03 | 해외 | 2024-09-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G39959 | COGR230629045 | COCB230522420 | Ver2.20.5 | CCOP230119497 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817042 | BE240618089 | D917 24060006 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -15 | 1
282 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 282 | 72M24G0282 | 2024-07-03 | 해외 | 2024-09-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G78794 | COGR230629032 | COCB230522402 | Ver2.20.5 | CCOP230119147 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817041 | BE240618090 | D917 24060005 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -20 | 1
283 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 283 | 72M24G0283 | 2024-07-03 | 해외 | 2024-09-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G39988 | COGR230629050 | COCB230522411 | Ver2.20.5 | COOB230522059 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817040 | BE240618091 | D917 24060004 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  | -1 | 5 | -10 | 1
284 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 284 | 72M24G0284 | 2024-07-04 | 해외 | 2024-09-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G39980 | COGR230629030 | COCB230522407 | Ver2.20.5 | CCOP230119243 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817037 | BE240618092 | D917 24060013 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 1
285 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 285 | 72M24G0285 | 2024-07-04 | 해외 | 2024-09-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G39991 | COGR230629040 | COCB230522409 | Ver2.20.5 | CCOP230119230 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817050 | BE240618093 | D917 24060021 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  | 1 |  | 5 | -5 | 1
286 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 286 | 72M24G0286 | 2024-07-04 | 해외 | 2024-09-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G78464 | COGR230629015 | COCB230522418 | Ver2.20.5 | CCOP230119475 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817034 | BE240618094 | D917 24060022 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -20 | 2
287 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 287 | 72M24G0287 | 2024-07-04 | 해외 | 2024-09-20 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G39966 | COGR230629044 | COCB230522404 | Ver2.20.5 | CCOP230119478 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817033 | BE240618095 | D917 24060011 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  | 1 | 1 | 5 | -10 | 1
288 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 288 | 72M24G0288 | 2024-07-04 | 해외 | 2024-09-26 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G78607 | COGR230629007 | COCB230522414 | Ver2.20.5 | CCOP230119234 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817039 | BE240618096 | D917 24060014 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -6 |  |  |  | 5 | -5 | 2
289 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 289 | 72M24G0289 | 2024-07-04 | 해외 | 2024-09-26 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G39860 | COGR230629022 | COCB230522413 | Ver2.20.5 | CCOP230119473 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817038 | BE240618097 | D917 24060009 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -15 | 1
290 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 290 | 72M24G0290 | 2024-07-04 | 해외 | 2024-09-26 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G78796 | COGR230629047 | COCB230522412 | Ver2.20.5 | CCOP230119357 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817048 | BE240618098 | D917 24060035 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 1
291 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 291 | 72M24G0291 | 2024-07-04 | 해외 | 2024-09-26 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G39835 | COGR230629023 | COCB230522421 | Ver2.20.5 | CCOP230119452 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817046 | BE240618099 | D917 24060047 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -5 | 1
292 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 292 | 72M24G0292 | 2024-07-04 | 해외 | 2024-09-26 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G78805 | COGR230629037 | COCB230522416 | Ver2.20.5 | CCOP230119356 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817036 | BE240618100 | D917 24070023 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  | 1 | 1 | 5 | -10 | 1
293 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 293 | 72M24G0293 | 2024-07-04 | 해외 | 2024-09-26 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G78786 | COGR230629048 | COCB230522415 | Ver2.20.5 | COOB230522491 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817031 | BE240822001 | D917 24070022 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 1
294 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 294 | 72M24G0294 | 2024-07-04 | 해외 | 2024-09-26 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G78790 | COGR230629043 | COCB230522405 | Ver2.20.5 | CCOP230119467 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817045 | BE240822002 | D917 24070021 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -5 | 1
295 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 295 | 72M24G0295 | 2024-07-04 | 해외 | 2024-09-26 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G40179 | COGR230629034 | COCB230522417 | Ver2.20.5 | CCOP230119299 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817030 | BE240822003 | D917 24070020 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -10 | 1
296 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 296 | 72M24G0296 | 2024-07-04 | 해외 | 2024-09-26 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G78807 | COGR230629028 | COCB230522410 | Ver2.20.5 | CCOP230119349 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817035 | BE240822004 | D917 24070019 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -5 | 1
297 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 297 | 72M24G0297 | 2024-07-04 | 해외 | 2024-09-26 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G78583 | COGR230629002 | COCB230522401 | Ver2.20.5 | CCOP230119197 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817065 | BE240822005 | D917 24070016 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -20 | 1
298 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | G | 2 | 298 | 74V24G2298 | 2024-07-04 | 해외 | 2024-07-09 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K30062 | COGR230522018 | COCB230522209 | Ver2.20.5 | COOB230522281 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230817070 |  | D917 24070014 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -15 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
299 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | G | 2 | 299 | 74V24G2299 | 2024-07-04 | 해외 | 2024-07-09 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K98698 | COGR230522022 | COCB230522200 | Ver2.20.5 | COOB230522272 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230817074 |  | D917 24070018 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
300 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | G | 2 | 300 | 74V24G2300 | 2024-07-04 | 해외 | 2024-07-09 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K98746 | COGR230522009 | COCB230522201 | Ver2.20.5 | COOB230522294 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230126095 |  | D917 24070017 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -20 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
301 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | G | 2 | 301 | 74V24G2301 | 2024-07-04 | 해외 | 2024-07-09 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K30117 | COGR230522003 | COCB230522204 | Ver2.20.5 | COOB230522265 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230126096 |  | D917 24070026 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -15 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
302 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | G | 2 | 302 | 74V24G2302 | 2024-07-04 | 해외 | 2024-07-09 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K99575 | COGR230522035 | COCB230522221 | Ver2.20.5 | COOB230522291 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230126097 |  | D917 24070028 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -20 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
303 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 303 | 72M24G0303 | 2024-07-05 | 해외 | 2024-09-26 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G38420 | COGR230629018 | COCB230522424 | Ver2.20.5 | COOB230522445 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817032 | BE240822006 | D917 24070029 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -5 | 1
304 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 304 | 72M24G0304 | 2024-07-05 | 해외 | 2024-09-26 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G78498 | COGR230629025 | COCB230522426 | Ver2.20.5 | COOB230522462 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817076 | BE240822007 | D917 24070031 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -20 | 1
305 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 305 | 72M24G0305 | 2024-07-05 | 해외 | 2024-10-17 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G78601 | COGR230629016 | COCB230522444 | Ver2.20.5 | COOB230522461 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817077 | BE240822008 | D917 24070015 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -15 | 1
306 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 306 | 72M24G0306 | 2024-07-05 | 해외 | 2024-10-17 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G39902 | COGR230629008 | COCB230522435 | Ver2.20.5 | COOB230522497 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817061 | BE240822009 | D917 24070032 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -10 | 1
307 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 307 | 72M24G0307 | 2024-07-05 | 해외 | 2024-10-17 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G39859 | COGR230629012 | COCB230522430 | Ver2.20.5 | COOB230522458 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817075 | BE240822010 | D917 24070025 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -15 | 1
308 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 308 | 72M24G0308 | 2024-07-08 | 해외 | 2024-10-17 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G38417 | COGR230629024 | COCB230522443 | Ver2.20.5 | CCOP230119191 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817064 | BE240822011 | D917 24070024 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -10 | 1
309 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 309 | 72M24G0309 | 2024-07-08 | 해외 | 2024-10-17 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G39935 | COGR230629021 | COCB230522437 | Ver2.20.5 | CCOP230119232 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817067 | BE240822012 | D917 24070030 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 1
310 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 310 | 72M24G0310 | 2024-07-08 | 해외 | 2024-10-17 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G78761 | COGR230629049 | COCB230522423 | Ver2.20.5 | CCOP230119184 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817058 | BE240822013 | D917 24070033 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  | -1 | 5 | -15 | 1
311 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 311 | 72M24G0311 | 2024-07-08 | 해외 | 2024-10-17 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G39846 | COGR230629041 | COCB230522441 | Ver2.20.5 | COOB230522464 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817073 | BE240822014 | D917 24070027 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -25 | 1
312 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 312 | 72M24G0312 | 2024-07-08 | 해외 | 2024-10-17 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G38396 | COGR230629031 | COCB230522432 | Ver2.20.5 | CCOP230119231 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817052 | BE240822015 | D917 24070042 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -15 | 1
313 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 313 | 72M24G0313 | 2024-07-08 | 해외 | 2024-10-17 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G40141 | COGR230629001 | COCB230522440 | Ver2.20.5 | COOB230522463 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817068 | BE240822016 | D917 24070040 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -20 | 1
314 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 314 | 72M24G0314 | 2024-07-08 | 해외 | 2024-10-17 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G39884 | COGR230629010 | COCB230522431 | Ver2.20.5 | CCOP230119186 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817063 | BE240822017 | D917 24070041 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -20 | 1
315 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 315 | 72M24G0315 | 2024-07-08 | 해외 | 2024-10-17 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G39193 | COGR230629036 | COCB230522434 | Ver2.20.5 | CCOP230119479 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817072 | BE240822018 | D917 24070043 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -10 | 1
316 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 316 | 72M24G0316 | 2024-07-09 | 해외 | 2024-10-17 | USA | Vector |  | 70kv,2mA | 2G39852 | COGR230629020 | COCB230522429 | Ver2.20.5 | CCOP230119487 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817069 | BE240822019 | D917 24070050 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 1
317 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 317 | 72M24G0317 | 2024-07-09 | 해외 | 2025.04.25일 리모콘 적용한 손잡이로 교체하여 테스트후 72M25D0255번으로 교체됨 |  |  |  | 70kv,2mA | 2G40096 | COGR230629011 | COCB230522439 | Ver2.20.5 | COOB230522377 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817066 |  | D917 24040044 |  | Ver1.03 | gray | 20cm |  | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 1 |  | 2024.11.123일 메일 참고 (페루출고준비 해 두었지만 출고 안됨)
318 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 318 | 72M24G0318 | 2024-07-09 | 해외 | 2025-05-2일 시리얼번호 교체하여 테스트후 72M25E2336번으로 교체됨 |  |  |  | 70kv,2mA | 2G78793 | COGR230629038 | COCB230522247 | Ver2.20.5 | COOB230522378 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817088 |  | D917 24070012 |  | Ver1.03 | gray | 20cm | [5 empty] | 5 | -15 | 1
319 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 319 | 72M24G0319 | 2024-07-09 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2G78791 | COGR230629033 | COCB230522442 | Ver2.20.5 | CCOP230119204 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817100 | BE240822022 | D917 24070011 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 1
320 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 320 | 72M24G0320 | 2024-07-09 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2G40164 | COGR230629035 | COCB230522438 | Ver2.20.5 | CCOP230119490 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817089 | BE240822023 | D917 24070013 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 1
321 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 321 | 72M24G0321 | 2024-07-09 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2G39853 | COGR230629009 | COCB230522436 | Ver2.20.5 | CCOP230119196 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817087 | BE240822024 | D917 24070047 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -15 | 1
322 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 322 | 72M24G0322 | 2024-07-09 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2G39964 | COGR230629039 | COCB230522425 | Ver2.20.5 | CCOP230119353 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817091 | BE240822025 | D917 24070049 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -20 | 1
323 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 323 | 72M24G0323 | 2024-07-09 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2G39215 | COGR230629026 | COCB230522433 | Ver2.20.5 | COOB230522456 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817079 | BE240822026 | D917 24070048 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -20 | 1
324 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 324 | 72M24G0324 | 2024-07-09 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2G39912 | COGR230629003 | COCB230522428 | Ver2.20.5 | CCOP230119493 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817062 | BE240822027 | D917 24070038 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 1
325 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 325 | 72M24G0325 | 2024-07-09 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K80751 | COGR230704022 | COCB230522463 | Ver2.20.5 | CCOP230119471 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817084 | BE240822028 | D917 24070036 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -15 | 2
326 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 326 | 72M24G0326 | 2024-07-09 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K80771 | COGR230704019 | COCB230522468 | Ver2.20.5 | COOB230522460 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817097 | BE240822029 | D917 24070034 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -15 | 2
327 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 327 | 72M24G0327 | 2024-07-09 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K80790 | COGR230704043 | COCB230522466 | Ver2.20.5 | COOB230522492 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817083 | BE240822030 | D917 24070046 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -10 | 1
328 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 328 | 72M24G0328 | 2024-07-09 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K42442 | COGR230704003 | COCB230522452 | Ver2.20.5 | COOB230522449 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817098 | BE240822031 | D917 24070035 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -20 | 2
329 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 329 | 72M24G0329 | 2024-07-09 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K80734 | COGR230704047 | COCB230522467 | Ver2.20.5 | COOB230522446 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817099 | BE240822032 | D917 24070037 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -15 | 1
330 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 330 | 72M24G0330 | 2024-07-09 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K80804 | COGR230704042 | COCB230522456 | Ver2.20.5 | COOB230522459 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817096 | BE240822033 | D917 24070004 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -10 | 2
331 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 331 | 72M24G0331 | 2024-07-09 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K42699 | COGR230704031 | COCB230522465 | Ver2.20.5 | COOB230522466 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817086 | BE240822034 | D917 2407006 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  | 1 | 1 | 5 | -5 | 1
332 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 332 | 72M24G0332 | 2024-07-09 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K42694 | COGR230704029 | COCB230522454 | Ver2.20.5 | COOB230522451 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817080 | BE240822035 | D917 2407009 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  | 1 |  | 5 | -5 | 1
333 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 333 | 72M24G0333 | 2024-07-09 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K42918 | COGR230704011 | COCB230522462 | Ver2.20.5 | COOB230522450 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817095 | BE240822036 | D917 24070039 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -20 | 2
334 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 334 | 72M24G0334 | 2024-07-09 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K42426 | COGR230704016 | COCB230522464 | Ver2.20.5 | COOB230522454 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817094 | BE240822037 | D917 2407045 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 1
335 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 335 | 72M24G0335 | 2024-07-09 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K42524 | COGR230704002 | COCB230522458 | Ver2.20.5 | COOB230522455 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817085 | BE240822038 | D917 2407008 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 2
336 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | G | 0 | 336 | 72M24G0336 | 2024-07-09 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K42499 | COGR230704018 | COCB230522460 | Ver2.20.5 | COOB230522465 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817082 | BE240822039 | D917 2407010 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -10 | 1
337 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | H | 2 | 337 | 74V24H2337 | 2024-08-16 | 해외 | 2024-08-20 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K30053 | COGR230522023 | COCB230522216 | Ver2.20.5 | COOB230522283 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230817090 |  | D917 24070003 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방 | -8 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 테두리 인쇄 있는것 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
338 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | H | 2 | 338 | 74V24H2338 | 2024-08-16 | 해외 | 2024-08-20 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K99761 | COGR230522001 | COCB230522211 | Ver2.20.5 | COOB230522226 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230817093 |  | D917 24070001 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -20 | 1 | 테두리 인쇄 있는것 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
339 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | H | 2 | 339 | 74M24H2339 | 2024-08-16 | 해외 | 2024-08-20 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 1K30083 | COGR230522030 | COCB230522218 | Ver2.20.5 | COOB230522324 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817081 |  | D917 24070005 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 1 |  |  |  | 5 | -10 | 2 | 테두리 인쇄 있는것 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
340 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | H | 2 | 340 | 74M24H2340 | 2024-08-16 | 해외 | 2024-08-20 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 1K99060 | COGR230522029 | COCB230522199 | Ver2.20.5 | COOB230522263 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817078 |  | D917 23030093 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -9 |  | 1 |  | 5 | -15 | 2 | 테두리 인쇄 있는것 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
341 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | H | 2 | 341 | 74M24H2341 | 2024-08-16 | 해외 | 2024-08-20 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 1K30114 | COGR230522016 | COCB230522219 | Ver2.20.5 | COOB230522268 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO230817092 |  | D917 23020098 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -8 |  |  | 1 | 5 | -15 | 1 | 테두리 인쇄 있는것 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
342 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | H | 0 | 342 | 72M24H0342 | 2024-08-30 | 해외 | 2024-08-30 | 호주 | INLINE |  | 70kv,2mA | 1K99925 | COGR230522034 | COCB230522217 | Ver2.20.5 | COOB230522229 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709042 |  | D917 24070074 | 2813C00758 (센서드라이브) | Ver1.03 | gray | 20cm | 본체,크래들,충전기셋트(호주용3구),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -15 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
343 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | H | 1 | 343 | 74V24H1343 | 2024-08-30 | 해외 | 2024-08-30 | 호주 | INLINE | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83722 | CG22120949 | CCTR230125351 | Ver2.20.5 | CCOP230119275 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709051 |  | D917 24070075 | 2813C00759 (동물용 소프트웨어) | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(호주용3구),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방 | 1 |  |  |  | 10 | -15 | 2 | 테두리 인쇄 없는것 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
344 | DX-7017 | 7 | 1 | M | 24 | I | 0 | 344 | 71M24I0344 | 2024-09-19 | 해외 | 2024-09-20 | USA | Vector |  | 70kv, 1.7mA | 2L43933 | COGR230829001 | COCB230522298 | Ver2.20.5 | COOB230522477 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709052 | BE240822076 | D917 24070072 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  |  | -5 | 1
345 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | J | 1 | 345 | 74V24J1345 | 2024-10-04 | 해외 | 2024-10-07 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K99979 | COGR230522044 | COCB230522112 | Ver2.20.5 | COOB230522355 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230126071 | BE240205064 | D917 23030090 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -25 | 2 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
346 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | J | 1 | 346 | 74V24J1346 | 2024-10-04 | 해외 | 2024-10-07 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K98955 | COGR230522050 | COCB230522113 | Ver2.20.5 | COOB230522364 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230126072 | BE240205065 | D917 23030087 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -15 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
347 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | J | 1 | 347 | 74V24J1347 | 2024-10-04 | 해외 | 2024-10-07 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K98768 | COGR230522024 | COCB230522114 | Ver2.20.5 | COOB230522354 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230126074 | BE240205066 | D917 23030064 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -25 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
348 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | J | 1 | 348 | 74V24J1348 | 2024-10-04 | 해외 | 2024-10-07 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K99732 | COGR230522015 | COCB230522115 | Ver2.20.5 | COOB230522359 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230126075 | BE240205067 | D917 23030085 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 |  |  | 1 |  | 5 | -15 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
349 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | J | 2 | 349 | 74V24J2349 | 2024-10-17 | 해외 | 2024-10-22 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K99941 | COGR230522077 | COCB230522297 | Ver2.20.5 | COOB230522410 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709044 |  | D917 23020082 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -25 | 2 | 테두리 인쇄 있는것 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
350 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | J | 2 | 350 | 74V24J2350 | 2024-10-17 | 해외 | 2024-10-22 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K99822 | COGR230522053 | COCB230522290 | Ver2.20.5 | COOB230522496 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709047 |  | D917 24070002 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 테두리 인쇄 있는것 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
351 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | J | 2 | 351 | 74V24J2351 | 2024-10-17 | 해외 | 2024-10-22 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K99997 | COGR230522064 | COCB230522282 | Ver2.20.5 | COOB230522444 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709059 |  | D917 24070007 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -10 | 1 | 테두리 인쇄 있는것 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
352 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | J | 2 | 352 | 74V24J2352 | 2024-10-17 | 해외 | 2024-10-22 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K99942 | COGR230522098 | COCB230522295 | Ver2.20.5 | COOB230522417 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709056 |  | D917 24070073 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -20 | 1 | 테두리 인쇄 있는것 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
353 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | J | 0 | 353 | 72M24J0353 | 2024-10-23 | 해외 | 2024-10-25 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2K80851 | COGR230704030 | COCB230522492 | Ver2.20.5 | COOB230522479 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709043 | BE240822040 | D917 24070070 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 3 |  |  |  | 5 | -10 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
354 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | J | 0 | 354 | 72M24J0354 | 2024-10-23 | 해외 | 2024-10-25 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2K42436 | COGR230704012 | COCB230522490 | Ver2.20.5 | COOB230522406 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709049 | BE240822041 | D917 24070069 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -5 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
355 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | J | 0 | 355 | 72M24J0355 | 2024-10-23 | 해외 | 2024-10-25 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2K42510 | COGR230704005 | COCB230522488 | Ver2.20.5 | COOB230522493 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709057 | BE240822042 | D917 24070068 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  | 1 | 1 | 5 | -5 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
356 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | J | 0 | 356 | 72M24J0356 | 2024-10-23 | 해외 | 2024-10-25 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2K42492 | COGR230704039 | COCB230522484 | Ver2.20.5 | COOB230522409 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709041 | BE240822043 | D917 24070066 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -25 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
357 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | J | 0 | 357 | 72M24J0357 | 2024-10-23 | 해외 | 2024-10-25 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2K80845 | COGR230704014 | COCB230522482 | Ver2.20.5 | COOB230522411 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709054 | BE240822044 | D917 24070067 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 4 |  |  | 1 | 5 | -5 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
358 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | J | 0 | 358 | 72M24J0358 | 2024-10-23 | 해외 | 2024-10-25 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2K42814 | COGR230704020 | COCB230522486 | Ver2.20.5 | COOB230522408 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709031 | BE240822045 | D917 24070056 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
359 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | J | 0 | 359 | 72M24J0359 | 2024-10-23 | 해외 | 2024-10-25 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2K80794 | COGR230704027 | COCB230522478 | Ver2.20.5 | COOB230522407 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709050 | BE240822046 | D917 24070057 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  | -1 | 5 | -10 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
360 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | J | 0 | 360 | 72M24J0360 | 2024-10-23 | 해외 | 2024-10-25 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2K80863 | COGR230704001 | COCB230522476 | Ver2.20.5 | COOB230522405 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709048 | BE240822047 | D917 24070065 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
361 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | J | 0 | 361 | 72M24J0361 | 2024-10-23 | 해외 | 2024-10-25 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2K80514 | COGR230704025 | COCB230522480 | Ver2.20.5 | COOB230522478 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709036 | BE240822048 | D917 24070071 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -10 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
362 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | J | 0 | 362 | 72M24J0362 | 2024-10-23 | 해외 | 2024-10-25 | USA | DentiMax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2K42693 | COGR230704033 | COCB230522491 | Ver2.20.5 | COOB230522488 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709046 | BE240822049 | D917 24070063 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
363 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | J | 1 | 363 | 74M24J1363 | 2024-10-29 | 해외 | 2024-10-29 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 1K98757 | COGR230522014 | COCB230522111 | Ver2.20.5 | COOB230522334 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821002 | BE240822074 | XBX2207190010 |  | Ver1.03 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(3구 110V), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -4 |  |  |  | 5 | -15 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
364 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | J | 2 | 364 | 74V24J2364 | 2024-10-31 | 해외 | 2024-11-07 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K99938 | COGR230522038 | COCB230522220 | Ver2.20.5 | COOB230522332 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO230223045 |  | D917 24070096 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방 | KV-3 |  |  |  | 5 | -5 | 2 | 테두리 인쇄 있는것 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
365 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 365 | 72M24K0365 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K80844 | COGR230704021 | COCB230522485 | Ver2.20.5 | CCOP230119240 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709058 | BE240822052 | D917 24070064 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -5 | 1
366 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 366 | 72M24K0366 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K42449 | COGR230704034 | COCB230522481 | Ver2.20.5 | CCOP230119306 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709029 | BE240822053 | D917 24070061 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -15 | 1
367 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 367 | 72M24K0367 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K80801 | COGR230704008 | COCB230522479 | Ver2.20.5 | CCOP230119185 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709022 | BE240822054 | D917 24070051 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -10 | 1
368 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 368 | 72M24K0368 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K42513 | COGR230704017 | COCB230522477 | Ver2.20.5 | CCOP230522452 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709021 | BE240822055 | D917 24070052 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -5 | 1
369 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 369 | 72M24K0369 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K42432 | COGR230704040 | COCB230522470 | Ver2.20.5 | CCOP230119486 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709039 | BE240822056 | D917 24070053 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -5 | 1
370 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 370 | 72M24K0370 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K42476 | COGR230704049 | COCB230522471 | Ver2.20.5 | CCOP230119143 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709055 | BE240822057 | D917 24070059 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -5 | 2
371 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 371 | 72M24K0371 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K81098 | COGR230704024 | COCB230522469 | Ver2.20.5 | CCOP230119465 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709053 | BE240822058 | D917 24070058 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 1
372 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 372 | 72M24K0372 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K80743 | COGR230704041 | COCB230522483 | Ver2.20.5 | CCOP230522447 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709040 | BE240822059 | D917 24070055 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -10 | 2
373 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 373 | 72M24K0373 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K42676 | COGR230704036 | COCB230522474 | Ver2.20.5 | CCOP230119476 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709033 | BE240822060 | D917 24070060 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  | -1 | 5 | -10 | 1
374 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 374 | 72M24K0374 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K42686 | COGR230704028 | COCB230522475 | Ver2.20.5 | CCOP230522448 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709028 | BE240822061 | D917 24070091 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  | -1 | 5 | -15 | 1
375 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 375 | 72M24K0375 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K81036 | COGR230704006 | COCB230522472 | Ver2.20.5 | CCOP230119397 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709027 | BE240822062 | D917 24070100 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -5 | 1
376 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 376 | 72M24K0376 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2K42805 | COGR230704045 | COCB230522473 | Ver2.20.5 | CCOP230119250 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709038 | BE240822063 | D917 24070098 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -10 | 1
377 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 377 | 72M24K0377 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 1J95902 | CG230112046 | COCB230522419 | Ver2.20.5 | CCOP230119171 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709035 | BE240822064 | D917 24070087 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 | [5 empty] | 1
378 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 378 | 72M24K0378 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2L43883 | COGR230829037 | COCB230522445 | Ver2.20.5 | CCOP230522113 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709024 | BE240822065 | D917 24070099 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 3 |  |  |  |  | -5 | 1
379 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 379 | 72M24K0379 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2L43670 | COGR230829006 | COCB230522408 | Ver2.20.5 | CCOP230119304 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709034 | BE240822066 | D917 24070097 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  |  | -5 | 1
380 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 380 | 72M24K0380 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2L43889 | COGR230829033 | COCB230522498 | Ver2.20.5 | CCOP230119455 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709026 | BE240822067 | D917 24070090 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -10 | 1
381 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 381 | 72M24K0381 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2L43464 | COGR230829019 | COCB230522497 | Ver2.20.5 | CCOP230119229 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709032 | BE240822068 | D917 24070086 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  |  | -10 | 1
382 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 382 | 72M24K0382 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2L43638 | COGR230829015 | COCB230522496 | Ver2.20.5 | CCOP230119276 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709037 | BE240822069 | D917 24070088 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  |  | -10 | 2
383 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 383 | 72M24K0383 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2L43936 | COGR230829011 | COCB230522391 | Ver2.20.5 | CCOP230119241 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709012 | BE240822070 | D917 24070089 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 |  | 1
384 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 384 | 72M24K0384 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2L43890 | COGR230829050 | COCB230522396 | Ver2.20.5 | CCOP230119483 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709018 | BE240822071 | D917 24070092 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 |  | 1
385 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 385 | 72M24K0385 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2L43952 | COGR230829039 | COCB230522395 | Ver2.20.5 | CCOP230119212 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709015 | BE240822072 | D917 24070093 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 1
386 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 386 | 72M24K0386 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-11-28 | USA | Dexcowin Global |  | 70kv,2mA | 2L43917 | COGR230829035 | COCB230522377 | Ver2.20.5 | CCOP230119355 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709014 | BE240822073 | D917 24070094 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -15 | 2
387 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 387 | 72M24K0387 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2K80721 | COGR230704004 | COCB230522489 | Ver2.20.5 | COOB230522403 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709030 | BE240822050 | D917 24070062 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -15 | 1
388 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | K | 0 | 388 | 72M24K0388 | 2024-11-01 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2K42467 | COGR230704013 | COCB230522487 | Ver2.20.5 | COOP230119256 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709023 | BE240822051 | D917 24070054 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  | -1 | 5 | -5 | 1
389 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 2 | 389 | 74V24K2389 | 2024-11-06 | 해외 | 2024-11-07 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K30194 | COGR230522002 | COCB230522213 | Ver2.20.5 | COOB230522313 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709020 |  | D917 24070078 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -15 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
390 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 2 | 390 | 74V24K2390 | 2024-11-06 | 해외 | 2024-11-07 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K99763 | COGR230522004 | COCB230522198 | Ver2.20.5 | COOB230522225 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709013 |  | D917 24070079 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
391 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 2 | 391 | 74V24K2391 | 2024-11-06 | 해외 | 2024-11-07 | 영국 | Clark Dental | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K30084 | COGR230522013 | COCB230522212 | Ver2.20.5 | COOB230522314 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709060 |  | D917 24070080 |  | Ver3.0.0 | gray | 20cm | 본체(원형십자아크릴),크래들,충전기셋트(영국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
392 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 392 | 74M24K2392 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83777 | CG22120925 | CCTR230125309 | Ver2.20.5 | CCOP230119364 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709001 | BE240822075 | D917 24070082 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 1 |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
393 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 393 | 74M24K2393 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83778 | CG22120945 | CCTR230125267 | Ver2.20.5 | CCOP230119360 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709002 | BE240822077 | D917 24070084 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) |  |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
394 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 394 | 74M24K2394 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83581 | CG22120921 | CCTR230125271 | Ver2.20.5 | CCOP230119310 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709003 | BE240822078 | D917 24070085 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -1 |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
395 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 395 | 74M24K2395 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83735 | CG22120940 | CCTR230125302 | Ver2.20.5 | CCOP230119293 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709004 | BE240822079 | D917 24070077 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 3 |  |  |  | 5 |  | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
396 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 396 | 74M24K2396 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83590 | CG22120901 | CCTR230125270 | Ver2.20.5 | CCOP230119298 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709005 | BE240822080 | D917 24070095 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 1 |  |  |  | 10 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
397 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 397 | 74M24K2397 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83783 | CG22120920 | CCTR230125303 | Ver2.20.5 | CCOP230119295 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709006 | BE240822081 | D917 24070076 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) |  |  |  |  | 10 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
398 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 398 | 74M24K2398 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83758 | CG22120914 | CCTR230125274 | Ver2.20.5 | CCOP230119297 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709007 | BE240822082 | D917 24070081 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 1 |  |  |  | 10 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
399 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 399 | 74M24K2399 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83749 | CG22120910 | CCTR230125319 | Ver2.20.5 | CCOP230119273 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709008 | BE240822083 | D917 24070083 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) |  |  |  |  | 10 |  | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
400 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 400 | 74M24K2400 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83726 | CG22120947 | CCTR230125301 | Ver2.20.5 | CCOP230119289 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709009 | BE240822084 | D917 24110005 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -3 |  |  |  | 10 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
401 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 401 | 74M24K2401 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83785 | CG22120915 | CCTR230125272 | Ver2.20.5 | CCOP230119279 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709010 | BE240822085 | D917 24110001 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 1 |  |  |  | 10 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
402 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 402 | 74M24K2402 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83727 | CG22120905 | CCTR230125269 | Ver2.20.5 | CCOP230119292 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709011 | BE240822086 | D917 24110002 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 3 |  |  |  | 10 |  | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
403 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 403 | 74M24K2403 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0L83287 | CG230420032 | CCTR230125463 | Ver2.20.5 | CCOP230119437 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709016 | BE240822087 | D917 24110006 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 3 |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
404 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 404 | 74M24K2404 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0L83154 | CG230420048 | CCTR230125479 | Ver2.20.5 | CCOP230119456 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709017 | BE240822088 | D917 24110007 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 2 |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
405 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 405 | 74M24K2405 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83002 | CG230420014 | CCTR230125399 | Ver2.20.5 | CCOP230119460 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709019 | BE240822089 | D917 24110003 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 1 |  |  | -1 | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
406 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 406 | 74M24K2406 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K82895 | CG230420011 | CCTR230125487 | Ver2.20.5 | CCOP230119094 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709025 | BE240822090 | D917 24110004 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -3 |  |  | -1 | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
407 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 407 | 74M24K2407 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K90534 | CG230420008 | CCTR230125486 | Ver2.20.5 | CCOP230119411 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709078 | BE240822091 | D917 24110008 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 1 |  |  | -1 | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
408 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 408 | 74M24K2408 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83014 | CG230420036 | CCTR230125464 | Ver2.20.5 | CCOP230119461 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709079 | BE240822092 | D917 24110009 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 2 |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
409 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 409 | 74M24K2409 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83468 | CG230420017 | CCTR230125472 | Ver2.20.5 | CCOP230119463 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709082 | BE240822093 | D917 24110010 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 2 |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
410 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 410 | 74M24K2410 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83004 | CG230420026 | CCTR230125478 | Ver2.20.5 | CCOP230119294 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709083 | BE240822094 | D917 24110011 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 1 |  |  | -1 | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
411 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 411 | 74M24K2411 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83480 | CG230420007 | CCTR230125484 | Ver2.20.5 | CCOP230119457 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709084 | BE240822095 | D917 24110012 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 3 |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
412 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 412 | 74M24K2412 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0L83279 | CG230420040 | CCTR230125483 | Ver2.20.5 | CCOP230119402 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709085 | BE240822096 | D917 24110013 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) |  |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
413 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 413 | 74M24K2413 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0L83285 | CG230420030 | CCTR230125471 | Ver2.20.5 | CCOP230119284 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709086 | BE240822097 | D917 24110014 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 1 |  |  | -1 | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
414 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 414 | 74M24K2414 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K90528 | CG230420006 | CCTR230125324 | Ver2.20.5 | CCOP230119427 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709087 | BE240822098 | D917 24110015 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -1 |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
415 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 415 | 74M24K2415 | 2024-11-07 | 해외 | 2024-11-08 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83025 | CG230420019 | CCTR230125490 | Ver2.20.5 | CCOP230119439 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709088 | BE240822099 | D917 24110016 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 1 |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
416 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 416 | 74M24K2416 | 2024-11-08 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K84020 | CG22072812 | CCTR230125341 | Ver2.20.5 | CCOP230119328 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709081 | BE240709031 | D917 24110028 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 1 |  |  |  | 10 | -20 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | FET BD 캐퍼시터(22uF)교체 됨
417 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 417 | 74M24K2417 | 2024-11-08 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K84037 | CG22072824 | CCTR230125340 | Ver2.20.5 | CCOP230119324 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709074 | BE240709032 | D917 24110027 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 1 |  |  |  | 10 |  | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | FET BD 캐퍼시터(22uF)교체 됨
418 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 418 | 74M24K2418 | 2024-11-08 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83599 | CG22072840 | CCTR230125342 | Ver2.20.5 | CCOP230119375 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709075 | BE240709033 | D917 24110025 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 3 |  |  |  | 10 | -10 | 5 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | FET BD 캐퍼시터(22uF)교체 됨
419 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 419 | 74M24K2419 | 2024-11-08 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83766 | CG22120931 | CCTR230125285 | Ver2.20.5 | CCOP230119342 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709097 | BE240709034 | D917 24110024 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 1 |  |  |  | 10 | -10 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | FET BD 캐퍼시터(22uF)교체 됨
420 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 420 | 74M24K2420 | 2024-11-08 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K84085 | CG22072811 | CCTR230125280 | Ver2.20.5 | CCOP230119331 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709096 | BE240709035 | D917 24110023 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -1 |  |  |  | 10 |  | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | FET BD 캐퍼시터(22uF)교체 됨
421 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 421 | 74M24K2421 | 2024-11-08 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83942 | CG22072809 | CCTR230125281 | Ver2.20.5 | CCOP230119317 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709095 | BE240709036 | D917 24110022 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 3 |  |  |  | 10 |  | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | FET BD 캐퍼시터(22uF)교체 됨
422 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 422 | 74M24K2422 | 2024-11-08 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83977 | CG22072808 | CCTR230125326 | Ver2.20.5 | CCOP230119383 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709099 | BE240709037 | D917 24110018 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 3 |  |  |  | 10 |  | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | FET BD 캐퍼시터(22uF)교체 됨
423 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 423 | 74M24K2423 | 2024-11-08 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83920 | CG22072829 | CCTR230125325 | Ver2.20.5 | CCOP230119333 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709094 | BE240709038 | D917 24110029 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -2 |  |  | -1 | 10 |  | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | FET BD 캐퍼시터(22uF)교체 됨
424 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 424 | 74M24K2424 | 2024-11-08 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83962 | CG22072802 | CCTR230125327 | Ver2.20.5 | CCOP230119321 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709090 | BE240709039 | D917 24110040 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 2 |  |  |  | 10 |  | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | FET BD 캐퍼시터(22uF)교체 됨
425 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 425 | 74M24K2425 | 2024-11-08 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K84002 | CG22072810 | CCTR230125297 | Ver2.20.5 | CCOP230119318 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709100 | BE240709040 | D917 24110030 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 2 |  |  |  | 10 |  | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | FET BD 캐퍼시터(22uF)교체 됨
426 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 426 | 74M24K2426 | 2024-11-08 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83641 | CG22072836 | CCTR230125282 | Ver2.20.5 | CCOP230119323 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709098 | BE240709041 | D917 24110026 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 3 |  |  |  | 10 | -5 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | FET BD 캐퍼시터(22uF)교체 됨
427 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 427 | 74M24K2427 | 2024-11-08 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83625 | CG22072844 | CCTR230125323 | Ver2.20.5 | CCOP230119354 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709092 | BE240709042 | D917 24110021 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 1 |  |  |  | 10 | -10 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | FET BD 캐퍼시터(22uF)교체 됨
428 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 428 | 74M24K2428 | 2024-11-08 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83619 | CG22072849 | CCTR230125329 | Ver2.20.5 | CCOP230119341 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709093 | BE240709043 | D917 24110020 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 1 |  |  |  | 10 | -5 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | FET BD 캐퍼시터(22uF)교체 됨
429 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 429 | 74M24K2429 | 2024-11-08 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K84049 | CG22072823 | CCTR230125330 | Ver2.20.5 | CCOP230119384 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709070 | BE240709044 | D917 24110017 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -2 |  |  |  | 10 | 10 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | FET BD 캐퍼시터(22uF)교체 됨
430 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 430 | 74M24K2430 | 2024-11-08 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83978 | CG22072806 | CCTR230125295 | Ver2.20.5 | CCOP230119316 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709089 | BE240709045 | D917 24110019 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) |  |  |  |  | 10 |  | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | FET BD 캐퍼시터(22uF)교체 됨
431 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 431 | 74M24K2431 | 2024-11-08 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83926 | CG22072805 | CCTR230125336 | Ver2.20.5 | CCOP230119369 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709076 | BE240709046 | D917 24110038 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) |  |  |  |  | 10 |  | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | FET BD 캐퍼시터(22uF)교체 됨
432 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 432 | 74M24K2432 | 2024-11-08 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83633 | CG22072838 | CCTR230125328 | Ver2.20.5 | CCOP230119390 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709065 | BE240709047 | D917 24110035 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) |  |  |  |  | 10 |  | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | FET BD 캐퍼시터(22uF)교체 됨
433 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 433 | 74M24K2433 | 2024-11-08 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83960 | CG22072827 | CCTR230125334 | Ver2.20.5 | CCOP230119382 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709072 | BE240709048 | D917 24110037 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -1 |  |  |  | 10 | -10 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | FET BD 캐퍼시터(22uF)교체 됨
434 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 434 | 74M24K2434 | 2024-11-08 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K84072 | CG22072820 | CCTR230125322 | Ver2.20.5 | CCOP230119322 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240709077 | BE240709049 | D917 24110036 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 2 |  |  |  | 10 |  | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용 | FET BD 캐퍼시터(22uF)교체 됨
435 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 435 | 74M24K2435 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0L83080 | CG230420027 | CCTR230125475 | Ver2.20.5 | CCOP230119435 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821003 | BE240709050 | D917 24110031 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -1 |  |  | -1 | 5 | -5 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
436 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 436 | 74M24K2436 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0L83123 | CG230420033 | CCTR230125489 | Ver2.20.5 | CCOP230119440 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821007 | BE240709051 | D917 24110032 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -5 |  |  | -1 | 5 | -10 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
437 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 437 | 74M24K2437 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K82964 | CG230420041 | CCTR230125491 | Ver2.20.5 | CCOP230119424 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821008 | BE240709052 | D917 24110033 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) |  |  |  |  | 5 | -20 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
438 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 438 | 74M24K2438 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83284 | CG230420035 | CCTR230125476 | Ver2.20.5 | CCOP230119418 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821009 | BE240709053 | D917 24110034 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -2 |  | 1 |  | 5 | -10 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
439 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 439 | 74M24K2439 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K82969 | CG230420003 | CCTR230125473 | Ver2.20.5 | CCOP230119436 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821010 | BE240709054 | D917 24110039 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 1 |  |  | -1 | 10 | -15 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
440 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 440 | 74M24K2440 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0L83128 | CG230420039 | CCTR230125488 | Ver2.20.5 | CCOP230119313 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821012 | BE240709055 | D917 24110041 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 1 |  | 1 |  | 5 | -5 | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
441 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 441 | 74M24K2441 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K90513 | CG230420005 | CCTR230125455 | Ver2.20.5 | CCOP230119422 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821013 | BE240709056 | D917 24110042 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 1 |  |  | -1 | 5 | -5 | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
442 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 442 | 74M24K2442 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0L83065 | CG230420049 | CCTR230125454 | Ver2.20.5 | CCOP230119498 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821017 | BE240709057 | D917 24110043 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -1 |  |  | -1 | 5 | -20 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
443 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 443 | 74M24K2443 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83493 | CG230420012 | CCTR230125485 | Ver2.20.5 | CCOP230119442 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821018 | BE240709058 | D917 24110044 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -1 |  |  |  | 5 | -10 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
444 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 444 | 74M24K2444 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K90589 | CG230420031 | CCTR230125380 | Ver2.20.5 | CCOP230119438 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821019 | BE240709059 | D917 24110045 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 1 |  |  |  | 5 | -5 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
445 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 445 | 74M24K2445 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-12-11 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0L83170 | CG230420044 | CCTR230125474 | Ver2.20.5 | CCOP230119453 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821020 | BE240709060 | D917 24110046 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) |  |  |  |  | 5 | -10 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
446 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 446 | 74M24K2446 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-12-23 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83498 | COGR230517039 | COCB230522233 | Ver2.20.5 | CCOP230119470 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821021 | BE240709061 | D917 24110047 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) |  |  |  |  | 5 | -15 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
447 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 447 | 74M24K2447 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-12-23 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83036 | COGR230517032 | COCB230522231 | Ver2.20.5 | CCOP230119387 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821022 | BE240709062 | D917 24110048 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -3 |  |  |  | 5 | -15 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
448 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 448 | 74M24K2448 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-12-23 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83062 | COGR230517033 | COCB230522223 | Ver2.20.5 | CCOP230119495 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821023 | BE240709063 | D917 24110049 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) |  |  |  |  | 5 | -20 | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
449 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 449 | 74M24K2449 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-12-23 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83707 | COGR230517023 | COCB230522237 | Ver2.20.5 | CCOP230119432 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821024 | BE240709064 | D917 24110050 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 2 |  |  |  | 5 | -20 | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
450 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 450 | 74M24K2450 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-12-23 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83711 | COGR230517003 | COCB230522229 | Ver2.20.5 | CCOP230119421 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821025 | BE240709065 | D917 24110057 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -1 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
451 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 451 | 74M24K2451 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-12-23 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K90543 | COGR230517047 | COCB230522235 | Ver2.20.5 | CCOP230119379 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821026 | BE240709066 | D917 24110066 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
452 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 452 | 74M24K2452 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-12-23 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 1K98723 | COGR230522007 | COCB230522215 | Ver2.20.5 | CCOP230119270 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821027 | BE240709067 | D917 24110070 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) |  |  |  |  | 5 | -10 | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
453 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 453 | 74M24K2453 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-12-23 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83005 | COGR230517036 | COCB230522225 | Ver2.20.5 | CCOP230119441 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821028 | BE240709068 | D917 24110071 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 2 |  |  |  | 5 | -15 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
454 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 454 | 74M24K2454 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-12-23 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 1K99924 | COGR230522084 | COCB230522264 | Ver2.20.5 | CCOP230119221 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821030 | BE240709069 | D917 24110074 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -2 |  |  |  | 5 | -20 | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
455 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 2 | 455 | 74M24K2455 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-12-23 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83504 | COGR230517011 | COCB230522254 | Ver2.20.5 | CCOP230119271 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821031 | BE240709070 | D917 24110076 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -2 |  |  |  | 5 | -10 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
456 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 1 | 456 | 74V24K1456 | 2024-11-18 | 해외 | 2024-11-19 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 2L43764 | COGR230830006 | COCB230522315 | Ver2.20.5 | COOB230522373 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709091 | BE240709071 | D917 24110051 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
457 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 1 | 457 | 74V24K1457 | 2024-11-18 | 해외 | 2024-11-19 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 2L43806 | COGR230830032 | COCB230522306 | Ver2.20.5 | COOB230522344 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709073 | BE240709072 | D917 24110052 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
458 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 1 | 458 | 74V24K1458 | 2024-11-18 | 해외 | 2024-11-19 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 2L81381 | COGR230830004 | COCB230522307 | Ver2.20.5 | COOB230522335 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709068 | BE240709073 | D917 24110054 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
459 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 1 | 459 | 74V24K1459 | 2024-11-18 | 해외 | 2024-11-19 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 2L43940 | COGR230830001 | COCB230522305 | Ver2.20.5 | COOB230522338 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709080 | BE240709074 | D917 24110055 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
460 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 1 | 460 | 74V24K1460 | 2024-11-18 | 해외 | 2024-11-19 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 2L43903 | COGR230830008 | COCB230522314 | Ver2.20.5 | COOB230522367 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709066 | BE240709075 | D917 24110056 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
461 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 1 | 461 | 74V24K1461 | 2024-11-18 | 해외 | 2024-11-19 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 2L43656 | COGR230830035 | COCB230522316 | Ver2.20.5 | COOB230522371 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709063 | BE240709076 | D917 24110058 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 | -3 |  | 1 | 1 | 5 | -5 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
462 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 1 | 462 | 74V24K1462 | 2024-11-18 | 해외 | 2024-11-19 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 2L43716 | COGR230830033 | COCB230522304 | Ver2.20.5 | COOB230522336 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709067 | BE240709077 | D917 24110059 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
463 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 1 | 463 | 74V24K1463 | 2024-11-18 | 해외 | 2024-11-19 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 2L43476 | COGR230830007 | COCB230522312 | Ver2.20.5 | COOB230522472 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709062 | BE240709078 | D917 24110060 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
464 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 1 | 464 | 74V24K1464 | 2024-11-18 | 해외 | 2024-11-19 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 2L43798 | COGR230830034 | COCB230522311 | Ver2.20.5 | COOB230522480 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709061 | BE240709079 | D917 24110061 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
465 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 1 | 465 | 74V24K1465 | 2024-11-18 | 해외 | 2024-11-19 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 2L43953 | COGR230830015 | COCB230522319 | Ver2.20.5 | COOB230522470 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709071 | BE240709080 | D917 24110062 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
466 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 1 | 466 | 74V24K1466 | 2024-11-18 | 해외 | 2024-11-19 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 2L43922 | COGR230830014 | COCB230522345 | Ver2.20.5 | COOB240823005 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240821005 | BE240709081 | D917 24110063 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 | 3 |  |  | -1 | 5 | -5 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
467 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 1 | 467 | 74V24K1467 | 2024-11-18 | 해외 | 2024-11-19 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 2L43818 | COGR230830021 | COCB230522339 | Ver2.20.5 | COOB230522419 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240821016 | BE240709082 | D917 24110064 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
468 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 1 | 468 | 74V24K1468 | 2024-11-18 | 해외 | 2024-11-19 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 2L43814 | COGR230830031 | COCB230522347 | Ver2.20.5 | COOB230522337 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240821014 | BE240709083 | D917 24110065 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
469 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 1 | 469 | 74V24K1469 | 2024-11-18 | 해외 | 2024-11-19 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 2L43950 | COGR230830011 | COCB230522346 | Ver2.20.5 | COOB230522443 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240821011 | BE240709084 | D917 24110067 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 | 4 |  |  | -1 | 5 | -5 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
470 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 1 | 470 | 74V24K1470 | 2024-11-18 | 해외 | 2024-11-19 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 2L43879 | COGR230830036 | COCB230522335 | Ver2.20.5 | COOB240823004 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240821015 | BE240709085 | D917 24110068 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
471 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 1 | 471 | 74V24K1471 | 2024-11-18 | 해외 | 2024-11-19 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 2L43422 | COGR230830002 | COCB230522332 | Ver2.20.5 | COOB230522476 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240821006 | BE240709086 | D917 24110069 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
472 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 1 | 472 | 74V24K1472 | 2024-11-18 | 해외 | 2024-11-19 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 2L43947 | COGR230830028 | COCB230522344 | Ver2.20.5 | COOB230522369 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240821004 | BE240709087 | D917 24110072 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 |  |  |  | -1 | 5 | -5 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
473 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 1 | 473 | 74V24K1473 | 2024-11-18 | 해외 | 2024-11-19 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 2L43631 | COGR230830009 | COCB230522338 | Ver2.20.5 | COOB240823006 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709064 | BE240709088 | D917 24110073 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
474 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 1 | 474 | 74V24K1474 | 2024-11-18 | 해외 | 2024-11-19 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 2L81375 | COGR230830025 | COCB230522341 | Ver2.20.5 | COOB230522370 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240709069 | BE240709089 | D917 24110075 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -10 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
475 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | K | 1 | 475 | 74V24K1475 | 2024-11-18 | 해외 | 2024-11-19 | USA | Dexcowin Global | 스위치 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 2L43836 | COGR230830026 | COCB230522334 | Ver2.20.5 | COOB240823017 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO240821029 | BE240709090 | D917 24110077 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 사각 앞사출 적용 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
476 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 1 | 476 | 74M24K1476 | 2024-11-25 | 해외 | 2024-12-03 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 1K99916 | COGR230522042 | COCB230522116 | Ver2.20.5 | COOB230522362 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821065 | BE240709091 | D917 24110101 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(미국용), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방,미국용 AC코드13개 추가보냄. | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 1 | 십자 원형아크릴 실크 테두리 없는것 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
477 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 1 | 477 | 74M24K1477 | 2024-11-25 | 해외 | 2024-12-03 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 1K99713 | COGR230522021 | COCB230522110 | Ver2.20.5 | COOB230522366 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821075 | BE240709092 | D917 24110102 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(미국용), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -1 |  |  |  | 5 | -20 | 1 | 십자 원형아크릴 실크 테두리 없는것 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
478 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 1 | 478 | 74M24K1478 | 2024-11-25 | 해외 | 2024-12-03 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 1K99071 | COGR230522033 | COCB230522108 | Ver2.20.5 | COOB230522363 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821067 | BE240709093 | D917 24110103 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(미국용), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -5 |  |  |  | 5 | -15 | 1 | 십자 원형아크릴 실크 테두리 없는것 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
479 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 1 | 479 | 74M24K1479 | 2024-11-25 | 해외 | 2024-12-03 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 1K30148 | COGR230522008 | COCB230522205 | Ver2.20.5 | COOB230522372 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821068 | BE240709094 | D917 24110104 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(미국용), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -1 |  |  |  | 5 | -20 | 2 | 십자 원형아크릴 실크 테두리 없는것 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
480 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 1 | 480 | 74M24K1480 | 2024-11-25 | 해외 | 2024-12-03 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 1K99996 | COGR230522048 | COCB230522203 | Ver2.20.5 | COOB230522333 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821069 | BE240709095 | D917 24110105 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(미국용), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -4 |  |  |  | 5 | -15 | 2 | 십자 원형아크릴 실크 테두리 없는것 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
481 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 1 | 481 | 74M24K1481 | 2024-11-25 | 해외 | 2024-12-03 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 1K99865 | COGR230522026 | COCB230522104 | Ver2.20.5 | COOB230522374 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821070 | BE240709096 | D917 24110106 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(미국용), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -4 |  |  |  | 5 | -15 | 2 | 십자 원형아크릴 실크 테두리 없는것 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
482 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 1 | 482 | 74M24K1482 | 2024-11-25 | 해외 | 2024-12-03 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 1K99951 | COGR230522036 | COCB230522109 | Ver2.20.5 | COOB230522365 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821071 | BE240709097 | D917 24110107 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(미국용), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -5 |  |  |  | 5 | -15 | 2 | 십자 원형아크릴 실크 테두리 없는것 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
483 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 1 | 483 | 74M24K1483 | 2024-11-25 | 해외 | 2024-12-03 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 2L43685 | COGR230830029 | COCB230522337 | Ver2.20.5 | COOB240823080 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821072 | BE240709098 | D917 24110108 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(미국용), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -3 |  |  |  | 5 | -10 | 1 | 십자 원형아크릴 실크 테두리 없는것 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
484 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 1 | 484 | 74M24K1484 | 2024-11-25 | 해외 | 2024-12-03 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 2L43820 | COGR230830039 | COCB230522336 | Ver2.20.5 | COOB240823078 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821066 | BE240822020 | D917 24110109 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(미국용), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | 1 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 십자 원형아크릴 실크 테두리 없는것 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
485 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | K | 1 | 485 | 74M24K1485 | 2024-11-25 | 해외 | 2024-12-03 | 캐나다 | Safari Dental | 스위치 에이밍 인체용 | 70kv,2mA | 2L43829 | COGR230830044 | COCB230522343 | Ver2.20.5 | COOB240823076 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821074 | BE240822021 | D917 24110110 |  | Ver3.0.0 | White | 20cm | 에이밍 스위치 본체(십자 원형아크릴), 펌웨어(SD), 크래들(SD), 충전기세트(미국용), 12T 실드, 넥스트랩(포켓), 리모컨, 외부배터리(SD) 1EA, 변환젠더, 제품시리얼 라벨1개, 로고없는가방 | -3 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 십자 원형아크릴 실크 테두리 없는것 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
486 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 486 | 72M24L0486 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43928 | COGR230829038 | COCB240823011 | Ver2.20.5 | COOB240823016 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821042 | BE240709099 | D917 24110079 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
487 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 487 | 72M24L0487 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43342 | COGR230829049 | COCB240823023 | Ver2.20.5 | COOB240823011 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821046 | BE240709100 | D917 24110081 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -20 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
488 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 488 | 72M24L0488 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43884 | COGR230829021 | COCB240823014 | Ver2.20.5 | COOB240823033 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821061 | BE240822100 | D917 24110080 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -15 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
489 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 489 | 72M24L0489 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43812 | COGR230829022 | COCB240823016 | Ver2.20.5 | COOB240823024 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821048 | BE241122001 | D917 24110083 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
490 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 490 | 72M24L0490 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43634 | COGR230829024 | COCB240823025 | Ver2.20.5 | COOB240823022 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821050 | BE241122002 | D917 24110084 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
491 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 491 | 72M24L0491 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2K42502 | COGR230704009 | COCB240823017 | Ver2.20.5 | COOB240823015 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821064 | BE241122003 | D917 24110092 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -20 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
492 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 492 | 72M24L0492 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43791 | COGR230829018 | COCB240823020 | Ver2.20.5 | COOB240823025 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821063 | BE241122004 | D917 24110091 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -5 |  |  | -1 | 5 | -15 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
493 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 493 | 72M24L0493 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43787 | COGR230829003 | COCB240823022 | Ver2.20.5 | COOB240823023 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821054 | BE241122005 | D917 24110097 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -15 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
494 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 494 | 72M24L0494 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43881 | COGR230829040 | COCB240823026 | Ver2.20.5 | COOB240823020 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821052 | BE241122006 | D917 24110087 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  | -1 | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
495 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 495 | 72M24L0495 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43441 | COGR230829025 | COCB240823015 | Ver2.20.5 | COOB240823021 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821058 | BE241122007 | D917 24110078 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  | -1 | 5 | -15 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
496 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 496 | 72M24L0496 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43425 | COGR230829020 | COCB240823013 | Ver2.20.5 | COOB240823031 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821053 | BE241122008 | D917 24110082 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -15 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
497 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 497 | 72M24L0497 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43793 | COGR230829007 | COCB240823027 | Ver2.20.5 | COOB240823026 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821055 | BE241122009 | D917 24110085 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
498 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 498 | 72M24L0498 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43934 | COGR230829046 | COCB240823019 | Ver2.20.5 | COOB240823032 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821044 | BE241122010 | D917 24110086 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -20 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
499 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 499 | 72M24L0499 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43810 | COGR230829034 | COCB240823028 | Ver2.20.5 | COOB240823013 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821062 | BE241122011 | D917 24110089 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
500 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 500 | 72M24L0500 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43494 | COGR230829009 | COCB240823018 | Ver2.20.5 | COOB240823027 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821060 | BE241122012 | D917 24110090 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
501 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 501 | 72M24L0501 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43875 | COGR230829028 | COCB240823012 | Ver2.20.5 | COOB240823029 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821043 | BE241122013 | D917 24110088 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -15 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
502 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 502 | 72M24L0502 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43802 | COGR230829012 | COCB240823024 | Ver2.20.5 | COOB240823018 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821045 | BE241122014 | D917 24110093 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -15 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
503 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 503 | 72M24L0503 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43506 | COGR230829031 | COCB240823021 | Ver2.20.5 | COOB240823014 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821051 | BE241122015 | D917 24110095 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
504 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 504 | 72M24L0504 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43965 | COGR230829043 | COCB230522384 | Ver2.20.5 | COOB240823108 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821095 | BE241122036 | D917 24110118 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 10 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
505 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 505 | 72M24L0505 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43943 | COGR230829027 | COCB230522398 | Ver2.20.5 | COOB240823129 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821047 | BE241122037 | D917 24110125 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
506 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 506 | 72M24L0506 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43427 | COGR230829032 | COCB230522380 | Ver2.20.5 | COOB240823132 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821049 | BE241122038 | D917 24110143 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 3 |  |  |  | 5 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
507 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 507 | 72M24L0507 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43803 | COGR230829017 | COCB230522376 | Ver2.20.5 | COOB240823111 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821057 | BE241122039 | D917 24110144 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 |  | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
508 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 508 | 72M24L0508 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43465 | COGR230829014 | COCB230522379 | Ver2.20.5 | COOB240823130 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821077 | BE241122040 | D917 24110148 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -5 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
509 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 509 | 72M24L0509 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2L43790 | COGR230829048 | COCB230522378 | Ver2.20.5 | COOB240823107 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821076 | BE241122041 | D917 24110149 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
510 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 510 | 72M24L0510 | 2024-12-02 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2M45556 | COGR231128042 | COCB240823170 | Ver2.20.5 | COOB240823144 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821090 | BE241128001 | D917 241101113 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
511 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 511 | 72M24L0511 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 0F88844 | CG22091606 | CCTR230125133 | Ver2.20.5 | COOB240823109 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821093 | BE241128002 | D917 241101119 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  | 1 |  | 5 | -10 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
512 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 512 | 72M24L0512 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2M44825 | COGR231128044 | COCB240823171 | Ver2.20.5 | COOB240823103 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO241127001 | BE241128003 | D917 241101120 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  | -1 | 5 | -10 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
513 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 513 | 72M24L0513 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2M45741 | CGGR231128024 | COCB240823169 | Ver2.20.5 | COOB240823105 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO241127002 | BE241128004 | D917 241101133 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -15 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
514 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 514 | 72M24L0514 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 0F89666 | CG22101812 | CCTR230125184 | Ver2.20.5 | COOB240823102 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO241127003 | BE241128005 | D917 24110138 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -15 | 2 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
515 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 515 | 72M24L0515 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Ray America |  | 70kv,2mA | 2M45661 | COGR231128009 | COCB240823172 | Ver2.20.5 | COOB240823101 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO241127010 | BE241128006 | D917 24110142 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  | -1 | 5 | -5 | 1 |  | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
516 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 516 | 72M24L0516 | 2024-12-03 | 해외 | 2025-05-16일 시리얼번호 교체하여 테스트후 72M25E2306번으로 교체됨 |  |  |  | 70kv,2mA | 2M45127 | COGR231128011 | COCB240823168 | Ver2.20.5 | COOB240823104 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO241127014 | BE241128007 | D917 24110112 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -15 | 1 | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
517 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 517 | 72M24L0517 | 2024-12-03 | 해외 | 2025-05-16일 시리얼번호 교체하여 테스트후 72M25E2307번으로 교체됨 |  |  |  | 70kv,2mA | 2M45570 | COGR231128025 | COCB240823173 | Ver2.20.5 | COOB240823142 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO241127007 | BE241128008 | D917 24110123 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 3 |  |  |  | 5 | -15 | 2 | 발생부 방사구 필터 0.8T적용
518 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 518 | 72M24L0518 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2M45448 | COGR231128079 | COCB230522360 | Ver2.20.5 | COOB240823088 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821079 | BE241122016 | D917 24110094 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -5 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
519 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 519 | 72M24L0519 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2M45478 | COGR231128082 | COCB230522357 | Ver2.20.5 | COOB240823089 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821080 | BE241122017 | D917 24110096 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -10 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
520 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 520 | 72M24L0520 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2M45620 | COGR231128073 | COCB230522370 | Ver2.20.5 | COOB240823068 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821081 | BE241122018 | D917 24110098 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 3 |  | 1 |  | 5 | -5 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
521 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 521 | 72M24L0521 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2M45362 | COGR231128064 | COCB230522361 | Ver2.20.5 | COOB240823083 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821082 | BE241122019 | D917 24110099 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 4 |  |  |  | 5 | -10 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
522 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 522 | 72M24L0522 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2M45496 | COGR231128099 | COCB230522358 | Ver2.20.5 | COOB240823099 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821083 | BE241122020 | D917 24110100 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -15 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
523 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 523 | 72M24L0523 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2M44834 | COGR231128057 | COCB230522363 | Ver2.20.5 | COOB240823096 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821084 | BE241122021 | D917 24110154 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
524 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 524 | 72M24L0524 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2M44855 | COGR231128061 | COCB230522352 | Ver2.20.5 | COOB240823090 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821085 | BE241122022 | D917 24110155 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -5 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
525 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 525 | 72M24L0525 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2M44802 | COGR231128052 | COCB230522371 | Ver2.20.5 | COOB240823087 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821098 | BE241122023 | D917 24110156 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 3 |  |  |  | 5 | -5 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
526 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 526 | 72M24L0526 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2M45803 | COGR231128065 | COCB230522368 | Ver2.20.5 | COOB240823074 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821099 | BE241122024 | D917 24110159 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -10 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
527 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 527 | 72M24L0527 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2M45657 | COGR231128075 | COCB230522355 | Ver2.20.5 | COOB240823069 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821100 | BE241122025 | D917 24110158 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 3 |  |  |  | 5 | -15 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
528 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 528 | 72M24L0528 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2M45374 | COGR231128090 | COCB230522366 | Ver2.20.5 | COOB240823094 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821086 | BE241122026 | D917 24110127 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  | -1 | 5 | -20 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
529 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 529 | 72M24L0529 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2M44769 | COGR231128060 | COCB230522365 | Ver2.20.5 | COOB240823093 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821087 | BE241122027 | D917 24110128 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
530 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 530 | 72M24L0530 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2M45138 | COGR231128072 | COCB230522364 | Ver2.20.5 | COOB240823085 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821089 | BE241122028 | D917 24110135 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  | 1 |  | 5 | -5 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
531 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 531 | 72M24L0531 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2M44800 | COGR231128071 | COCB230522369 | Ver2.20.5 | COOB240823084 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821091 | BE241122029 | D917 24110136 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 4 |  |  | -2 | 5 | -5 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
532 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 532 | 72M24L0532 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2M45749 | COGR231128063 | COCB230522362 | Ver2.20.5 | COOB240823086 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821094 | BE241122030 | D917 24110151 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  | 1 |  | 5 | -5 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
533 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 533 | 72M24L0533 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2M45585 | COGR231128080 | COCB230522367 | Ver2.20.5 | COOB240823098 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821092 | BE241122031 | D917 24110122 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 3 |  | 1 |  | 5 | -5 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
534 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 534 | 72M24L0534 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2M44768 | COGR231128051 | COCB230522373 | Ver2.20.5 | COOB240823081 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821097 | BE241122032 | D917 24110153 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -5 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
535 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 535 | 72M24L0535 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2M44844 | COGR231128056 | COCB230522356 | Ver2.20.5 | COOB240823100 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821078 | BE241122033 | D917 24110145 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -5 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
536 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 536 | 72M24L0536 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2M45492 | COGR231128091 | COCB230522359 | Ver2.20.5 | COOB240823092 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821096 | BE241122034 | D917 24110146 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 2 |  |  |  | 5 | -5 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
537 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 537 | 72M24L0537 | 2024-12-03 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 2M45474 | COGR231128083 | COCB230522394 | Ver2.20.5 | COOB240823082 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO240821088 | BE241122035 | D917 24110160 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  | 1 |  | 5 | -5 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
538 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 538 | 72M24L0538 | 2024-12-04 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 3D84957 | COGR240228033 | COCB240823042 | Ver2.20.5 | COOB240823138 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO241127033 | BE241128034 | D917 24120045 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -1 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
539 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 539 | 72M24L0539 | 2024-12-04 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 3D52201 | COGR240228046 | COCB240823044 | Ver2.20.5 | COOB240823143 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO241127034 | BE241128035 | D917 24120002 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
540 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 540 | 72M24L0540 | 2024-12-04 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 3D84931 | COGR240228024 | COCB240823050 | Ver2.20.5 | COOB240823135 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO241127036 | BE241128036 | D917 24120008 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -6 |  | 1 | 1 | 5 | -15 | 3 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
541 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 541 | 72M24L0541 | 2024-12-04 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 3D84970 | COGR240228047 | COCB240823047 | Ver2.20.5 | COOB240823147 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO241127037 | BE241128037 | D917 24120016 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 |  |  |  |  | 5 | -10 | 2 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
542 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 542 | 72M24L0542 | 2024-12-04 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 3D84946 | COGR240228025 | COCB240823036 | Ver2.20.5 | COOB240823148 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO241127038 | BE241128038 | D917 24120017 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  | -1 | 5 | -10 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
543 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 543 | 72M24L0543 | 2024-12-04 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 3D84920 | COGR240228036 | COCB240823054 | Ver2.20.5 | COOB240823139 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO241127039 | BE241128039 | D917 24120027 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -10 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
544 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 544 | 72M24L0544 | 2024-12-04 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 3D51868 | COGR240228010 | COCB240823048 | Ver2.20.5 | COOB240823133 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO241127040 | BE241128040 | D917 24120028 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -4 |  |  |  | 5 | -15 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
545 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 545 | 72M24L0545 | 2024-12-04 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 3D51954 | COGR240228001 | COCB240823049 | Ver2.20.5 | COOB240823140 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO241127050 | BE241128041 | D917 24120033 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | 1 |  |  |  | 5 | -15 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
546 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 546 | 72M24L0546 | 2024-12-04 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 3D51752 | COGR240228043 | COCB240823040 | Ver2.20.5 | COOB240823141 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO241127075 | BE241128042 | D917 24120044 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -3 |  |  |  | 5 | -15 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
547 | DX-7020 | 7 | 2 | M | 24 | L | 0 | 547 | 72M24L0547 | 2024-12-04 | 해외 | 2024-12-10 | USA | Dentimax | DentiMax 로고 | 70kv,2mA | 3D85112 | COGR240228009 | COCB240823046 | Ver2.20.5 | COOB240823134 | Ver2.20.3 | Ver1.00 | Ver1.00 | BCO241127035 | BE241128043 | D917 24120040 |  | Ver1.03 | gray | 18cm | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,퀵가이드,보증서,가방 | -2 |  |  |  | 5 | -10 | 1 | Dentimax LCD화면 [ GUI ] | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
548 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | L | 2 | 548 | 74V24L2548 | 2024-12-10 | 해외 | 2024-12-13 | USA | CBi | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 1K99730 | COGR230522005 | COCB230522118 | Ver2.20.5 | COOB230522356 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO241127083 | BE241128009 | D917 23030086 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(cbi로고,cocoon로고및덱스코윈로고없는것),크래들,충전기셋트(미국용),실드8T,넥스트랩(포켓),가방(로고없는것),외부배터리,변환젠더,퀵가이드 | -2 |  |  |  | 5 | -15 | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
549 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | L | 2 | 549 | 74V24L2549 | 2024-12-10 | 해외 | 2024-12-13 | USA | CBi | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83490 | COGR230517049 | COCB230522251 | Ver2.20.5 | CCOP230119491 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO241127030 | BE241128098 | D917 24110053 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(cbi로고,cocoon로고및덱스코윈로고없는것),크래들,충전기셋트(미국용),실드8T,넥스트랩(포켓),가방(로고없는것),외부배터리,변환젠더,퀵가이드 | -1 |  |  | -1 | 5 | -5 | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
550 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | L | 2 | 550 | 74V24L2550 | 2024-12-10 | 해외 | 2024-12-13 | USA | CBi | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83586 | CG22120917 | CCTR230125307 | Ver2.20.5 | CCOP230119459 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO241127084 | BE241128099 | D917 24120067 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(cbi로고,cocoon로고및덱스코윈로고없는것),크래들,충전기셋트(미국용),실드8T,넥스트랩(포켓),가방(로고없는것),외부배터리,변환젠더,퀵가이드 | -4 |  |  | 1 | 5 | -5 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
551 | DX-7020 | 7 | 4 | V | 24 | L | 2 | 551 | 74V24L2551 | 2024-12-10 | 해외 | 2024-12-13 | USA | CBi | 트리거 에이밍 동물용 | 70kv,2mA | 0K83750 | CG22120908 | CCTR230125266 | Ver2.20.5 | CCOP230119358 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO241127085 | BE241128100 | D917 24120081 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(cbi로고,cocoon로고및덱스코윈로고없는것),크래들,충전기셋트(미국용),실드8T,넥스트랩(포켓),가방(로고없는것),외부배터리,변환젠더,퀵가이드 | -2 |  |  |  | 5 | -5 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
552 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | L | 2 | 552 | 74M24L2552 | 2024-12-23 | 해외 | 2024-12-23 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K82974 | COGR230517043 | COCB230522239 | Ver2.20.5 | CCOP230119237 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO241127071 | BE241128010 | D917 24110017 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -2 |  |  | -1 | 5 | -10 | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
553 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | L | 2 | 553 | 74M24L2553 | 2024-12-23 | 해외 | 2024-12-23 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83535 | COGR230517006 | COCB230522238 | Ver2.20.5 | CCOP230119226 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO241127079 | BE241128011 | D917 24110131 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) |  |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
554 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | L | 2 | 554 | 74M24L2554 | 2024-12-23 | 해외 | 2024-12-23 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83016 | COGR230517027 | COCB230522248 | Ver2.20.5 | CCOP230119261 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO241127074 | BE241128012 | D917 24110147 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) |  |  |  |  | 5 | -10 | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
555 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | L | 2 | 555 | 74M24L2555 | 2024-12-23 | 해외 | 2024-12-23 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83511 | COGR230517018 | COCB230522249 | Ver2.20.5 | CCOP230119228 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO241127065 | BE241128013 | D917 24110152 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -3 |  |  |  | 5 | -15 | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
556 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | L | 2 | 556 | 74M24L2556 | 2024-12-23 | 해외 | 2024-12-23 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K82917 | COGR230517016 | COCB230522228 | Ver2.20.5 | CCOP230119300 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO241127066 | BE241128014 | D917 24110157 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -1 |  | 1 | 1 | 5 | -5 | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
557 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | L | 2 | 557 | 74M24L2557 | 2024-12-23 | 해외 | 2024-12-23 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83437 | COGR230517040 | COCB230522227 | Ver2.20.5 | CCOP230119449 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO241127064 | BE241128015 | D917 24120004 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -2 |  |  |  | 5 | -15 | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
558 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | L | 2 | 558 | 74M24L2558 | 2024-12-23 | 해외 | 2024-12-23 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K82878 | COGR230517009 | COCB230522224 | Ver2.20.5 | CCOP230119407 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO241127062 | BE241128016 | D917 24120024 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 1 |  |  |  | 5 | -10 | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
559 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | L | 2 | 559 | 74M24L2559 | 2024-12-23 | 해외 | 2024-12-23 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83467 | COGR230517035 | COCB230522234 | Ver2.20.5 | CCOP230119391 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO241127067 | BE241128017 | D917 24120032 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -2 |  |  |  | 5 | -15 | 2 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
560 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | L | 2 | 560 | 74M24L2560 | 2024-12-23 | 해외 | 2024-12-23 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K83509 | COGR230517002 | COCB230522236 | Ver2.20.5 | CCOP230119239 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO241127058 | BE241128018 | D917 24120023 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | 2 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
561 | DX-7020 | 7 | 4 | M | 24 | L | 2 | 561 | 74M24L2561 | 2024-12-23 | 해외 | 2024-12-23 | USA | Vector | 트리거 에이밍 덴탈용 | 70kv,2mA | 0K82922 | COGR230517004 | COCB230522250 | Ver2.20.5 | CCOP230119408 | Ver2.20.3 | Ver2.00 | Ver2.00 | BCO241127041 | BE241128019 | D917 24120020 |  | Ver3.0.0 | gray | 18cm | 본체(사각아크릴),크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),퀵가이드,보증서,가방(원형십자 아크릴,켑별도) | -1 |  |  |  | 5 | -5 | 1 | 발생부 방사구 필터 1.2T적용
Note on B3: DX-7017 DX-7020
Note on C3: DX3000 : 3 ADX4000W : 4 ADX6000시리즈 : 6 COCOON : 7 SOLO : 8
Note on D3: 70KV, 1.7mA : 1 70KV, 2.0mA : 2 70KV, 1.7mA 에이밍라이트 : 3 70KV, 2.0mA 에이밍라이트 : 4
Note on E3: Dental, Medical : M Veterinary : V
Note on G3: 1월 : A, 7월 : G 2월 : B, 8월 : H 3월 : C, 9월 : I 4월 : D, 10월 : J 5월 : E, 11월 : K 6월 : F, 12월 : L
Note on H3: 0 : 에이밍 없음 1 : 스위치 에이밍 2 : 버튼형 에이밍
Note on I3: 70KV, 2.0mA 스위치 에이밍 : 1 70KV, 2.0mA 버턴 에이밍 : 2
Note on V110: COOB230522192 였는데 일지에는 COOB230522061 차후 확인 필요
Note on V112: COOB230522181 였는데 일지에는 COOB230522058 차후 확인 필요

## DEMO장비22년~
DEMO 장비 22년 ~
No | 모델명 | 제품시리얼 | 제조일 | 국내/해외 | 출고일 | 재 입고 일자 | 출고국가 | 출고처명 | 입, 출고 내역 | kv, mA | X-tube S/N | 발생부 SN | CTR BD SN: | CTR BD Ver | LCD BD SN : OP DB SN : | LCD BD Ver | Firmware Ver. | GUI Ver. | Module S/N | Carrier S/N | Carrier Ver. | OS License S/N | Battery S/N | Battery S/N2 | CRADLE S/N | Colimator | 센서 SN | Color White/Black | 콘 길이 | Packing List | EXP | offset KV | 신규 보드 KV 100 | 신규 보드 KV 90 | 신규 보드 KV 80 | 신규 보드 KV 70 | 신규 보드 KV 60 | 신규 보드 KV 50 | 신규 보드 KV 40 | offset MA | offset MS | offset KV_H | offset KV_M | offset KV_L | mA | offset Heating | 스탠드 SN :
1 | DX3000 | 32M23C-DEMO1 | 2023-03-07 |  | 2023-03-07 |  | 연구실 장비 | 연구실 보관 |  | 60kv, 2mA | 2E14643 | DX230217024 | DCTR221007478 | Ver.2.3.1 | DLCD230119065 | Ver2.0.2 | Ver.1.00 | [10 empty] | White |  | 기본 본체. | EXP+4
2 | ADX4000W | 41M23C-DEMO1 | 2023-03-02 |  | 2023-03-07 |  | 연구실 장비 | 연구실 보관 |  | 60kv, 2mA | 8C78110 | WX18042625 | WCTR180502145 | Ver 3.4 | WLCD180319119 | Ver2.0 |  |  | DG1507095 | 705179 | Ver.1.0 | [6 empty] | White |  | DFI모듈,기본 본체.
3 | ADX6000FB | 6FM23C-DEMO1 | 2023-03-02 |  | 2023-03-07 |  | 연구실 장비 | 연구실 보관 |  | 80KV, 5mA | 8E97919 | XG22081926 | SCTR210325066 | Ver.1.1.1 | K97202A00525 | Ver1.0 | Ver.1.3.5 | Ver3.0.7A | 151477 | [6 empty] | CM230221001 |  | White |  | IEC-1000(신형) 기본 본체.
4 | COCOON | 71M23C-DEMO1 | 2023-03-02 |  | 2023-03-07 |  | 연구실 장비 | 연구실 보관 |  | 70kv, 1.7mA | 0K84042 | CG22062734 | CCTR230125050 | Ver2.20.5 | CCOP230119162 | Ver2.20.3 | Ver.1.00 | [5 empty] | BCO221027090 |  |  |  |  | gray |  | 1.2T 18cm 본체 _새로운 커넥터 사용 보드 : CTR B/D + OP B/D | EXP+2 | KV+1 | [10 empty] | M+1 |  |  | Heating-5
1 | DX3000 | 32M23C-DEMO2 | 2023-03-07 |  | 2023-03-08 |  | 영업부 장비 | 영업부 보관 |  | 60kv, 2mA | 2D13731 | DX230217019 | DCTR221007477 | Ver.2.3.1 | DLCD230119099 | Ver2.0.2 | Ver.1.00 | [5 empty] | BN200710131 | BN231213043 |  |  |  | White |  | 기본 본체, 충전기 셋트, 배터리 1개 | EXP+4
2 | DX3000 | 32M23C-DEMO3 | 2023-03-07 |  | 2023-03-08 |  | 영업부 장비 | 영업부 보관 |  | 60kv, 2mA | 8D78939 | DX230217042 | DCTR220120315 | Ver.2.3.1 | DLCD230119092 | Ver2.0.2 | Ver.1.00 | [5 empty] | BN231213044 | BN231213045 |  |  |  | White |  | 20cm 본체 양손잡이, 충전기 셋트,실드,넥스트랩(포켓) | EXP+5
3 | ADX4000W | 41M23C-DEMO2 | 2023-03-02 |  | 2023-03-08 |  | 영업부 장비 | 영업부 보관 |  | 60kv, 2mA | 8A76653 | WX18030915 | WCTR180502198 | Ver 3.4 | WLCD190825115 | Ver2.0 |  |  | DG1905559 | A4-1811001 | Ver.1.0 |  | BN211027033 |  |  |  |  | White |  | DFI모듈,기본 본체, 충전기 셋트,배터리 1개,USB케이블
4 | ADX6000FB | 6FM23C-DEMO2 | 2023-03-02 |  | 2023-03-08 |  | 영업부 장비 | 영업부 보관 |  | 80KV, 5mA | 8F98103 | XG20042124 | SCTR210325006 | Ver.1.1.1 | K97202A01264 | Ver1.0 | ADX6000FB_240408 | X | 124183 | [6 empty] | CM230221011 |  | White |  | IEC-266(구형) 기본 본체.거치대및어댑트 셋트(21V),스킨가드,리모콘
5 | COCOON | 71M23C-DEMO2 | 2023-03-02 |  | 2023-03-08 |  | 영업부 장비 | 영업부 보관 |  | 70kv, 1.7mA | 0K84142 | CG22062737 | CCTR230125051 | Ver2.20.5 | CCOP230119046 | Ver2.20.3 | Ver.1.00 | [5 empty] | BCO221027086 |  |  |  |  | gray |  | 1.2T 18cm본체 _새로운 FFC케이블 커넥터 사용 보드:CTR B/D+OP B/D 크래들,충전기셋트(220V),실드,넥스트랩(포켓) | EXP+2 | [14 empty] | Heating-5
| AllMyT | ARM140512173 |  |  | 2023-05-25 | 2023-07-27 | 국내 | 나우메디칼 | 재입고 후 미팅룸 ADX6000FB 샘플 스탠드 사용 | [18 empty] | White |  | ADX6000FB용 스탠드 1세트
1 | ADX6000 | 60M23C-DEMO1 | 2023-03-02 |  | 2024-01-18 |  | 생산부 장비 | 생산부 보관 | 김건호 자리 보관 | 80KV, 5mA | 8D97736 | XG18081706 | A6CTR140827021 | Ver.1.5 | 6XLCD151208012 | Ver.2.2 |  | Ver.100.128 | DG4008254 | A61709004 | Ver.1.0 | [6 empty] | White |  | ADX6000 오리지널
1 | DX3000 | 32M23J DEMO 1 | 2023-10-04 | [5 empty] | 32M22-DEMO1 이었음 | 60kv, 2mA | 7H72128 | DX19110121 | DCTR201214279 | 2.3.1 | DLCD201223386 | 2.0.2 | 3.107 | [10 empty] | White | 10cm |  | +4
2 | DX3000 | 32M23J DEMO 2 | 2023-10-04 | [5 empty] | 32M22-DEMO2 였음 | 60kv, 2mA | 6C58844 | DX16051914 | DCTR160112165 | 2.2 | DLCD161110279 | 1.1 | 3.107 | [10 empty] | Black | 10cm
3 | DX3000 | 32M23J DEMO 3 | 2023-10-04 | [5 empty] | 신규 제작 | 60kv, 2mA | 2J16752 | D3GR230829053 | DCTR230324063 | 2.3.1 | DLCD201223210 | 2.0.2 | 1 | [10 empty] | White | 20cm
4 | ADX4000W | 41M23J DEMO 1 | 2023-10-04 | [5 empty] | 운송시험 DEMO 3 이었음 | 60kv, 2mA | 8C77949 | WX18042644 | WCTR180502080 | 3.4 | WLCD180319132 | 2 |  | 200.132 | DG1507103 | 705192 | 1 | [6 empty] | White | 10cm
5 | ADX4000W | 41M23J DEMO 2 | 2023-10-04 | [6 empty] | 60kv, 2mA | 6C58128 | WX21012611 | WCTR210618060 | 3.4 | WLCD180319135 | 2 |  | 200.132 | DG1507107 | 705184 | 1 | [5 empty] | A15POHECC17-03122 | White | 20cm | 전시회 가져갈 예정
6 | ADX4000W | 41M23J DEMO 3 | 2023-10-06 |  | 2023-11-06 |  | 일본 | Dexcowin Japan | 일본 누설선량 테스트용 | 60kv, 2mA | 8A76690 | WX18030918 | WCTR180502183 | 3.4 | WLCD190725041 | 2 |  | 200.128 | XMA2108110094 | NCDXD0117 | 1.3 |  | BN230706117 |  |  |  |  | White | 15cm | 본체, 충전기 세트(110V), USB 케이블(검정색), Battery-2ea,가방,가방끈 | -8
7 | ADX6000FB | 6FM23J DEMO 1 | 2023-10-04 |  | 2024-10-24 |  | 스웨덴 |  |  | 80KV, 5mA | 8F98046 | XG20042401 | SCTR210325064 | 1.1.1 | N8640720016T | 1 | ADX6000FB_240408 | X | 124318 | [6 empty] | CM21120914 |  | White |  | 본체, 배터리 2EA | 0 | 0 | [7 empty] | 0
8 | ADX6000FB | 6FM23J DEMO 2 | 2023-10-04 |  | 2024-10-16 |  | 스페인 | RadioMedica | 스페인 나갔다 온 데모 | 80KV, 5mA | 2E01868 | XG20040763 | SCTR200413003 | 1.1.1 | N866072001XX | 1 | ADX6000FB_240408 | X | 124236 | [8 empty] | White |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
9 | ADX6000FB | 6FM23J DEMO 3 | 2023-10-04 |  | 2024-06-21 |  | 연구소 |  | 연구소 외주 미팅용 제품 전달 - 안영호 주임 | 80KV, 5mA | 8D97696 | XG20041407 | SCTR200413024 | 1.1.1 | N87W07200114 | 1 | ADX6000FB_240408 | X | 124187 | [8 empty] | White |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
10 | COCOON DX-7017 | 71M23J DEMO 1 | 2023-10-04 | [6 empty] | 70kv, 1.7mA | 0G89591 | CG22051708 | XMA2205150172 | 2.20.2 | XMA2203210138 | 2.20.2 | 1 | [5 empty] | BCO180112124 |  |  |  |  | Gray | 18cm |  |  | -5 | [8 empty] | 1
11 | COCOON DX-7020 | 72M23J DEMO 2 | 2023-10-04 | [5 empty] | 71M22A-DEMO 4 였음 | 70kv, 2.0mA | 8D40427 | CG18110831 | CCTR210831012 | 2.20.2 | COP190719092 | 2.2 | 1 | [5 empty] | BCO220419010 | BE221221010 |  |  |  | Gray | 18cm | 전시회 가져갈 예정 |  | +2 | [8 empty] | 2 |  |  |  | +10
12 | COCOON DX-7020 | 72M23J DEMO 3 | 2023-10-04 | [5 empty] | CO21G12DEMO 였음 | 70kv, 2.0mA | 9E57187 | CG19082304 | CCTR210223121 | 2.22.6 | COP210112055 | 3.0.4 | 2.607 | [5 empty] | BCO210310064 |  |  |  |  | White | 20cm
1 | DX3000 | 32M23J MOCK-UP 1 | 2023-10-04 | [5 empty] | 신규 제작 | 60kv, 2mA | X | X | DCTR150413292 |  | D3LB230613121 |  | 1 | [5 empty] | BN220104243 |  |  |  |  | Black | 10cm | 발생부 없이 전원만 켜짐 전시회 가져갈 예정 - DISPLAY용
2 | ADX4000W | 41M23J MOCK-UP 1 | 2023-10-04 | [6 empty] | 60kv, 2mA | X | X | WCTR200902121 | 3.4 | WLCD180319055 | 2 |  | 200.132 |  | 705169 | 1 |  | BN221213043 |  |  |  |  | White | 10cm | 발생부 없이 전원만 켜짐 전시회 가져갈 예정 - DISPLAY용
3 | ADX6000FB | 6FM23J MOCK-UP 1 | 2023-10-04 |  | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 튀니지 | 영업부 전시회 |  | 80KV, 5mA | X | X | SCTR180619022 | 1.1.1 | N637072000LF | 1 | ADX6000FB_240408 | 3.1.1 | 151472 |  |  |  | BAI200410195 | BAI200410197 |  | CM21122316 |  |  |  | 발생부 없이 전원만 켜짐 전시회 가져갈 예정 - DISPLAY용 (BODY LEFT 사출 뒤쪽 보스가 깨져서 본드로 고정함)
4 | ADX6000FB | 6FM23J MOCK-UP 2 | 2023-10-04 |  | 2024-10-24 |  | 튀르키에 |  |  | 80KV, 5mA | X | X | SCTR200203039 | 1.1.1 | N87W072000VP | 1 | ADX6000FB_240408 | 3.1.1 | 151564 |  |  |  | BAI200410049 |  |  | CM22D020 |  |  |  | 발생부 없이 전원만 켜짐 전시회 가져갈 예정 - 스탠드 DISPLAY용
5 | COCOON | 72M23J MOCK-UP 1 | 2023-10-04 | [6 empty] | 70kv, 2.0mA | X | X |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | Gray | 18cm | 발생부 없이 전원만 켜짐 전시회 가져갈 예정 - DISPLAY용
6 | COCOON | 72M23J MOCK-UP 2 | 2023-10-31 |  | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 튀니지 | 영업부 전시회 | 에이밍라이트 덴탈 적용 신규 제작 | 70kv, 2.0mA | X | X |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | BCO |  |  |  |  | Gray | 20cm | 발생부 없이 전원만 켜짐(에이밍라이트 적용) 전시회 가져갈 예정 - DISPLAY용
| SOLO | 81M23J MOCK-UP 1 | 2023-10-19 | [24 empty] | Black 알사출 | 18cm | 전시회 가져갈 예정 - DISPLAY용
| XCALIBUR | 91M23J MOCK-UP 1 | 2023-11-08
| ADX4000W | 41M24A0016 | 2024-01-23 |  | 2024-01-24 |  | 국내 | Onp Internationa | 국내 판매 , 두바이 전시장 데모, 핸드캐리 수출면장, 결재, 거래명세서 X | 60KV, 2mA | 3C01724 | D4GR230713026 | WCTR210618018 | Ver3.4 | WLCD180319187 | Ver2.0 |  | Ver200.132 | DG1905558 | 705162 | Ver1.0 | X20-88075 02219-007-634-928 | BN231020124 | BN231020125 | D910 23030338 |  | S152OHCCA22-65952 | White | 10cm | 본체,충전기 셋트(영국용 3구 일자),배터리-2ea,CD,실드,USB 케이블(검정색),센서1.5,가방 | 2
| SOLO | 81M24B MOCK-UP1 | 2024-02-02 |  | 2024-02-02 |  | USA |  |  | 70kv, 2.0mA | X | X | X | X | X | X | 2 | [5 empty] | BN221213043 | BN230921182 | D910 23030347 |  |  | Black | 18cm | 발생부 없이 전원만 켜짐. 미국용 3구 접지 110V, 크래들, 배터리-2EA
| DX3000 | 32M24A DEMO 2 | 2024-01-30 |  | 2024-01-30 |  | 국내 | 낙하 테스트 | DT&C에서 재검토 요청 - 24-02-06 | 60KV, 2mA | 3A18729 | D3GR240110024 | DCTR230324450 | Ver2.3.1 | D3LB230613227 | Ver2.0.2 | 1 | [5 empty] | BN221117058 |  | D910 23030335 |  |  | White | 20cm | 본체, 충전기 셋트(220V 3구 접지), 배터리, 쉴드, 리모콘, 가방 | -1
| DX3000 | 32M24A DEMO 3 | 2024-01-30 |  | 2024-01-30 | 2024-10-22 | 국내 | 낙하 테스트 | DT&C에서 재검토 요청 - 24-02-06 / 32M24J DEMO 5와 교체 | 60KV, 2mA | 2J16519 | D3GR240110020 | DCTR221007466 | Ver2.3.1 | D3LB230613228 | Ver2.0.2 | 1 | [5 empty] | BN221117056 |  | D910 23030342 |  |  | White | 20cm | 본체, 충전기 셋트(220V 3구 접지), 배터리, 쉴드, 리모콘, 가방 | 2
| ADX4000W | 41M24A DEMO 1 | 2024-01-30 |  | 2024-01-30 |  | 국내 | 낙하 테스트 | DT&C에서 재검토 요청 - 24-02-06 | 60KV, 2mA | 3C01438 | D4GR230713004 | WCTR200902128 | Ver3.4 | WLCD210319073 | Ver2.0 |  | 200.128 | DG1507113 | 705154 | 1 |  | BN230125149 |  | D910 23030348 |  |  | White | 20cm | 본체, 충전기 셋트(220V 3구 접지), 배터리, 쉴드, 리모콘, 가방 | 5
| ADX4000W | 41M24A DEMO 2 | 2024-01-30 |  | 2024-01-30 | 2024-10-22 | 국내 | 낙하 테스트 | DT&C에서 재검토 요청 - 24-02-06 / 41M24J DEMO 3과 교체 | 60KV, 2mA | 3C01686 | D4GR230713039 | WCTR210618063 | Ver3.4 | WLCD190725096 | Ver2.0 |  | 200.128 | DG4008244 | 705123 | 1 |  | BN230125150 |  | D910 23030352 |  |  | White | 20cm | 본체, 충전기 셋트(220V 3구 접지), 배터리, 쉴드, 리모콘, 가방 | 5
|  |  | 2024-03-06 |  | 2024-03-06 |  | 국내 | 낙하 테스트 | DT&C로 발송 | [13 empty] | BN220104170/248 | BN220627138 | BN221213045 |  |  |  |  | 배터리 4EA, USB Cable 3M 1EA, 시리얼 라벨 사본 각 1장씩 전달
| SOLO | 81M24E DEMO 1 | 2024-05-02 |  | 2024-05-03 | 2024-10-28 | 국내 |  | 시험 테스트용 - 세라믹 튜브 | 70kv, 2.0mA | S4 | CSGR240412001 | X | X | X | X | 2.0.1 | [5 empty] | BN220104244 | BN240325051 | D910 23030409 |  |  | Black | 20cm | 본체, 충전기 셋트(220V 3구 접지), 배터리, 쉴드, 리모콘, 가방, 발생부 및 시리얼 라벨 여분 2 EA | -6 | KV-2 | [7 empty] | mA-8 | [5 empty] | Heating-51
| SOLO | 81M24E DEMO 2 | 2024-05-15 |  | 2024-05-16 | 2024-10-28 | 국내 |  | 시험 테스트용 - 캐논 튜브 | 70kv, 2.0mA | 8F44240 / S18 | CSGR240412002 | X | X | X | X | 2.0.1 | [5 empty] | BN240325128 | BN240325129 | D910 23030264 |  |  | Black | 20cm | 본체, 충전기 셋트(220V 3구 접지), 배터리, 쉴드, 리모콘, 가방, 발생부 및 시리얼 라벨 여분 2 EA | EXP-7 | KV+3 | [7 empty] | mA+3 | [5 empty] | Heating+10
| ADX6000FB 스탠드 | 없음 | 2024-07-24 | 국내 | 2024-07-24 | 2024-07-30 | 국내 | IH 메디컬 데모 | Chest & Bed 스탠드 데모 대여 (익스텐드 제외)
| ADX6000s | 6SM24I DEMO 1 | 2024-09-05 | 해외 | 2024-09-05 |  | USA | Dexcowin Global |  | 80KV, 5mA | 2F01909 | A6GR240626007 | A6CB240223100 | Ver.1.1.1 |  |  |  |  | 177195 | [6 empty] | CM22J012
| ADX6000FB | 6FM24J DEMO 0003 | 2024-10-17 |  | 2024-10-24 |  | 국내 | 픽젠 |  | 80KV, 5mA | 8D97809 | A6GR240319031 | A6CB240223072 | Ver.1.1.1 | 2024012400421 |  |  |  | 17719 |  |  |  | BAI200410097 | BAI230905005 |  | C240809006
| DX3000 | 35M24JDEMO 4 | [7 empty] | 70kv, 3mA
| DX3000 | 32M24J DEMO 5 | 2024-10-22 | 해외 | 2024-10-22 | 2025-12월 | 국내 | 삼각대 테스트 | DT&C 핸드캐리 / 분해하여 재작업 | 60KV, 2mA | 3C01734 | D3GR230718090 | DCTR230324243 | Ver2.3.1 | DLCD230613335 | Ver2.0.2 | 1 | [10 empty] | White | 20cm | 양쪽 손잡이 삼각대 마운트 적용 본체, 쉴드
| ADX4000W | 41M24J DEMO 3 | 2024-10-22 | 해외 | 2024-10-22 |  | 국내 | 삼각대 테스트 | DT&C 핸드캐리 | 60KV, 2mA | 3C01443 | D4GR230713002 | WCTR210618012 | Ver3.4 | WLCD180319104 | Ver2.0 | 1 | 200.132 | - | 705161 | 1 | [6 empty] | White | 20cm | 삼각대 마운트 적용 본체, 쉴드
| ADX6000FB | 6FM24K DEMO 4 | 2024-11-13 | 해외 | 2024-11-13 | 2024-11-15입고 | 중국 | 진중완 대표 | 핸드캐리 | 90KV, 5.5mA | 2E01838 | XG22090733 | SCTR221014089 |  | K97202A05703 |  |  |  |  | 151571 |  |  | BAI240517023 |  |  | C240417009 |  | White |  | 제품 본체, 충전기 셋트, 픽젠 데모 디텍터, 영업부 노트북
| ADX6000FB | 6FM24K DEMO 4 | 2024-11-13 | [6 empty] | 90KV, 5.5mA | 2E01838 | XG22090733 | SCTR221014089 |  | K97202A05703 |  |  |  |  | 151571 |  |  | BAI240517023 |  |  | C240417009 |  | White
| ADX6000FB | 6FM24L DEMO 5 | 2024-12-04 | 국내 | 2024-12-04 | 2024-12-24 | 국내 | 본테크 | 2024-12-23 불량으로 회수 | 90KV, 6mA | 4G01674 | A6GR241120004 | A6CB241125001 | Ver1.2.2 | 2024012400024 | Ver2.0 | 2 |  |  | 177154 | 1 |  | BAI240517024 | BAI240517025 |  | CM22K031 |  | White |  | IEC-1000(신형) 기본 본체.거치대및어댑트 셋트(21V),스킨가드,리모콘 |  |  | 0 | -15 | -25 | -28 | -30 | -5 | -15 | -1 | 12 |  |  |  |  | -25
| ADX6000FB | 6FM24L DEMO 6 | 2024-12-24 | 국내 | 2024-12-24 |  | 국내 | 본테크 | 6FM24L DEMO 5 회수 후 재발송 | 90KV, 6mA | 4G01712 | A6GR241120010 | A6CB241125018 | Ver1.2.2 | 2024010600076 | Ver2.0 | 2 |  |  | 177213 | 1 |  | BAI240517024 | BAI240517025 |  | C241213009 |  | White |  | 본체만 6FM24L DEMO 5와 교체 |  |  | 0 | 0 | -5 | -7 | -8 | 10 | 0 | 2 | 13 |  |  |  |  | 45
Note on B2: DX3000 ADX4000W ADX6000 ADX6000s ADX6000FB COCOON SOSLO
Note on C10: 2024-06-20 에이밍 라이트 밝기 향상용 9핀 쪽보드 적용하여 재작업 완료
Note on F15: 스탠드 업체(로움텍) 테스트 용으로 전달
Note on C22: 2024-06-20 에이밍 라이트 밝기 향상용 9핀 쪽보드 적용하여 재작업 완료
Note on C23: 2024-06-20 에이밍 라이트 밝기 향상용 9핀 쪽보드 적용하여 재작업 완료
Note on C24: 2024-06-20 에이밍 라이트 밝기 향상용 9핀 쪽보드 적용하여 재작업 완료
Note on C31: 2024-06-20 에이밍 라이트 밝기 향상용 9핀 쪽보드 적용하여 재작업 완료
Note on C32: 2024-06-20 에이밍 라이트 밝기 향상용 9핀 쪽보드 적용하여 재작업 완료
Note on C44: 2024-11-05 재작업 및 재튜닝 EXP -11 Heating +60 KV +2 Ma -19
Note on C45: 2024-11-05 재작업 및 재튜닝 EXP -10 Heating +120 KV -4 Ma -8
Note on C49: 2024-06-20 에이밍 라이트 밝기 향상용 9핀 쪽보드 적용하여 재작업 완료

## 교체및자재출고내역22년~
No | 모델명 | 제품시리얼 | 제조일 | 국내/해외 | 출고일 | 재 입고일자 | 작업내용 | 출고국가 | 출고처명 | 내역 | kv, mA | X-tube S/N | 발생부 SN | CTR BD SN: | CTR BD Ver | LCD BD SN : WLCD BD SN : OP DB SN : | LCD BD Ver. WLCD BD Ver. OP DB Ver. | 파워보드 Ver | Firmware Ver. | GUI Ver. | Module S/N | Carrier S/N | Carrier BD Ver | OS License S/N | Battery S/N 1 | Battery S/N 2 | CRADLE S/N | Colimator | 센서 SN | 스탠드 SN : | 콘길이 | Color White/Black | Packing List | EXP time | offset KV | offset MA | offset MS | offset KV_H | offset KV_M | offset KV_L | mA | offset Heating | 기타내용
1 | DX3000 |  |  | 해외 | 2022-03-17 |  |  | USA | Imageworks Veterinary | [23 empty] | 미국용 3구접지 코드 및 충전기 셋트 - 4 set
2 | DX3000 |  | 2022-01-11 | 해외 | 2022-01-11 |  |  | 콜롬비아 | Mr. Oscar David Figuero | 출고 | 60kv, 2mA | 1J09402 | DX21111911 | DCTR210521242 |  | DLCD211203147 | [16 empty] | 발생부 + LCD Ass'y 1 Set 오더 제품과 같이 나감
3 | DX3000 |  |  | 국내 | 2022-03-17 |  |  | 한국 |  | 출고 | [22 empty] | 국내용 충전기 셋트 - 1 Set (D910 22010479)
| DX3000 |  |  | 해외 | 2022-03-21 |  |  | 싱가폴 | MD Vet | 출고 | [15 empty] | BN220216140 | [6 empty] | 배터리 1 EA만 출고
| DX3000 | [6 empty] | 터키 | Harmonic Group Biyomedikal |  |  | 8A76713 |  | DCTR220120470 |  | DLCD211203420 | [16 empty] | 제품15대 오더와 함께 부품 추가로 출고(D322A0141~155) 1. D3 사출 케이스 셋트 2개 2. D3 PCB Control B/D 6개(보드만) 3. D3 (LCD BD) 7개 4. D4 발생부 1개 5. 20핀 FFC 케이블 10개 6. D3 배터리 커버 10 개
| DX3000 | [12 empty] | DCTR220120471 |  | DLCD211203451
| DX3000 | [12 empty] | DCTR220120472 |  | DLCD211203405
| DX3000 | [12 empty] | DCTR220120473 |  | DLCD211203467
| DX3000 | [12 empty] | DCTR220120476 |  | DLCD211203490
| DX3000 | [12 empty] | DCTR220120477 |  | DLCD211203410
| DX3000 | [14 empty] | DLCD211203433
| DX3000 | D321E1282 | 2022-04-27 | 해외 | 2022-04-27 |  |  | USA | Vector |  | 65kv, 1.7mA | 1M11163 | DX22032342 | LCTR210811228 | Ver3.2.1 | DLCD211203519 | Ver2.0.2 |  | Ver3.107 | [5 empty] | BIN211227088 | BE220328030 | [5 empty] | White | 본체,3구어댑터및AC코드(마그넷 젠드),쉴드,넥스트랩(포켓),몰드,패드,퀵가이드,CD,외부배터리,변환젠드 | EXP+5
| DX3000 | D322G-MOCKUP | 2022-07-04 | 해외 | 2022-07-13 |  |  | 러시아 | IP Tsizina S.A. |  |  |  |  | ? | ? | ? | ? |  | Ver3.107 | [5 empty] | BN190121178 |  | D910 22010252 |  |  |  |  | White | 발생부 없고 전원만 켤 수 있음. 배터리 1EA, 충전기셋트 1Set, (CTR BD, LCD BD 시리얼 번호 미확인)
| DX3000 |  |  | 해외 | 2022-08-12 |  |  | 모로코 |  | 출고 | [19 empty] | STA140127087/ARM140512120 |  |  | AllMyT Stand
| DX3000 |  |  | 해외 | 2022-03-10 |  |  | 스페인 | RADIOMEDICA | [20 empty] | ARM140512128/STA140127086 |  | White | DX3000용 스탠드 1셋트
| DX3000 |  |  | 해외 | 2022-10-05 |  |  | 필리핀 | 직접구매해서 감 | [15 empty] | BN220728006/07 |  | D910 22080033 | [5 empty] | 충전기 1 셋트, 배터리1개
| DX3000 |  |  | 해외 | 2022-10-13 |  |  | 이라크 | Unident | [15 empty] | BN220728051~56 | [7 empty] | DX3000숏콘실드10개, 배터리6개
| DX3000 |  |  | 해외 | 2022-11-01 |  |  | USA | Dexcwin Global | [15 empty] | BN220728195~200 | BN220928001~024 | [6 empty] | 배터리30개
| ADX4000W |  |  | 해외 | 2022-01-12 |  |  | 일본 | Dexcowin Japan | 판매 | [22 empty] | ADX4000W스탠드 1셋트, E2V 센서 2.0 -13EA
| ADX4000W | D422D01DEMO Sample |  | 해외 | 2022-04-15 |  |  | 일본 | Dexcowin Japan | [23 empty] | 신규 모듈 샘플 본체, B급 가방,배터리1개,충전기셋트
| ADX6000 |  |  |  |  | 2022-04-06입고 |  |  |  | 연구소 한테서 받음 |  | 2E01845 |  | A6CTR200102041 | [18 empty] | 발생부만 입고되어 튜닝 보냄
| ADX6000 | A6A180001 | 2018-01-30 |  | USA | 2022-10-04 입고 | 분해 | Dexcowin Global |  | 2022-10-04 문종현 대리에게 수령 후 kv와 선량이 측정되지 않아 발생부만 튜닝 파트로 이관 |  | 2E01848 | [7 empty] | Ver200.128 | DG1905574 |  |  | X20-88075 02219-015-096-855 | BAI180614002 | BAI180614003 | 6A1709003 |  | H8P1C362ADB |  |  |  | 21V 충전기, 크래들, 리모콘, PC-Link Cable, CD Manual, Quick Manual, DRTECH Sensor(Interface Cable 20cm) 만 입고됨
| ADX6000s | A6S21H1014 | 2021-08-30 |  | 2021-08-30 |  |  | USA | Medicatech | 2021-03-16일 입고되었다가 출고 |  | 8D97667 | XG18071903 | [19 empty] | 제품만 입고됨
| ADX6000s | A6S21L1021 | 2022-07-19 |  | 2022-07-20 |  |  | USA | Televere System |  |  | 1L01563 | XG22022802 | A5CTR180605002 | Ver1.1 | N7220720006A | Ver1.0 |  | Ver1.2.5 | Ver3.0.5 | 124142 |  |  |  | BAE201014083 | BAE201014084 | [6 empty] | ADX6000s 본체,4홀 브라켓, 21v충전기및AC코드(미국용),리모콘,외부배터리2EA,가방 ,실드, 스킨가드(벨크로),각도기,사각 줄자,퀵가이드,CD, |  | kv+1 | ma+0.4 | ms+1
| ADX6000s | A6S20E1008 |  |  | 2020-10-15 | 2022-04-06입고 | 분해 |  |  | 2022-04-06 연구소한테서 받음 |  | 2E01870 | [20 empty] | 제품 및 악세서리 같이 입고되어 사용 가능한 것만 재사용, 발생부는 튜닝 보냄
| ADX6000s | A6S20C05DEMO |  |  | 2020-03-31 | 2022-04-06입고 | 분해 |  |  | 2022-04-06 연구소한테서 받음 |  | 8D97649 |  | SCTR180619019 | Ver1.1.1 | [17 empty] | 제품 및 악세서리 같이 입고되어 사용 가능한 것만 재사용, 발생부는 튜닝 보냄
| ADX6000s | A6S22G-DEMO | 2022-07-22 | [6 empty] | 사내 데모 장비로 사용 | 80KV, 5mA | 8D97742 | XG22021606 | SCTR200203045 | Ver1.1.1 | N87W072001MK | Ver1.0 |  | Ver1.2.5 | Ver3.0.5 | 124185 | [11 empty] | 고압 튀면서 화면 꺼졌던 불량이 발생하였고, 이후 재현되지 않아 데모장비로 사용함
| ADX6000s | A6S22G-DEMO | 2022-07-22 |  | 2022-11-21 |  |  | USA | 류제황 박사 | 미국 전시회 참여용 _전시회 끝나고 미국지사에 보관 | 80KV,5mA | 8D97742 | XG22021606 | SCTR200203045 | Ver1.1.1 | N87W072001MK | Ver1.0 |  | Ver1.2.5 | Ver3.0.5 | 124185 |  |  |  | BAE | BAE | [6 empty] | ADX6000s 본체,6홀 브라켓, 21v충전기및AC코드(미국용),리모콘,외부배터리2EA,가방 ,실드, 스킨가드(벨크로),각도기,사각 줄자,CD,
| ADX6000FB | 시리얼 번호 없음 | 2022-07-01 |  | 2022-07-04 |  |  | 한국 | 픽젠 | 데모로 빌려줌 | 80KV, 5mA | 8F98061 | XG20040728 | SCTR200413061 | Ver.1.1.1 | N87W072001JW | Ver.1.0 |  | Ver.1.3.5 | Ver3.0.5 | 117567 |  |  |  | BAI200410011 | BAI180605 | X | X |  |  |  |  | 사출 마모난 제품, 고정형 스킨가드, 배터리 2EA, 220V 충전기 셋트, 크래들, 리모콘
| ADX6000FB | A6S20F07DEMO | 2020-07-03 |  | 2022-09-21 | 2022-10-07 입고 |  | 국내 | 캐논코리아 | 데모로 빌려줌 | 80KV, 5mA | 2E01868 | XG20040763 | SCTR200413003 | Ver.1.1.1 | N866072001XX | Ver.1.0 |  | Ver.1.3.5 | Ver3.0.6 | 124236 |  |  |  | BAI200410027 | BAI200410031 | X | X |  |  |  |  | 제품, 고정형 스킨가드, 배터리 2EA, 220V 충전기 셋트, 크래들, 리모콘, AllMyT 스탠드 정형외과용 4홀 |  | KV+1 | Ma+0.3
| ADX6000FB | A6S20F07DEMO | 2022-10-07재입고 |  | 2022-10-17 | 2022-11-01 입고 |  | 국내 | Radisen | 데모로 빌려줌 | 80KV, 5mA | 2E01868 | XG20040763 | SCTR200413003 | Ver.1.1.1 | N866072001XX | Ver.1.0 |  | Ver.1.3.5 | Ver3.0.6 | 124236 |  |  |  | BAI200410027 | BAI200410031 | X | X |  |  |  |  | 제품, 고정형 스킨가드, 배터리 2EA, 220V 충전기 셋트, 크래들, 리모콘 |  | KV+1 | Ma+0.3
| ADX6000FB | A6S20F07DEMO | 2022-11-01재입고 |  | 2022-11-15 |  |  | 스페인 | Anabelen 통해서 데모로 빌려줌 |  | 80KV, 5mA | 2E01868 | XG20040763 | SCTR200413003 | Ver.1.1.1 | N866072001XX | Ver.1.0 |  | Ver.1.3.5 | Ver3.0.5 | 124236 |  |  |  | BAI180614002 | BAI200410031 | X | X |  |  |  |  | 제품, 고정형 스킨가드, 배터리 2EA, 220V 충전기 셋트, 크래들, 리모콘, 퀵가이드 |  | KV+1 | Ma+0.3
| DX-7017 | CO22A1-DEMO | 2022-01-13 | 해외 | 2022-01-13 | 2022-10-07입고 | 분해 | USA | Dexcowin Global | 문종현에게 제품받고 분해 해체 | 70KV,1.7mA | 0E83185 | CG20102619 | CCTR211012003 | Ver2.20.3 | COP211104015 | Ver2.20.1 |  | Ver2.505 | [5 empty] | BCO180309046 |  | D917 21110817 | [5 empty] | 스위치형 Aming Light 본체,3구어댑터및AC코드,쉴드,가방- 충전 단자 적용 | EXP+1 | KV-1 |  |  | 0 | KV-1 | KV-1 | 0 | Heating-10
| DX-7017 | CO22A2-DEMO | 2022-01-13 | 해외 | 2022-01-13 | 2022-10-07입고 | 분해 | USA | Dexcowin Global | 문종현에게 제품받고 분해 해체 | 70KV,1.7mA | 0E83005 | CG20102637 | CCTR211012004 | Ver2.20.3 | COP211104013 | Ver2.20.1 |  | Ver2.505 | [5 empty] | BCO180309102 |  | D917 21110812 | [5 empty] | 트리거형 Aming Light 본체,3구어댑터및AC코드,쉴드,가방 | 0 | KV-4 |  |  | 0 | KV-1 | KV-1 | 0 | Heating-5
3 | DX-7017 | CO22B3-DEMO | 2022-02-15 | 해외 | 2022-02-16 | 2022-07-20 입고 | 분해 | USA | Dexcowin Global | 동물용 | 70KV,1.7mA | 9D56644 | CG21082026 | CCTR220210003 | Ver2.20.3 | COP211110153 | Ver2.20.1 |  | Ver3.305 | [5 empty] | BCO211216096 |  | D917 21110877 | [5 empty] | 동물용,스위치형 Aming Light 본체,3구어댑터및AC코드,쉴드,가방,넥스트랩 | EXP+2 | KV+2 |  |  | 0 | M-1 | L-1 | 0 | Heating-10 | Aming Light
4 | DX-7017 | CO22B4-DEMO | 2022-02-15 | 해외 | 2022-02-15 |  |  | USA | Focused Forensics |  | 70KV,1.7mA | 8F44266 | CG21082013 | CCTR220210001 | Ver2.20.3 | COP211110142 | Ver2.20.1 |  | Ver2.505 | [5 empty] | BCO211216100 |  | D917 21110879 | [5 empty] | 트리거형 Aming Light 본체,3구어댑터및AC코드,쉴드,가방,넥스트랩 | EXP+1 | KV-2 |  |  | 0 | M-1 | L-1 | 0 |  | Aming Light
9 | DX-7017 | 운송시험 DEMO1 | 2022-03-11 | 국내 | 2022-03-22 | 2022-04-26 입고 | 분해 | 국내_KCL | ISTA 운송시험 시료 |  | 70KV,1.7mA | 0F84789 | CG21040918 | CCTR211116124 | Ver2.20.2 | COP211110113 | Ver2.20.1 |  | Ver2.505 | [5 empty] | BCO211216090 |  | D917 21110906 | [5 empty] | 본체,크래들,충전기셋트(220V),실드,넥스트랩(포켓),가방,CD | EXP+1 | KV-2 |  |  | 0 | M-1 | L-1 | 0
10 | DX-7017 | 운송시험 DEMO2 | 2022-03-11 | 국내 | 2022-03-22 | 2022-04-26 입고 | 분해 | 국내_KCL | ISTA 운송시험 시료 |  | 70KV,1.7mA | 0F86650 | CG21040913 | CCTR211116117 | Ver2.20.1 | COP211110165 | Ver2.20.1 |  | Ver2.505 | [5 empty] | BCO211216088 |  | D917 21110905 | [5 empty] | 본체,크래들,충전기셋트(220V),실드,넥스트랩(포켓),가방,CD | EXP+1 | KV-9 |  |  | 0 | M-1 | L-1 | 0 | Heating-10
14 | DX-7017 | CO22E7-DEMO | 2022-05-02 | 해외 | 2022-05-03 |  |  | USA | Veterinary Dentistry | 동물용 | 70KV,1.7mA | 8B36288 | CG18081401 | CCTR211116214 | Ver2.20.1 | COP220105001 | Ver2.20.2 |  | Ver3.305 | [5 empty] | BCO211216088 | BE220328053 | D917 21110906 | [5 empty] | 동물용,스위치형 Aming Light 본체,3구어댑터및AC코드,쉴드,가방,넥스트랩,외부배터리,젠더,가방 B급 | EXP+1 | KV-3 |  |  | 0 | M-1 | L-1 | 0 | Heating+30 | Aming Light
15 | DX-7017 | CO22E8-DEMO | 2022-05-11 | 해외 | 2022-05-12 |  |  | USA | Archer Dental |  | 70KV,1.7mA | 0F88448 | CG21120902 | CCTR211116295 | Ver2.20.2 | XMA2203210123 | Ver.2.20.2 |  | Ver.2.508 | [5 empty] | BCO211123012 | BE220328054 | XBX2205030041 | [5 empty] | 스위치형 Aming Light 본체,3구어댑터및AC코드,쉴드,가방,넥스트랩,외부배터리,젠더,가방 | EXP+1 | KV-2 |  |  | 0 | M-1 | L-1 | 0 | Heating+5 | Aming Light 사출 그레이,블랙유광
16 | DX-7017 | CO22E9-DEMO | 2022-05-11 | 해외 | 2022-05-12 |  |  | USA | Vector |  | 70KV,1.7mA | 0F85843 | CG21120925 | CCTR211116282 | Ver.2.20.2 | XMA2203210121 | Ver2.20.2 |  | Ver.2.058 | [5 empty] | BCO211216090 | BE220328055 | XBX2205030042 | [5 empty] | 스위치형 Aming Light 본체,3구어댑터및AC코드,쉴드,가방,넥스트랩,외부배터리,젠더,가방 | EXP+1 |  |  |  | 0 | M-1 | L-1 | 0 |  | Aming Light 사출 그레이,블랙유광
19 | DX-7017 | CO20A0004 | 2020-01-22 | 해외 | 2020-01-23 | 2022-07-18 입고 |  | 네덜란드 | Waterviolier VOF | [23 empty] | 나갔던 구성품들 중 충전기 셋트 제외 재입고 됨.
20 | DX-7017 | COF190001BBB |  |  |  | 2023-02-03 입고 | 분해 |  |  | FDA선량테스트갔다고 입고됨
| ADX6000FB |  |  |  | 2022-03-18 |  |  | 한국 | [16 empty] | BAI200410170 | BAI200410171 | [6 empty] | 탈착용 배터리 - 2 EA
| DX3000 |  |  |  | 2022-05-12 |  |  | 한국 | 트랜스 | [15 empty] | BAE200410058 | BAE200410059 |  |  | A15POHECC17-03116/03117 |  |  |  | 외부배터리2EA, HDI-2000센서1.5 2EA 문종현 대리가 출고함
| DX-7017 | 71M22-DEMO1 | 2022-09-22 | 해외 | 2022-11-21 |  |  | USA | 류제황 박사 | 미국 전시회 참여용 _전시회 끝나고 미국지사에 보관 | 70kv, 1.7mA | [14 empty] | BE210830003 | D917 21110877 |  |  |  |  | Gray | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),가방,에이밍라이트용 CD
| SOLO | 81M22K-DEMO | 2022-11-21 | 해외 | 2022-11-21 |  |  | USA | 류제황 박사 | 미국 전시회 참여용-연구실 입고 | 70kv, 2mA
| ADX6000FB | A622G-MOCKUP | 2022-07-04 | 해외 | 2022-07-13 |  |  | 러시아 | IP Tsizina S.A. |  |  |  |  | A5CTR180605001 | Ver.1.1 | ? | Ver.1.0 |  | Ver.1.3.5 | Ver3.0.5 | 101306 |  |  |  | BAI180605008 |  | X | CM22G-MOCKUP |  |  |  |  | 발생부 없고 전원만 켤 수 있음. 배터리 1EA, 리모콘 1EA, 충전기셋트(크래들 시리얼번호 부여 X)
| ADX6000FB | A6F22G0014 | 2022-08-09 | 해외 | 2022-08-09 |  |  | 인도 | AMT |  | 80KV, 5mA | 8F98095 | XG20040724 | SCTR200413066 | Ver.1.1.1 | N87W072001QV | Ver.1.0 |  | Ver.1.3.5 | Ver3.0.5 | 103941 | [5 empty] | X | CM22J007 |  |  |  |  | 가방에 제품만 출고함 |  | KV+3 | Ma+0.5 | ms+1
| DX-7017 |  |  | 해외 | 2022-01-27 |  |  | USA | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA |  |  |  |  | COP211110111 | Ver2.20.1 |  | Ver2.505 | [13 empty] | 사장님께 OP BD(아트메가용) + 30핀 FFC 케이블만 발송함 (10AE)
| DX-7017 |  |  | 해외 | 2022-01-27 |  |  | USA | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA |  |  |  |  | COP211110121 | Ver2.20.1 |  | Ver2.505
| DX-7017 |  |  | 해외 | 2022-01-27 |  |  | USA | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA |  |  |  |  | COP211110125 | Ver2.20.1 |  | Ver2.505
| DX-7017 |  |  | 해외 | 2022-01-27 |  |  | USA | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA |  |  |  |  | COP211110130 | Ver2.20.1 |  | Ver2.505
| DX-7017 |  |  | 해외 | 2022-01-27 |  |  | USA | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA |  |  |  |  | COP211110172 | Ver2.20.1 |  | Ver2.505
| DX-7017 |  |  | 해외 | 2022-01-27 |  |  | USA | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA |  |  |  |  | COP211110174 | Ver2.20.1 |  | Ver2.505
| DX-7017 |  |  | 해외 | 2022-01-27 |  |  | USA | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA |  |  |  |  | COP211110183 | Ver2.20.1 |  | Ver2.505
| DX-7017 |  |  | 해외 | 2022-01-27 |  |  | USA | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA |  |  |  |  | COP211110184 | Ver2.20.1 |  | Ver2.505
| DX-7017 |  |  | 해외 | 2022-01-27 |  |  | USA | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA |  |  |  |  | COP211110194 | Ver2.20.1 |  | Ver2.505
| DX-7017 |  |  | 해외 | 2022-01-27 |  |  | USA | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA |  |  |  |  | COP211110200 | Ver2.20.1 |  | Ver2.505
| DX-7017 |  |  | 해외 | 2022-01-28 |  |  | USA | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA |  |  |  |  | COP200910007 | Ver3.0.3 |  | Ver2.606 | [13 empty] | 사장님께 OP BD(ST용) + 30핀 컨넥트만 발송함 (10AE)
| DX-7017 |  |  | 해외 | 2022-01-28 |  |  | USA | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA |  |  |  |  | COP210223062 | Ver3.0.4 |  | Ver2.606
| DX-7017 |  |  | 해외 | 2022-01-28 |  |  | USA | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA |  |  |  |  | COP210223063 | Ver3.0.4 |  | Ver2.606
| DX-7017 |  |  | 해외 | 2022-01-28 |  |  | USA | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA |  |  |  |  | COP210223096 | Ver3.0.4 |  | Ver2.606
| DX-7017 |  |  | 해외 | 2022-01-28 |  |  | USA | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA |  |  |  |  | COP210609001 | Ver3.0.4 |  | Ver2.606
| DX-7017 |  |  | 해외 | 2022-01-28 |  |  | USA | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA |  |  |  |  | COP210707053 | Ver3.0.4 |  | Ver2.606
| DX-7017 |  |  | 해외 | 2022-01-28 |  |  | USA | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA |  |  |  |  | COP210707212 | Ver3.0.4 |  | Ver2.606
| DX-7017 |  |  | 해외 | 2022-01-28 |  |  | USA | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA |  |  |  |  | COP210707215 | Ver3.0.4 |  | Ver2.606
| DX-7017 |  |  | 해외 | 2022-01-28 |  |  | USA | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA |  |  |  |  | COP210707217 | Ver3.0.4 |  | Ver2.606
| DX-7017 |  |  | 해외 | 2022-01-28 |  |  | USA | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA |  |  |  |  | COP210707219 | Ver3.0.4 |  | Ver2.606
| DX-7017 | CO20I0240 | 2022-02-14 | 해외 | 2022-02-16 |  |  | USA | Vector |  | 70KV,1.7mA | 0E82960 | CG21021930 | CCTR21111643 | Ver2.20.2 | COP211104098 | Ver2.20.1 |  | Ver2.505 | [13 empty] | 손잡이 없는 본체만 - 문종현에게 전달 | EXP+1 | KV-8 |  |  | 0 | M-1 | L-1 | 0
| DX-7017 | CO20L0410 | 2022-02-14 | 해외 | 2022-02-16 |  |  | USA | Vector |  | 70KV,1.7mA | 8B37286 | CG19082942 | CCTR210910252 | Ver2.20.2 | COP211104078 | Ver2.20.1 |  | Ver2.505 | [13 empty] | 손잡이 없는 본체만 - 문종현에게 전달 | EXP+1 | KV+1 |  |  | 0 | M-1 | L-1 | 0
| DX-7017 | CO21I0476 | 2022-02-14 | 해외 | 2022-02-16 |  |  | USA | Vector |  | 70KV,1.7mA | 0E83663 | CG21022430 | CCTR21022430 | Ver2.20.2 | COP211110159 | Ver2.20.1 |  | Ver2.505 | [5 empty] | BCO211123010 | [7 empty] | 본체,3구어댑터및AC코드,쉴드,가방-풀셋트로 문종현에게 전달 | EXP+1 | KV-3 |  |  | 0 | M-1 | L-1 | 0
| DX-7017 | CO20L0372 | 2022-03-02 | 해외 | 2022-03-02 |  |  | USA |  |  | 70KV,1.7mA | 0F87174 | CG21082401 | CCTR210910130 | Ver2.20.2 | COP211110108 | Ver2.20.1 |  | Ver2.505 | [13 empty] | 손잡이 없는 본체만 - 문종현에게 전달 | EXP+1 | KV-5 |  |  | 0 | M-1 | L-1 | 0 | Heating-5
| DX-7017 | CO21D0142 | 2022-03-29 | 해외 | 2022-03-29 |  |  | USA | Dexcowin Global | 동물용- 교체품 | 70KV,1.7mA | 0F85906 | CG21042801 | CCTR211116179 | Ver2.20.1 | XMA2203210013 | Ver2.20.2 |  | Ver3.305 | [5 empty] | BCO211224071 | BE211210210 | 시리얼 번호 없음 | [5 empty] | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),가방,CD | EXP+1 | 0 |  |  | 0 | M-1 | L-1 | 0 | Heating-5 | 사출 시리얼 번호 CO21120837
| DX-7017 | CO22D5-DEMO/Loaner | 2022-04-18 | 해외 | 2022-04-18 |  |  | USA(LA) | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA | 8G45366 | CG19022614 | CCTR200414094 | Ver2.20.1 | XMA2203210104 | Ver2.20.2 |  | Ver2.505 | [5 empty] | BCO200921075 | [7 empty] | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,가방 --B급 |  | KV-6 |  |  | 0 | M-1 | L-1 | 0 | Heating-10
| DX-7017 | CO22D6-DEMO/Loaner | 2022-04-18 | 해외 | 2022-04-18 |  |  | USA(LA) | Dexcowin Global |  | 70KV,1.7mA | 8G45486 | CG19022611 | CCTR200414081 | Ver2.20.1 | XMA2203210105 | Ver2.20.2 |  | Ver2.505 | [5 empty] | BCO210105017 | [7 empty] | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,가방 --B급 |  | KV-2 |  |  | 0 | M-1 | L-2 | 0 | Heating-5
| DX-7017 | CO21D0168 | 2022-08-05 | 해외 | 2022-08-05 |  |  | USA | Vector |  | 70KV,1.7mA | 0F87062 | CG21113039 | XMA2207220003 | Ver2.20.4 | XMA2206280079 | Ver2.20.2 |  | Ver2.508 | [13 empty] | 손잡이 없는 본체만 | EXP+1 | KV-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Heating-10
| DX-7017 | CO22B0107 | 2022-08-05 | 해외 | 2022-08-05 |  |  | USA | Vector |  | 70KV,1.7mA | 0F86274 | CG21113004 | XMA2207220020 | Ver2.20.4 | XMA2205160110 | Ver2.20.2 |  | Ver2.508 | [13 empty] | 손잡이 없는 본체만 | EXP+1 | KV-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | Ma+3 | Heating-15
| DX-7017 | CO22A0026 | 2022-08-05 | 해외 | 2022-08-05 |  |  | USA | Vector |  | 70KV,1.7mA | 0F87329 | CG21113018 | XMA2207220002 | Ver2.20.4 | XMA2206280100 | Ver2.20.2 |  | Ver2.508 | [5 empty] | BCO220215059 | BE220607084 | XBX2205030033 | [5 empty] | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),가방,CD | EXP+1 | KV-3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Heating-10
| DX-7017 | CO22B0061 | 2022-08-05 | 해외 | 2022-08-05 |  |  | USA | Vector |  | 70KV,1.7mA | 0F88059 | CG21113016 | XMA2207220001 | Ver2.20.4 | XMA2205160108 | Ver2.20.2 |  | Ver2.508 | [5 empty] | BCO220215058 | BE220607085 | XBX2205030036 | [5 empty] | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),가방,CD | EXP+1 | KV-3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Heating-5
| DX3000 |  |  | 해외 | 2023-03-13 |  |  | 일본 | Dexcowin Japan | 판매 | [19 empty] | ARM140512182 |  | White | DX3000용 스탠드 1셋트
| DX-7017 | CO21J0525 | 2023-03-21 | 해외 | 2023-03-29 |  |  | USA | Dexcowin Global | 대체품 | 70KV,1.7mA | 0K90676 | CG22071443 | CCTR230125130 | Ver2.20.5 | CCOP230117170 | Ver2.20.3 |  | Ve1.1 | [5 empty] | BCO230126081 | BE230224018 | XBX2207120086 |  |  |  |  | White | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,가방 | EXP+1 | KV-3 |  |  | 0 | 0 | L-1 |  | Heating-5 | 방사구 0.8T, FFC 커넥터 변경 된 것
| ADX6000FB | 없음 | 2023-04-17 |  | 2023-04-17 |  |  | 연구실 |  | 90KV,5mA 테스트 용도로 가저감. | 80KV, 5mA | 8D97840 |  | SCTR210325077 | Ver.1.1.1 | K97202A00349 | Ver.1.0 |  | Ver.1.3.5 |  | 151402 | [7 empty] | CM21122808 |  |  | White | IEC-1000(신형), 90KV,5mA 테스트 용으로 가져감,
| DX3000 |  |  | 해외 | 2023-05-03 |  |  | 대만 | Dentis | [15 empty] | BN230125063 | BN230125064 | [6 empty] | 배터리만 2개 출고
| Sensor |  |  | 해외 | 2023-05-04 |  |  | USA | Televere | [19 empty] | PE641110T0915220120 PF640110T0915220063 |  |  |  | I RAY KOREA 센서만 2개 출고 (PE = Size1, PF = Size2)
| DX3000 |  |  | 해외 | 2023-05-09 |  |  | 일본 | Dexcowin Japan | [22 empty] | White | DX3000용 15cm 콘 적용 사출 3셋트 (FRONT COVER : BX2210270015~0017, REAR COVER : BX2210270035~0037), 배터리 커버 포함
| ADX4000W |  |  | 해외 | 2023-05-09 |  |  | 일본 | Dexcowin Japan | [22 empty] | White | ADX4000W용 15cm 콘 적용 사출 3셋트 (TOP COVER : D4230308005~007, BOTTOM COVER : D4230308005~007), LCD미포함, LCD힌지 포함. 배터리 커버 포함, USB 커버 포함
|  |  |  | 해외 | 2023-05-27 |  |  | 베트남 | [16 empty] | BN230125154~155 | BN230125158~160 | [6 empty] | 배터리 5개__230526 전시회에서 판매
|  |  |  | 국내 | 2023-05-28 |  |  | 김영민 치과 | [16 empty] | BN230125161 | [7 empty] | 배터리 1개 __230526 전시회에서 판매
|  | DA0901120021 | (2009.01.12)2023-05-30 | 국내 | 2023-05-31 |  |  | 치과 | 문종현에게 전달 | 23.05.27전시회에서 판매 함 | 60kv, 2mA | 2M17901 | DX230307020 | DCTR221007384 | Ver2.3.1 | DLCD230119335 | Ver2.20.2 |  | Ve1.0 | [5 empty] | BN230125162/163 |  | D910 23010086 |  |  |  |  | White | 본체,충전기 셋트,배터리,CD,저가 박스 | EXP+3
| ADX6000FB | A6F22A0010 | 2023-06-20 | 해외 | 2023-06-21 |  |  | 이탈리아 | Advanced Technology |  | 80KV, 5mA | 8D97728 | XG20041408 | SCTR200203031 | Ver.1.1.1 | N87W072001QN | Ver.1.0 |  | Ver.1.3.5 |  | 117565 | [6 empty] | CM22D019 |  |  |  | White | 본체만 대체품으로 보냄 |  | KV+1 | MA+0.3
| ADX6000FB | A6F22F0012 | 2023-08-28 | 해외 | 2023-08-30 |  |  | 이탈리아 | Advanced Technology |  | 80KV, 5mA | 8F98087 | XG20040737 | SCTR200413077 | Ver.1.1.1 | N87W072000JQ | Ver.1.0 |  | Ver.1.3.5 |  | 117587 | [6 empty] | CM21122802 |  |  |  | White | 가방에 본체만 대체품으로 보냄 |  | KV+4 | MA+0.5 | ms+1
| ADX6000s | A6S22G-DEMO | 2022-07-22 |  | 2022-11-21 |  |  | USA | 류제황 박사 | 미국 전시회 참여용_전시회끝나고 미국지사에 보관 | 80KV, 5mA | 8D97742 | XG22021606 | SCTR200203045 | Ver1.1.1 | N87W072001MK | Ver1.0 |  | Ver1.2.5 | Ver3.0.5 | 124185 | [11 empty] | ADX6000s 본체,6홀 브라켓, 21v충전기및AC코드(미국용),리모콘,외부배터리2EA,가방 ,실드, 스킨가드(벨크로),각도기,사각 줄자,CD,
| DX-7017 | 71M22-DEMO1 | 2022-09-22 | 해외 | 2022-11-21 |  |  | USA | 류제황 박사 | 미국 전시회 참여용 | 70kv, 1.7mA | [14 empty] | BE210830003 | D917 21110877 |  |  |  |  | Gray | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),가방,에이밍라이트용 CD
[5 empty] | 2023-12-06 |  |  | 알 제리 | Dentina | [23 empty] | DX3000용 실드 5개 보냄
| ADX6000s | 6SM23D0020 | 2023-12-28 | 해외 | 2023-12-29 |  |  | USA | Dexcowin Global | 대체품 | 80KV, 5mA | 8E97912 | XG22081919 | SCTR210325081 | Ver.1.1.1 | K97202A06733 | Ver.1.0 |  | Ver.1.3.5 | Ver.3.0.7-A | 151641 |  |  |  | BAE230329038 | BAE230329039 |  | BX2301120016 |  |  |  | White | ADX6000s 본체,6홀 브라켓, 21v충전기및AC코드(미국용),리모콘,외부배터리2EA,가방 ,실드, 스킨가드(벨크로),각도기,사각 줄자,CD
| COCOON DX-7020 | 72M24A DEMO 1 | 2024-01-26 | 해외 | 2024-01-30 |  |  | USA | Dentimax | Dentimax 로고 적용 데모 장비 | 70kv, 2.0mA | 1J95811 | CG230217040 | CCTR230125393 | Ver.2.20.5 | COOB230522194 | Ver.2.20.3 |  | 1 | [5 empty] | BCO230223031 |  | D917 23040052 |  |  |  |  | Gray | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드8T,넥스트랩(포켓),가방 | 1 | -4 | [5 empty] | 5 | -10
| COCOON DX-7020 | 72M24A DEMO 2 | 2024-01-29 | 해외 | 2024-01-29 |  |  | USA | Vector | 데모 장비 판매 | 70kv, 2.0mA | 1J95384 | CG230112022 | CCTR230125431 | Ver2.20.5 | COOB230522143 | Ver2.20.3 |  | Ver1.00 | [5 empty] | BCO230223079 | BE230921081 | D917 23040076 |  |  |  |  | Gray | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | 2 | -1 |  |  |  | 1 |  | 5 | -10
| COCOON DX-7020 | 72M24A DEMO 3 | 2024-01-29 | 해외 | 2024-01-29 |  |  | USA | Vector | 데모 장비 판매 | 70kv, 2.0mA | 1J96391 | CG230112038 | CCTR230125288 | Ver2.20.5 | COOB230522150 | Ver2.20.3 |  | Ver1.00 | [5 empty] | BCO230223096 | BE230921082 | D917 23040044 |  |  |  |  | Gray | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | 2 | -1 | [5 empty] | 5 | -15
| COCOON DX-7020 | 72M24A DEMO 4 | 2024-01-29 | 해외 | 2024-01-29 |  |  | USA | Vector | 데모 장비 판매 | 70kv, 2.0mA | 1J95957 | CG230112025 | CCTR230125432 | Ver2.20.5 | COOB230522114 | Ver2.20.3 |  | Ver1.00 | [5 empty] | BCO230223070 | BE230921083 | D917 23040042 |  |  |  |  | Gray | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | 2 | -1 | [5 empty] | 5 | -5
| COCOON DX-7020 | 72M24A DEMO 5 | 2024-01-29 | 해외 | 2024-01-29 |  |  | USA | Vector | 데모 장비 판매 | 70kv, 2.0mA | 1J95079 | CG230112030 | CCTR230125395 | Ver2.20.5 | COOB230522118 | Ver2.20.3 |  | Ver1.00 | [5 empty] | BCO230223086 | BE230921084 | D917 23040064 |  |  |  |  | Gray | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | 2 | -1 | [5 empty] | 5 | -10
| COCOON DX-7020 | 72M24A DEMO 6 | 2024-01-29 | 해외 | 2024-01-29 |  |  | USA | Vector | 데모 장비 판매 | 70kv, 2.0mA | 1J95243 | CG230112035 | CCTR230125429 | Ver2.20.5 | COOB230522110 | Ver2.20.3 |  | Ver1.00 | [5 empty] | BCO230223048 | BE230921085 | D917 23040072 |  |  |  |  | Gray | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | 2 | 1 | [5 empty] | 5 | -15
| COCOON DX-7020 | 72M24A DEMO 7 | 2024-01-29 | 해외 | 2024-01-29 |  |  | USA | Vector | 데모 장비 판매 | 70kv, 2.0mA | 1J95375 | CG230112016 | CCTR230125413 | Ver2.20.5 | COOB230522138 | Ver2.20.3 |  | Ver1.00 | [5 empty] | BCO230223066 | BE230921086 | D917 23040065 |  |  |  |  | Gray | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | 2 | -1 | [5 empty] | 5 | -5
| COCOON DX-7020 | 72M24A DEMO 8 | 2024-01-29 | 해외 | 2024-01-29 |  |  | USA | Vector | 데모 장비 판매 | 70kv, 2.0mA | 1J95867 | CG230112036 | CCTR230125433 | Ver2.20.5 | COOB230522126 | Ver2.20.3 |  | Ver1.00 | [5 empty] | BCO230223075 | BE230921087 | D917 23040068 |  |  |  |  | Gray | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | 2 | -3 | [5 empty] | 5 | -5
| COCOON DX-7020 | 72M24A DEMO 9 | 2024-01-29 | 해외 | 2024-01-29 |  |  | USA | Vector | 데모 장비 판매 | 70kv, 2.0mA | 1J95249 | CG230112049 | CCTR230125123 | Ver2.20.5 | CCOP230119244 | Ver2.20.3 |  | Ver1.00 | [5 empty] | BCO230223068 | BE230921088 | D917 23040025 |  |  |  |  | Gray | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 5 | -10
| COCOON DX-7020 | 72M24A DEMO 10 | 2024-01-29 | 해외 | 2024-01-29 |  |  | USA | Vector | 데모 장비 판매 | 70kv, 2.0mA | 1J95847 | CG230112001 | CCTR230125286 | Ver2.20.5 | COOB230522142 | Ver2.20.3 |  | Ver1.00 | [5 empty] | BCO230223041 | BE230921089 | D917 23040038 |  |  |  |  | Gray | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | 2 | [6 empty] | 5 | -5
| COCOON DX-7020 | 72M24A DEMO 11 | 2024-01-29 | 해외 | 2024-01-29 |  |  | USA | Vector | 데모 장비 판매 | 70kv, 2.0mA | 1J95230 | CG230112047 | CCTR230125396 | Ver2.20.5 | COOB230522139 | Ver2.20.3 |  | Ver1.00 | [5 empty] | BCO230223067 | BE230921090 | D917 23040039 |  |  |  |  | Gray | 본체,크래들,충전기셋트(미국용),실드,넥스트랩(포켓),외부배터리1EA,변환젠더,CD,퀵가이드,보증서,가방 | 2 | [6 empty] | 5 | -10
| COCOON |  | 2024-02-07 | 해외 | 2024-02-07 |  |  | USA | Dexcowin Global | 제품 박스, 카톤 박스 | [22 empty] | 1월 30일 지사로 출고 되었던 박스들이 페덱스의 잘못으로 모두 젖어서 배송되어 제품 박스(20ea) 및 카톤 박스(9ea), 에어셀(11set)만 다시 보냄. 추가로 센서 1.5사이즈 실리콘 커버 추가로 보냄
| ADX4000W | 41M24A0016 | 2024-01-23 | 국내 | 2024-01-24 |  |  | 두바이 전시장 데모 | Onp Internationa | 국내 판매 , 두바이 전시장 데모, 핸드캐리 수출면장, 결재, 거래명세서 X | 60KV, 2mA | 3C01724 | D4GR230713026 | WCTR210618018 | Ver3.4 | WLCD180319187 | Ver2.0 |  | Ver200.132 |  | DG1905558 | 705162 | Ver1.0 | X20-88075 02219-007-634-928 | BN231020124 | BN231020125 | D910 23030338 |  | S152OHCCA22-65952 |  |  | White | 본체,충전기 셋트(영국용 3구 일자),배터리-2ea,CD,실드,USB 케이블(검정색),센서1.5,가방 | 2
| ADX6000s | 6SM23E0033 | 2024-03-27 | 해외 | 2024-03-29 |  |  | USA | Dexcowin Global -교체품 | LED 밝기 올린것 | 80kv,5mA | 8F98044 | XG20042419 | SCTR221014052 | 1.1.1 | N87W0720008C | 1 |  |  |  | 124328 |  |  |  | BAI 200410177 | BAI 200410178 | ADX22090041 | C240315006 |  |  |  | White | 본체(6홀 브라켓), 25V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드 | [9 empty] | 미국지사 외부용 재고보유 3대를 LED 밝기 올린것으로 컬러메타및 8핀 수정된 보드(AIM LIGHT Driver V1.0.0) 적용하여 탈착용인 새 제품으로 3대 교체해서 2024-03-29일 출하됨.--외부용 3대는 입고 되어 제품 분해하여 재 조립에 적용함. (시리얼번호 그대로 유지하고 제조일자만 2024.03으로 출하)
| ADX6000s | 6SM23E0034 | 2024-03-27 | 해외 | 2024-03-29 |  |  | USA | Dexcowin Global -교체품 | LED 밝기 올린것 | 80kv,5mA | 8F98054 | XG20040710 | SCTR221014094 | 1.1.1 | K97202A07591 | 1 |  |  |  | 117586 |  |  |  | BAI 200410179 | BAI 200410180 | ADX22090043 | C240315007 |  |  |  | White | 본체(6홀 브라켓), 25V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드
| ADX6000s | 6SM23E0035 | 2024-03-27 | 해외 | 2024-03-29 |  |  | USA | Dexcowin Global -교체품 | LED 밝기 올린것 | 80kv,5mA | 8F97887 | XG20042128 | SCTR210325045 | 1.1.1 | K97202A00351 | 1 |  |  |  | 12344 |  |  |  | BAI 200410181 | BAI 200410182 | ADX22090044 | C240315008 |  |  |  | White | 본체(6홀 브라켓), 25V충전기및크래들 셋트(미국용), 리모콘, 탈착배터리2EA, 가방, 스킨가드,줄자,각도기,실드,퀵가이드
| DX3000 |  | 2024-05-17 | 해외 | 2024-05-17 |  |  | 베트남 | TKG |  | 60kv, 2mA | 3C01197 | D3GR230629019 | DCTR230324166 | 2.3.1 | [17 empty] | 발생부만 출고함.
| ADX6000FB | 6FM24D0025 |  | 국내 | 2024-06-25 |  |  | 한국_인화메디칼 | 연세온가족소아청소년과의원 |  | 80kv,5mA | 8D97795 | XG22090745 | A6CB240223016 |  | K97202A00328 |  |  | ADX6000FB-240408 |  | 151408 |  |  |  | BAC 240416026 | BAC 240416027 | ADX624040053 | C240417012
| ADX6000FB | 6FM24D0025 | 2024-07-24 | 국내 | 2024-07-24 |  |  | 한국_인화메디칼 | 연세온가족소아청소년과의원 |  | 80kv,5mA | 2F01910 | XG20042432 | SCTR210325015 |  | 2024010500033 | [11 empty] | C240417012
| DX3000 |  |  | 해외 | 2024-10-04 | 2024-09-25 | CE 있는 라벨로 교체 | 튀르키예 | Harmonica | 숏콘 사출 4 SET 추가 | [22 empty] | DX3000 숏콘 기본 ASS'Y 4 SET (D3FC240830001 ~ 004, D3RC240830001 ~ 004)
| DX3000 | 32M22K0370 | 2024-10-31 | 해외 | 2024-10-31 |  | 대체품 | 콜롬비아 | Mr. Oscar David Figueroa |  | 60kv, 2mA | 3C02293 | D3GR231107078 | DCTR230324388 | 2.3.1 | D3LB231124073 | 2.0.2 |  | Ver1.00 | [5 empty] | BN241021084 | BN241021085 | D910 23010203 |  |  |  |  | White
| DX3000 |  | 2024-11-11 | 해외 | 2024-11-11 |  |  | 코스타리카 | Star Dental | 배터리만 1ea 출고 | [14 empty] | BN241021150
Note on K26: A6S21H1014(8D97667) 불량 증상: LCD화면이 나오지않고 하얗게 보임. 원인 : LCD쪽 20핀 케이블 빠저 있음. 보드쪽에 20핀 케이블중 2번선 피복 버껴저있음. -LCD쪽 20핀 케이블 체결하니 정상으로 나타남.
Note on M26: 발생부 진공파트로 넘김_220328
Note on C32: 2022-07-25 구성품 모두 돌려받음
Note on F33: 2022-10-07 돌려받음
Note on F34: 2022-11-01 돌려받음
Note on M36: 튜닝실 정지태,오세헌에게 전달 함
Note on N36: 튜닝실 정지태,오세헌에게 전달 함
Note on O36: 튜닝실 정지태,오세헌에게 전달 함
Note on Q36: 조립파트 이승준에게 전달 함
Note on M37: 튜닝실 정지태,오세헌에게 전달 함
Note on N37: 튜닝실 정지태,오세헌에게 전달 함
Note on O37: 튜닝실 정지태,오세헌에게 전달 함
Note on Q37: 조립파트 이승준에게 전달 함
Note on C39: 2022-07-20 재입고 됨. 구성품 전체 출하됐던 그대로 돌아옴. 빨간색 라이트, 물체를 가까이 비추면 중앙 십자선 가려지는 문제 있음
Note on C41: 2022-04-26 시험 완료 후 재입고 됨
Note on C42: 2022-04-26 시험 완료 후 재입고 됨
Note on C114: 좌상 : 176 LUX 좌하 : 174 LUX 우하 : 169 LUX 우상 : 168 LUX 십자선 : 88 LUX
Note on C115: 좌상 : 169 LUX 좌하 : 171 LUX 우하 : 168 LUX 우상 : 164 LUX 십자선 : 83 LUX
Note on C116: 좌상 : 143 LUX 좌하 : 165 LUX 우하 : 153 LUX 우상 : 153 LUX 십자선 : 69 LUX
Note on C118: 좌상 : 167 LUX 좌하 : 175 LUX 우하 : 168 LUX 우상 : 166 LUX 십자선 : 72 LUX

## 스탠드 22년~
No | 모델명 | 적용 제품 | 조립일 | 국내/해외 | 출고일 | 출고국가 | 출고처명 | 시리얼 번호 | 색상 | 수량 | 내 역
1 | AllMyT Stand | DX3000 | 2022-03-10 | 해외 | 2022-03-10 | 스페인 | Radio Medica | STA140512128 ARM140127086 | Ivory | 1 | DX3000용 스탠드 1 set
2 | AllMyT Stand | ADX6000FB | 2022-03-10 | 해외 | 2022-03-17 | 콩고 | Sante Medic | STA140127001 ARM140219015 | Ivory | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
3 | AllMyT Stand | ADX6000FB | 2022-03-10 | 해외 | 2022-03-17 | 콩고 | Sante Medic | STA140127032 ARM140512060 | White | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
4 | AllMyT Stand | ADX6000FB | 2022-03-10 | 해외 | 2022-03-17 | 콩고 | Sante Medic | STA140127037 ARM140512067 | White | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
5 | AllMyT Stand | ADX6000FB | 2022-03-10 | 해외 | 2022-03-17 | 콩고 | Sante Medic | STA140127069 ARM140512070 | White | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
6 | AllMyT Stand | ADX6000FB | 2022-03-10 | 해외 | 2022-03-17 | 콩고 | Sante Medic | STA140127070 ARM140512127 | White | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
7 | AllMyT Stand | ADX6000FB | 2022-03-10 | 해외 | 2022-03-17 | 콩고 | Sante Medic | STA140127088 ARM140512131 | White | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
8 | AllMyT Stand | ADX6000FB | 2022-03-10 | 해외 | 2022-03-17 | 콩고 | Sante Medic | STA140127089 ARM140512132 | White | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
9 | AllMyT Stand | ADX6000FB | 2022-03-10 | 해외 | 2022-03-17 | 콩고 | Sante Medic | STA140127129 ARM140512140 | White | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
10 | AllMyT Stand | ADX6000FB | 2022-04-21 | 해외 | 2022-04-26 | 이탈리아 | Advanced Technology | STA140127063 ARM140512129 | White | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
11 | AllMyT Stand | ADX6000FB | 2022-06-21 | 국내 | 2022-06-22 | 국내 | 인화메디컬 (올바른 소아 청소년과) | STA140127174 ARM140512200 | White | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
12 | AllMyT Stand | DX3000 | 2022-12-09 | 해외 | 2022-12-14 | 일본 | Dexcowin Japan | ARM140219049 | Ivory | 1 | DX3000용 스탠드 1 set
13 | AllMyT Stand | DX3000 | 2023-02-03 | 해외 | 2023-02-03 | 스페인 | Radio Medica | ARM140219062 | Ivory | 1 | DX3000용 스탠드 1 set
14 | AllMyT Stand | ADX6000FB | 2023-03-24 | 해외 | 2023-04-28 | 이탈리아 | Assing S.P.A. | ARM140512179 | White | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
15 | AllMyT Stand | DX3000 | 2023-03-28 | 해외 | 2023-03-30 | 스페인 | Radio Medica | ARM140512181 | White | 1 | DX3000용 스탠드 1 set
16 | AllMyT Stand | DX3000 | 2023-04-03 | 해외 | 2023-04-03 | 포르투갈 | Euromipe | ARM140512169 | White | 1 | DX3000용 스탠드 1 set
17 | AllMyT Stand | DX3000 | 2023-05-08 | 해외 | 2023-05-09 | 일본 | Dexcowin Japan | ARM140512177 | White | 1 | DX3000용 스탠드 1 set
18 | AllMyT Stand | ADX4000W | 2023-05-18 | 해외 | 2023-05-19 | 일본 | Dexcowin Japan | ARM140512176 | White | 1 | ADX4000W용 스탠드 1 set
19 | AllMyT Stand | ADX4000W | 2023-05-18 | 해외 | 2023-05-19 | 일본 | Dexcowin Japan | ARM140512180 | White | 1 | ADX4000W용 스탠드 1 set
20 | AllMyT Stand | ADX6000FB | 2023-07-27 | 국내 | 2023-08-01 | 국내 | 나우메디칼 (효성요양병원) | ARM140219029 | Ivory | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
21 | Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2023-09-04 | 해외 | 2024-10-16 | 중국 | 캐논코리아 | 없음 | White | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
22 | Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2023-10-06 | 해외 | 2023-10-10 | 인도네시아 | Permana | 없음 |  | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
23 | Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2023-11-08 | 해외 | 2023-11-08 | USA | Dexcowin Global | 없음 |  | 30 | ADX6000용 스탠드 30 set
24 | Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2023-11-22 | 해외 | 2024-02-20 | 카자흐스탄 | Medivide | 없음 |  | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
25 | Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2023-11-24 | 해외 | 2023-11-28 | 아제르바이잔 | Hind Klinikasi | 없음 |  | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
26 | Dental Stand | DX3000 | 2023-12-05 | 해외 | 2023-12-06 | 캐나다 | Safari Dental | 없음 |  | 1 | 신규 DX3000 덴탈용 스탠드 풀세트 1 set
27 | AllMyT Stand | DX3000 | 2024-01-12 | 해외 | 2024-01-12 | 일본 | Dexcowin Japan | 없음 | White | 1 | 6 Wheel Base Knob 홀 어긋나서 대체품 발송, Base, Lower Frame, Upper Frame 3가지만 보냄.
28 | Dental Stand | DX3000 | 2024-01-12 | 해외 | 2024-01-12 | 일본 | Dexcowin Japan | 없음 |  | 1 | 신규 DX3000 덴탈용 스탠드 풀세트 1 set
29 | Podiatry Stand | ADX6000FB | 2024-01-23 | 해외 | 2024-01-23 | USA | Dexcowin Global | 없음 |  | 3 | 신규 ADX6000 족의학용 스탠드 Arm Part 3셋트 (Base 부분은 미국에 있는 재고 사용)
30 | Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2024-02-21 | 해외 | 2024-02-22 | USA | Dexcowin Global | 없음 |  | 30 | 30cm 높이 연장 된 Arm Pipe만 30 ea 발송
31 | Dental Stand | DX3000 | 2024-03-06 | 해외 | 2024-03-06 | 일본 | Dexcowin Japan | 없음 |  | 1 | 신규 DX3000 덴탈용 스탠드 Arm 20cm 낮추고 매미고리를 슬라이드 잠금으로 교체. 베이스 제외하고 기둥과 암 부분 보냄
32 | AllMyT Stand | ADX6000FB | 2024-03-12 | 해외 | 2024-03-19 | 이탈리아 | Advanced Technology | ARM140127172 | Ivory | 1 | ADX6000용 스탠드 1셋트
33 | Dental Stand | DX3000 | 2024-03-15 | 해외 | 2024-03-15 | 캐나다 | Safari Dental | 없음 |  | 3 | 신규 DX3000 덴탈용 스탠드 풀세트 1 set
34 | Podiatry Stand | ADX6000FB | 2024-03-22 | 해외 | 2024-03-25 | USA | Dexcowin Global | 없음 | White | 3 | 신규 ADX6000 족의학용 스탠드 높이 조절용 (10인치) Pipe 3셋트 (다른 파트는 미국에 있는 재고 사용)
35 | Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2024-04-30 | 해외 | 2024-04-30 | USA | Dexcowin Global | 없음 | White | 30 | 50cm 길이 연장 된 익스텐드만 30 ea 발송
36 | Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2024-05-02 | 국내 | 2024-05-02 | 국내 | 인화메디컬 | 없음 | Ivory | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
37 | Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2024-06-05 | 국내 | 2024-06-05 | 국내 | 나우메디칼 | STA140127128 | Ivory | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
38 | AllMyT Stand | ADX6000FB | 2024-06-11 | 해외 | 2024-06-25 | 우크라이나 | HLR | STA140127124 ARM140219048 | Ivory | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
39 | AllMyT Stand | ADX6000FB | 2024-06-11 | 해외 | 2024-06-25 | 우크라이나 | HLR | STA140127149 ARM1405120197 | Ivory | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
40 | Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2024-06-21 | 해외 | 2024-06-21 | 인도 | AMT | 없음 | White | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set (노트북 거치대 포함되지 않음)
41 | Foldable Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2024-06-21 | 해외 | 2024-06-21 | 인도 | AMT | 없음 |  | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set (노트북 거치대 포함되지 않음)
42 | AllMyT Stand | ADX6000FB | 2024-06-21 | 국내 | 2024-06-21 | 국내 | 나우메디칼 | 없음 | White | 1 | Stand 용 노트북 거치대만 사용한다고 하여 발송함
43 | Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2024-07-18 | 국내 | 2024-07-23 | 이탈리아 | Advanced Technology | STA140127054 | Ivory | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set + 50cm 길이 연장 익스텐드 포함
44 | Podiatry Stand | ADX6000FB | 2024-07-19 | 해외 | 2024-07-19 | USA | TigerView | 없음 |  | 1 | 배터리 커버 열 수 있도록 수정된 Bracket & Holder
45 | Podiatry Stand | ADX6000FB | 2024-07-19 | 해외 | 2024-08-07 | USA | TigerView | 없음 |  | 1 | 배터리 커버 열 수 있도록 수정된 Bracket & Holder
46 | Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2024-08-01 | 해외 | 2024-08-05 | 인도네시아 | Permana | STA140127130 | Ivory | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
47 | Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2024-08-01 | 해외 | 2024-08-05 | 인도네시아 | Permana | STA140127139 | Ivory | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
48 | Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2024-08-01 | 해외 | 2024-08-05 | 인도네시아 | Permana | STA140127138 | Ivory | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
49 | Podiatry Stand | ADX6000FB | 2024-08-06 | 해외 | 2024-08-07 | USA | Dexcowin Global | 없음 |  | 3 | ADX6000용 상하 동작 개선(볼 베어링 적용) 및 높이 조절 추가 연장, 배터리 커버 열 수 있도록 수정된 샘플 3셋트
50 | Foldable Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2024-08-12 | 국내 | 2024-08-13 | 한국 | 디알텍 | 없음 |  | 5 | ADX6000용 스탠드 5 set
51 | Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2024-09-11 | 해외 | 2024-09-12 | 일본 | Dexcowin Japan | 없음 | White | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
52 | Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2024-09-13 | 해외 | 2024-09-30 | 카자흐스탄 | Medivide | 없음 |  | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
53 | AllMyT Stand | ADX6000FB | 2024-09-13 | 해외 | 2024-09-30 | 카자흐스탄 | Medivide | ARM140512194 | White | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
54 | AllMyT Stand | ADX6000FB | 2024-09-26 | 해외 | 2024-09-27 | 러시아 | IPTsizina S.A. | ARM140219004 | White | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
55 | Foldable Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2024-10-18 | 해외 | 2024-11-04 | 카자흐스탄 | Medivide | 없음 |  | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
56 | Foldable Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2024-10-18 | 해외 | 2024-11-04 | 카자흐스탄 | Medivide | 없음 |  | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
57 | Dental Stand | DX3000 | 2024-11-27 | 해외 | 2024-12-03 | 캐나다 | Safari Dental | 없음 |  | 1 | 신규 DX3000 덴탈용 스탠드 풀세트 1 set
58 | Foldable Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2024-12-06 | 해외 |  | 카자흐스탄 | Medivide | 없음 |  | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
59 | Foldable Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2024-12-06 | 해외 |  | 카자흐스탄 | Medivide | 없음 |  | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
60 | Foldable Chest & Bed Stand | ADX6000FB | 2024-12-06 | 해외 |  | 카자흐스탄 | Medivide | 없음 |  | 1 | ADX6000용 스탠드 1 set
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Note on B2: 1. AllMyT Stand For DX3000 2. AllMyT Stand For ADX4000W 3. AllMyT Stand For ADX6000 4. AllMyT Podiatry Stand For ADX6000 5. Chest & Bed Stand For ADX6000 6. Podiatry Stand For ADX6000 7. Dental Stand For DX3000 8. Folderble Stand For ADX6000

## 이력 22년~
이력 22년~
모델 | 날짜 | 내용 | 비교 란 ( 제품 이력 )
ADX4000W | 2020-03-02 | USB 케이블 | USB 케이블 검정색으로 색상 변경됨
COCOON | 2022-07월 22.12.22~23 | COCOON 발생부 방사구 필터 0.8T 에서 1.2T 적용건 | - 에이밍 라이트를 코쿤에 적용, 제품 라벨 Total filtr량에 맞춰 발생부 방사구 필터 1.2T로 적용함하여 조립생산 진행하였음.
COCOON |  |  | - 22.07월 생산 이루어저 젔고 22.12.22~23일 조립 되어 있는 완제품 78대 분해 함.
COCOON |  |  | - 발생부 방사구 0.8T, 1.2T 조립후 선량 및 이미지 비교 테스트 진행 후 기본 양산으로 조립해도 무방하다는 내용을 주간 회의 또는 연구실과 협의하여 기본 양산으로 조립생산하기로 결정함.
COCOON |  |  | - 1.2T 적용된 발생부 시리얼번호 71M23A0040번 ~ 71M23C0244 번까지 총여과수 2.7T(고유여과 포함)으로 205대 생산 하였음.
ADX6000시리즈 | 2022.04.06적용 | ADX6000 CTR 보드 | L8에 삽입된 100uF/YC104RT*101M을 SHP1055P-F680AP 로 교체
ADX6000시리즈 | 2022-09월 | 6홀 브라켓 | 22.09월 출하 시점부터 교체해서 출고함.
ADX6000시리즈 | 2023-01월 시작 | ADX6000FB/s 모듈 | 모듈 이전 모델 IEC 266에서 IEC 1000으로 바뀜으로서 4가지 수정함. 1. 프론트 보드 수정. 2. ETC 케리어 보드 수정. 3. GUI 수정. 4. 터치음이 작아서 3핀 하네스를 모듈에 3곳을 납땜.
ADX6000시리즈
ADX6000시리즈
ADX6000시리즈
COCOON |  | OP BD(Ver2.20.2) | → 기존 FFC 케이블 사용 : CTR B/D + OP B/D = 기존 FFC 케이블 사용 - 2022-08-29일 메일 확인 → 새로운 커넥터 사용 보드 : CTR B/D + OP B/D = 기존 FFC 케이블 사용 | 내부 배터리로 구성된 스팩 |  | 탈착 배터리로 적용될 스팩
COCOON | 2023-01월19 입고 | OP BD(Ver2.20.2) (Ver2.20.3) | 새로운 커넥터 CTR B/D + 기존 커넥터 OP B/D = 다른 FFC 케이블 사용 (AS용 FFC 연결 커넥터는 따로 관리가 필요) 새로 받은 CTR BD 500EA와 OP BD 500EA 는 노랑색 라벨에 (Ver2.20.5 / Ver2.20.3)을 보드에 부착하여 관리가 되도록 | 65KV,1.7mA 적용 | O | 65KV,1.7mA 적용 | O
COCOON | 2023-01월25 입고 | CTR BD(Ver2.20.5) |  | 양쪽 손잡이 | O | 양쪽 손잡이 | O
DX3000 | 2023-01-01 | 알루미늄 필트0.8T | DX3000 라벨의 Total filtration: 2.3mm Al(Inherent Filtration: 0.8mm Al) 부분은 실제 제품에 적용된 여과액의 양이 일치하지 않아 제품 전면 캡쪽에 알루미늄 필터 0.8T로 교체하여 23년 01월 출하부터 적용됨.(기존 0.5T에서 0.8T로 변경) | 넥스트랩 | O | 넥스트랩 | O
DX3000 | 2023-01-05일 | 블랙사출 | 벡토 제품 34M23A0011번까지 REAR COVER 블랙 사출 가운데 나사홀 있는것 - 이후에는 기본 사출형으로 진행하면서 탈착 배터리로 전환 | 내부배터리 1개 | O | 탈착 배터리 2개 | O
DX3000 | 2023-02-16일 | 화이트사출 | 벡토 제품34M23B0148까지 REAR COVER 화이트사출 가운데 나사홀 있는것.- 이후에는 기본 사출형으로 진행하면서 탈착 배터리로 전환 | 외부배터리 1개 | O | 내부배터리 1개 | X
DX3000 | 2023-02-10 | 펌웨어 Ver. | 이전 펌웨어 Ver 3.107적용하다 제품 34M23B0127 시리얼 번호부터 새로 업그레이드 된 펌웨어Ver 1.00 적용 함.- 지금까지 펌웨어 수정 후 유효성 관리가 이루어지지 않아 처음 시작하는 1.00으로 재배치함. | 마그넷 단자 적용 | O | 외부배터리 1개 | X
COCOON | 2023-02-21 | 펌웨어 Ver. | 이전 펌웨어 Ver2.508적용하다 제품 71M23B0138 시리얼 번호부터 새로 업그레이드 된 펌웨어Ver 1.00 적용 함.- 지금까지 펌웨어 수정 후 유효성 관리가 이루어지지 않아 처음 시작하는 1.00으로 재배치함. | 외부전원 DC짹 적용 | O | 마그넷 단자 적용 | X
DX3000 | 2023-07-05 | 블랙사출 | 벡토 제품34M23A0012번 ~ 34M23B0048번까지(36대) REAR COVER 블랙 사출 가운데 나사홀 있는것 - 탈착으로 변경 -2023-07-05 | 변환젠더 | O | 외부전원 DC짹 적용 | X
DX3000 | 2023-03-22 | 미국출하배터리변경 | 34M23C0205 부터 외부단자 모두 빼고 탈착 배터리로 전환 시작됨 - 화이트,블랙 | 제품 패드 | O | 변환젠더 | X
COCOON | 2023-06-30 | FET BD | 제품 시리얼 71M23A0011번 부터 FET BD 캐퍼시터(22uF)교체 되어 출고됨 | 와이어 몰드 | O | 제품 패드 | X
COCOON | 2023-11-30 | CBi | 동물용 에이밍의 밝기를 변경하기 위해 수정된 버턴식과 스위치식 호환용 파워보드를 적용하기시작함. ( LCD 화면 CBi 로고 변경, Top사출과 윈도우 COCOON 인쇄부분 삭제, 사각 앞 사출 덱스코윈 로고 삭제 ) | 배터리 단자 | X | 와이어 몰드 | X
[6 empty] | 배터리 단자 | O
| 2024-01월 ~ | 파워보드 | 24년 01월 생산부터 파워보드 버턴식과 스위치식 호환용 보드( Ver3.0.0 ) 적용함.
ADX6000시리즈 | 2024-03-20 | 탈착 용 에이밍 LED 밝기 적용 | 1. 탈착용 발생부에서 불빛 밝기 올린 경우 : (조도 측정값 190~210 LUX 정도 ). - 컬러 메터 LED 교체됨. - CTR보드에 핀 납 땜 적용 - 9 & 8핀 쪽 보드 교체(AIM LIGHT Driver V1.0.0) - 펌웨어 수정됨.
|  | 외부 용 에이밍 LED 밝기 적용 | 2. 기존 외부용 발생부에서 불빛 밝기만 올릴 경우(AS시) : (조도 측정값 150~180 LUX 정도). - 기존 CTR보드에 핀 납 땜 적용 - 수정된 펌웨어 적용 - 9 & 8핀 쪽 보드만 교체.
DX3000 | 2024-04-12 | TFT LCD BD 적용 | TFT LCD BD 적용시 기존 CTR 보드에서 U10,W1 부품을 떼어내고 각 각 쇼트시켜 TFT LCD용으로 변경해서 보냄. .
COCOON | 2024-11월 | Vector | 2024-11월 출하 기준으로 덴탈용에 트리거 에이밍 라이트 적용하여 출하됨.
AC코드 | 2024-11-22 | 케나다 | 케나다에 보내는 어댑트 AC 코드를 UL 인증된 미국용코드로 통일해서 보내기로 박차장으로부터 전달받음.
기본 보드( Ver1.03 )
에이밍 스위치 보드( Ver2.02 )
버턴식은 커넥트에 핀으로 꽂아 두어야 하고
스위치는 꽂아 둔 핀을 빼고 에이밍 커넥트를 꽂아 함.
버턴식은 아래쪽 2개 핀으로 꽂아야 함.
스위치는 위쪽 2개 핀으로 꽂아야 함.
버턴식과 스위치식 호환용 보드( Ver3.0.0 )
LCD BD V3.0.1